ГродМТ 619/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

# Лот 1 Светильник бестеневой светодиодный трехламповый передвижной

Закупке подлежит 4 компл.

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Мобильное основание (с комплектом установки купола и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность | 1 шт. |
|  | Блок излучения света. | 1 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка. | 6 шт. |
|  | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | - шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз. 1.2 «Блок излучения света»: |  |
| 2.1 | Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом |
| 2.2 | Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.3 | Максимальная освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98 |
| 2.4 | Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм |
| 2.5 | Наличие ступенчатой (не менее 4-х шагов) регулировки цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K° |
| 2.6 | Наличие функции «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций |
| 2.7 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.8 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| «Источник резервного питания»: |  |
| 2.9 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 2 Светильник бестеневой светодиодный трехламповый передвижной

Закупке подлежит 4 компл.

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Мобильное основание (с комплектом установки купола и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность | 1 шт. |
| 1.2. | Блок излучения света. | 1 шт. |
| 1.3. | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка. | 6 шт. |
| 1.4. | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | - шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз. 1.2 «Блок излучения света»: |  |
| 2.1 | Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом |
| 2.2 | Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.3 | Максимальная освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98 |
| 2.4 | Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм |
| 2.5 | Наличие ступенчатой (не менее 4-х шагов) регулировки цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K° |
| 2.6 | Наличие функции «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций |
| 2.7 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.8 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| «Источник резервного питания»: |  |
| 2.9 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.