ГродМТ 618/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный двухкупольный)

Закупке подлежит 4 компл.

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность 2-х блоков излучения света и двух мониторов (раздельно). | 1 шт. |
|  | Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD | 2 шт. |
|  | Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением не менее Full HD. | 1 шт. |
|  | Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов и разрешением не менее Full HD | 2 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка. | 18 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов. | 12 шт. |
|  | Настенная панель управления | наличие |
|  | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | 1 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| «Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD». |  |
| 2.1 | Каждый блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. |
| 2.2 | Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.3 | Максимальная освещенность каждого блока излучения на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98. |
| 2.4 | Световое пятно каждого блока излучения регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм |
| 2.5 | Наличие ступенчатой (не менее 4-х шагов) регулировки цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K° |
| 2.6 | Наличие функции «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций |
| 2.7 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.8 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| 2.9 | Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной. |
| 2.10 | Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение любого из 2-х имеющихся куполов по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения любого из 2-х имеющихся куполов по выбору); |
| «Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов». |  |
| 2.11 | Медицинское исполнение. Разрешение не ниже Full HD. |
| «Источник резервного питания». |  |
| 2.12 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 2 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный двухкупольный)

Закупке подлежит 3 компл.

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность 2-х блоков излучения света и двух мониторов (раздельно). | 1 шт. |
| 1.1. | Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD | 2 шт. |
| 1.3. | Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением не менее Full HD. | 1 шт. |
| 1.4. | Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов и разрешением не менее Full HD | 2 шт. |
| 1.5. | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка. | 18 шт. |
| 1.6. | Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов. | 12 шт. |
| 1.7. | Настенная панель управления | наличие |
| 1.8. | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | - шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| «Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD». |  |
| 2.1 | Каждый блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. |
| 2.2 | Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.3 | Максимальная освещенность каждого блока излучения на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98. |
| 2.4 | Световое пятно каждого блока излучения регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм |
| 2.5 | Наличие ступенчатой (не менее 4-х шагов) регулировки цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K° |
| 2.6 | Наличие функции «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций |
| 2.7 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.8 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| 2.9 | Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной. |
| 2.10 | Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение любого из 2-х имеющихся куполов по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения любого из 2-х имеющихся куполов по выбору); |
| «Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов». |  |
| 2.11 | Медицинское исполнение. Разрешение не ниже Full HD. |
| 1.7 «Источник резервного питания». |  |
| 2.12 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.