ГродМТ 618/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный двухкупольный)

Закупке подлежит 4 компл.

1. Состав одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность 2-х блоков излучения света и двух мониторов (раздельно).
	1 шт.

	1.2. 
	Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD
	2 шт.

	1.3. 
	Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением не менее Full HD.
	1 шт.

	1.4. 
	Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов и разрешением не менее Full HD
	2 шт.

	1.5. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка.
	18 шт.

	1.6. 
	Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов.
	12 шт.

	1.7. 
	Настенная панель управления
	наличие

	1.8. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	«Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD».

	2.1
	Каждый блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. 

	2.2
	Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.3
	Максимальная освещенность каждого блока излучения на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.


	2.4
	Световое пятно каждого блока излучения регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм

	2.5
	Наличие ступенчатой (не менее 4-х шагов) регулировки цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°

	2.6
	Наличие функции «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций

	2.7
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.8
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	2.9
	Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной.

	2.10
	Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение любого из 2-х имеющихся куполов по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения любого из 2-х имеющихся куполов по выбору);

	«Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов».

	2.11
	Медицинское исполнение. Разрешение не ниже Full HD.

	«Источник резервного питания».

	2.12
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 2 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный двухкупольный) 

Закупке подлежит 3 компл.

1. Состав одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность 2-х блоков излучения света и двух мониторов (раздельно).
	1 шт.

	1.1.
	Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD
	2 шт.

	1.3.
	Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением не менее Full HD.
	1 шт.

	1.4.
	Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов и разрешением не менее Full HD
	2 шт.

	1.5.
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка.
	18 шт.

	1.6.
	Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов.
	12 шт.

	1.7.
	Настенная панель управления
	наличие

	1.8.
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	«Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешением не менее Full HD».

	2.1
	Каждый блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. 

	2.2
	Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.3
	Максимальная освещенность каждого блока излучения на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.


	2.4
	Световое пятно каждого блока излучения регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм

	2.5
	Наличие ступенчатой (не менее 4-х шагов) регулировки цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°

	2.6
	Наличие функции «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций

	2.7
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.8
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	2.9
	Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной.

	2.10
	Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение любого из 2-х имеющихся куполов по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения любого из 2-х имеющихся куполов по выбору);

	«Монитор медицинский цветной с диагональю не менее 30 дюймов».

	2.11
	Медицинское исполнение. Разрешение не ниже Full HD.
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	2.12
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

