ПРИЛОЖЕНИЕ

весовое автомобильное оборудование и его установка

1. Наименование и количество (объем) весового оборудования и при необходимости требования к каждому из них:

- весы автомобильные тензометрические 40 тонн в количестве                              7 (семь) единиц в том числе:

5 (пять) единиц длиной 8 метров без металлического пандуса для заезда/съезда автомобиля;

1 (одна) единица длиной 9 метров одним металлическим пандусом для заезда/съезда автомобиля;

1 (одна) единица длиной 12 метров с металлическими пандусами на две стороны для заезда/съезда автомобилей.

Описание:

весы автомобильные тензометрические 40 тонн для взвешивания автомобилей в статике;

класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 – средний;

наибольший предел взвешивания не менее – 40 000 кг;

наименьший пердел взвешивания – 400 кг;

дискретность отсчета / цена поверочного деления, не более – 20 кг;

предел допускаемой погрешности при поверке, кг:

-от min до 500е – ± 5;

- от 500е до 2000е – ± 10;

- свыше 2000е до max – -;

время установления показаний при взвешивании не более, сек – 5;

время непрерывной работы весов не менее, час – 16;

степень пыле и влагозащиты не менее:

- грузоприемное устройство – IP 68;

- отсчетное устройство – IP 42;

параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В – 230 (+/- 23);

- частота, Гц – 50 (+/- 1);

- возможность автономной работы от аккумулятора;

рабочий диапазон температур, °С:

- грузоприемного устройства - -30…+40;

- дискретное устройство - -10…+40;

конструктивное исполнение – грузоприемная платформа, состоящая из цельносварного модуля из двутавровых продольных балок (не менее 400 мм) и двутавровых поперечных балок (не менее 200 мм) и настила (не менее 6 мм);

металлический пандус для заезда/съезда автомобиля;

габаритные размеры грузоприемной платформы, мм – 8000 (9000, 12000 х 3300 х 400;

среднее количество взвешиваний в сутки – не ограничено;

установка на бетонное основание – бетонный фундамент, дорожные плиты, асфальт (устройство основания осуществляется силами заказчика);

комплектность поставки на одну единицу:

- грузоприемная платформа из цельносварного модуля из двутавровой балки (пандус для заезда/съезда автомобилей определяется по месту установки весового оборудования, указано выше) – 1 шт;

-тензометрические датчики (степень защиты не менее IP-68), подтвержденные в описании типа и сертификате об утверждении средств измерения, не менее – 4 шт;

- весовой терминал с аккумулятором – 1 шт;

- руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

Ведущий специалист

по проведению процедур закупок 	                                  Н.Н.Василевич