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Заявка на закупку
Медицинские изделия для обеспечения исследований гемостаза

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                           
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Медицинские изделия для обеспечения исследований гемостаза

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	35 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2253525,30 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775	


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров на 24 месяца работы:
	
	

	1.1.1
	ПВ-фибриноген 
	тест
	107000

	1.1.2
	АЧТВ 
	тест
	147240

	1.1.3
	Рекомбипластин
	тест
	34700

	1.1.4
	Тромбиновое время
	тест
	1416

	1.1.5
	Фибриноген-С 
	тест
	122800

	1.1.6
	Тромбин   
	тест
	74440

	1.1.7
	Антитромбин жидкий
	тест
	7036

	1.1.8
	Протеин С
	тест
	1192

	1.1.9
	Свободный Протеин S
	тест
	940

	1.1.10
	Протеин S Активность
	тест
	600

	1.1.11
	D-Димер
	тест
	13240

	1.1.12
	Гомоцистеин
	тест
	756

	1.1.13
	Фактор II дефицитная плазма
	тест
	300

	1.1.14
	Фактор V дефицитная плазма
	тест
	300

	1.1.15
	Фактор VII дефицитная плазма
	тест
	300

	1.1.16
	Дефицитная по фактору VIII плазма
	тест
	660

	1.1.17
	Дефицитная по фактору IX плазма
	тест
	540

	1.1.18
	Фактор X дефицитная плазма
	тест
	300

	1.1.19
	Фактор XI дефицитная плазма
	тест
	300

	1.1.20
	Фактор XII дефицитная плазма
	тест
	300

	1.1.21
	Фактор XIII антиген
	тест
	300

	1.1.22
	Фактор Виллебранда антиген
	тест
	412

	1.1.23
	Фактор Виллебранда активность
	тест
	684

	1.1.24
	Плазминоген
	тест
	444

	1.1.25
	Ингибитор плазмина
	тест
	436

	1.1.26
	dRVVT скрининг  
	тест
	1440

	1.1.27
	dRVVT подтверждение
	тест
	1440

	1.1.28
	Анти-Xa активность
	тест
	410

	1.1.29
	АЧТВ синтасил
	тест
	1740

	1.1.30
	РТ- фибриноген HS Plus
	тест
	11400

	1.1.31
	D-Димер HS
	тест
	1260

	1.1.32
	Фактор VIII хромогенным методом
	тест
	172

	1.2
	Контрольный материал не менее 2-х уровней
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1 в течение 2 лет при 6-дневной рабочей неделе

	1.3
	Комплект калибраторов
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п. 1.1  соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы

	1.4
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы 
	комплект
	Необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение 2 лет



[bookmark: _Hlk94029496]2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах гемостаза серии ACL (производства Instrumentation Laboratory Co, США). В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (количество анализаторов – 6).

	2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	2.2.1
	Полностью автоматизированный цикл исследований гемостаза от момента подачи проб до распечатки результатов

	2.2.2
	Методы исследования: клоттинговый, хромогенный, иммунологический

	2.2.3
	Типы исследуемых образцов: плазма

	2.2.4
	Система охлаждения реагентов на борту

	2.2.5
	Функция детекции препятствий и уровня жидкости

	2.2.6
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.7
	Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов

	2.2.8
	Возможность установки на борт первичных пробирок

	2.2.9
	Функция автоподачи реакционных кювет

	2.2.10
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе

	2.2.11
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.12
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.13
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.14
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.15
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.5.16
	Интерфейс на русском языке

	2.2.17
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА:

	2.2.18*
	Производительность: 
не менее 120 клоттинговых тестов в час

	2.2.19*
	Перечень тестов согласно п.1.1.1-1.1.32

	2.2.20
	Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 18

	2.2.21
	Единовременное размещение на борту проб биоматериала:
не менее 40

	2.2.22
	Минимальное количество образца на 1 тест: не более 75 мкл

	2.2.23
	Режим «срочный анализ» 

	2.2.24
	Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора

	2.2.25
	Функция автоматического разведения образца

	2.2.26
	Метод агрегации тромбоцитов (для кардиологического, гематологического профилей)

	2.2.27*
	Система очистки воды в комплекте  (при необходимости)

	2.2.28*
	Источник бесперебойного питания в комплекте  (при необходимости)

	2.2.29*
	Принтер в комплекте  (при необходимости)



2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
[bookmark: _Hlk234327242]2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 раздела 1 заявки на закупку.
2.6* Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.
    

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
[bookmark: _Hlk91267501]5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                  	О.С.Сарнавская
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