ГродМТ 633/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аргоноплазменный коагулятор

1. Состав (комплектация) комплекта медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Универсальный электрохирургический генератор.  
	1 шт.

	[bookmark: _Hlk237526773]1.2
	Подставка-держатель для аппарата.
	1 шт.

	1.3
	Универсальная ножная педаль.
	1 шт.

	1.4
	Электрод пациента двухсекционный, одноразовый.
	200 шт.

	1.5
	Многоразовый кабель к одноразовому электроду пациента. 
	4 шт.

	1.6
	Электрохирургическая ручка (держатель аргонового электрода) многоразовая. 
	5 шт.

	1.7
	Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая.
	5 шт.

	1.8
	Кабель биполярный многоразовый (держатель инструментов/электродов). 
	5 шт.

	1.9
	Электрод-лезвие.
	10 шт.

	1.10
	Электрод-шар. 
	10 шт.

	1.11
	Биполярный пинцет. 
	5 шт.

	1.12
	Биполярный пинцет.
	5 шт.

	1.13
	Инструмент, легирующий многоразовый. Изогнутые бранши. 
	3 шт.

	1.14
	Инструмент лигирующий многоразовый. Прямые бранши. 
	3 шт.

	1.15
	Инструмент лигирующий по типу «щипцы окончатые» (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций. 
	3 шт.

	1.16
	Инструмент лигирующий по типу Maryland длинна (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций.
	3 шт.

	1.17
	Электрод - ланцет аргоновый, жесткий, изолированный ствол.
	3 шт.

	1.18
	Электрод - ланцет аргоновый, изолированный ствол. 
	3 шт.

	1.19
	Баллон для аргона с комплектом принадлежностей для подключения к аппарату.   
	         2 шт.


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование

	2.1
	-Предназначен для выполнения различных хирургических процедур, включая диссекцию, коагуляцию, резание, лигирование крупных кровеносных сосудов и тканей. 
-Предназначенный для использования в открытой и лапароскопической хирургии, а также при эндоскопических процедурах. 
-Поддерживает моно- и биполярный режимы работы, а также аргоноплазменную коагуляцию.

	2.1.1
	-Аппарат должен иметь не менее 4-х разъемов для подключения электрохирургических инструментов. 
-Каждый из разъёмов должен быть универсальным предназначенным для работы как с монополярным так и с биполярным инструментом.

	2.1.2.
	-Максимальная выходная мощность при монополярном методе не менее 400 Вт

	2.1.3.
	Минимально необходимые монополярные режимы:
- резка с регулировкой степени гемостаза.
- резка для процедуры мукозэктомии.
- папиллотомия с корректировкой режимов резания и коагуляции.
- резание в среде непроводящей жидкости с регулировкой степени гемостаза. 
- бесконтактный спрей коагуляция. 
- аргоновой коагуляции для открытой и лапароскопической хирургии.

	2.1.4.
	-Максимальная выходная мощность при биполярном методе не менее 400 Вт.

	2.1.5.
	Минимально необходимые биполярные режимы:
- резка в среде проводящей жидкости.
- вапоризации и рассечения тканей.
- форсированная коагуляция.
- мягкая коагуляция.
- герметизации кровеносных сосудов до 7 мм. 

	2.1.6.
	-Аппарат должен обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении с отображением названия инструмента, а также автоматическим выбором оптимальных настроек для подключенного инструмента.

	2.1.7.
	-Подбор параметров должен производиться на сенсорном интерфейсном дисплее прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности.

	2.1.8.
	-Возможность одновременного подключения и последовательной коагуляции двумя монополярными инструментами с независимой регулировкой мощности для каждого инструмента.

	2.1.9.
	-Аппарат должен иметь электролигирующий режим, для заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром.

	2.1.10.
	-Аппарат должен иметь возможность подключения двухсекционного возвратного электрода пациента с системой контроля качества прилегания, а также индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов.

	2.2.
	Подставка-держатель для аппарата. 
- наличие корзины для аксессуаров
- наличие крепления для генератора 
- наличие отсека для баллона с аргоном  

	2.3.
	Универсальная ножная педаль
 - возможность переключения режимов моно/биполярный.

	2.4.
	Электрод пациента двухсекционный, одноразовый.
- гидрогелевый
- клеящийся

	2.5.
	Многоразовый кабель к одноразовому электроду пациента
- длинной не менее 3 м. 

	2.6.
	Электрохирургическая ручка (держатель аргонового электрода) многоразовая
- кабель длиной не менее 3,5 м,
- автоклавируемая
- рассчитанная не менее чем 100 циклов обработки.    

	2.7.
	Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая
- кабель длиной не менее 3,5 м.
- автоклавируемая 
- рассчитанная не менее чем 300 циклов обработки.

	2.8
	Кабель биполярный многоразовый (держатель инструментов/электродов) 
- длиной не менее 3,5 м 

	2.9
	Электрод-лезвие монополярный 
- размер рабочей части 20-25 x 3,0- 3,5мм 

	2.10
	Электрод-шар 
- диаметр рабочей части 4,0 – 6,0 мм.

	2.11
	Биполярный пинцет
- общая длинна 19,0-22,0 см, 
- рабочая ширина браншей 1-2 мм.

	2.12
	Биполярный пинцет, прямой 
- общая длинна 16,0-19,5 см, 
- рабочая ширина браншей 1-2 мм.

	2.13
	Инструмент лигирующий многоразовый. Изогнутые бранши.
- кабель не менее 3 м.
- длина инструмента 21 -25 см.
- размер браншей 30-40 x 4-5мм.

	2.14
	Инструмент лигирующий многоразовый. Прямые бранши.
- кабель не менее 3 м.
- длина инструмента 21 -25 см. 
- размер браншей 30-40 x 4-5мм.

	2.15
	Инструмент лигирующий по типу «щипцы окончатые» (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций 
- длинна 340-360 мм
- возможность заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром.

	2.16
	Инструмент лигирующий по типу Maryland (многоразовый в сборе) 
для лапороскопических операций
- длинна 340-360 мм
- возможность заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром. 

	2.17
	Электрод - ланцет аргоновый жесткий, изолированный ствол
- изолированный ствол длинной 40-45 мм. 
- ланцет 14-15 мм.

	2.18
	Электрод - ланцет аргоновый, жесткий, изолированный ствол
- изолированный ствол длинной 100-120 мм.
- ланцет 14-15 мм.

	2.19
	Баллон для аргона с комплектом принадлежностей для подключения к аппарату   
- объём баллона не менее 5 литров


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1 Срок гарантии и обслуживания поставляемого оборудования не менее 24 месяцев.


