ГродМТ 633/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аргоноплазменный коагулятор

1. Состав (комплектация) комплекта медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Универсальный электрохирургический генератор. | 1 шт. |
| 1.2 | Подставка-держатель для аппарата. | 1 шт. |
| 1.3 | Универсальная ножная педаль. | 1 шт. |
| 1.4 | Электрод пациента двухсекционный, одноразовый. | 200 шт. |
| 1.5 | Многоразовый кабель к одноразовому электроду пациента. | 4 шт. |
| 1.6 | Электрохирургическая ручка (держатель аргонового электрода) многоразовая. | 5 шт. |
| 1.7 | Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая. | 5 шт. |
| 1.8 | Кабель биполярный многоразовый (держатель инструментов/электродов). | 5 шт. |
| 1.9 | Электрод-лезвие. | 10 шт. |
| 1.10 | Электрод-шар. | 10 шт. |
| 1.11 | Биполярный пинцет. | 5 шт. |
| 1.12 | Биполярный пинцет. | 5 шт. |
| 1.13 | Инструмент, легирующий многоразовый. Изогнутые бранши. | 3 шт. |
| 1.14 | Инструмент лигирующий многоразовый. Прямые бранши. | 3 шт. |
| 1.15 | Инструмент лигирующий по типу «щипцы окончатые» (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций. | 3 шт. |
| 1.16 | Инструмент лигирующий по типу Maryland длинна (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций. | 3 шт. |
| 1.17 | Электрод - ланцет аргоновый, жесткий, изолированный ствол. | 3 шт. |
| 1.18 | Электрод - ланцет аргоновый, изолированный ствол. | 3 шт. |
| 1.19 | Баллон для аргона с комплектом принадлежностей для подключения к аппарату. | 2 шт. |

2. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1 | -Предназначен для выполнения различных хирургических процедур, включая диссекцию, коагуляцию, резание, лигирование крупных кровеносных сосудов и тканей. -Предназначенный для использования в открытой и лапароскопической хирургии, а также при эндоскопических процедурах. -Поддерживает моно- и биполярный режимы работы, а также аргоноплазменную коагуляцию. |
| 2.1.1 | -Аппарат должен иметь не менее 4-х разъемов для подключения электрохирургических инструментов. -Каждый из разъёмов должен быть универсальным предназначенным для работы как с монополярным так и с биполярным инструментом. |
| 2.1.2. | -Максимальная выходная мощность при монополярном методе не менее 400 Вт |
| 2.1.3. | Минимально необходимые монополярные режимы: - резка с регулировкой степени гемостаза. - резка для процедуры мукозэктомии. - папиллотомия с корректировкой режимов резания и коагуляции. - резание в среде непроводящей жидкости с регулировкой степени гемостаза. - бесконтактный спрей коагуляция. - аргоновой коагуляции для открытой и лапароскопической хирургии. |
| 2.1.4. | -Максимальная выходная мощность при биполярном методе не менее 400 Вт. |
| 2.1.5. | Минимально необходимые биполярные режимы: - резка в среде проводящей жидкости. - вапоризации и рассечения тканей. - форсированная коагуляция. - мягкая коагуляция. - герметизации кровеносных сосудов до 7 мм. |
| 2.1.6. | -Аппарат должен обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении с отображением названия инструмента, а также автоматическим выбором оптимальных настроек для подключенного инструмента. |
| 2.1.7. | -Подбор параметров должен производиться на сенсорном интерфейсном дисплее прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности. |
| 2.1.8. | -Возможность одновременного подключения и последовательной коагуляции двумя монополярными инструментами с независимой регулировкой мощности для каждого инструмента. |
| 2.1.9. | -Аппарат должен иметь электролигирующий режим, для заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром. |
| 2.1.10. | -Аппарат должен иметь возможность подключения двухсекционного возвратного электрода пациента с системой контроля качества прилегания, а также индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов. |
| 2.2. | Подставка-держатель для аппарата. - наличие корзины для аксессуаров - наличие крепления для генератора - наличие отсека для баллона с аргоном |
| 2.3. | Универсальная ножная педаль - возможность переключения режимов моно/биполярный. |
| 2.4. | Электрод пациента двухсекционный, одноразовый. - гидрогелевый - клеящийся |
| 2.5. | Многоразовый кабель к одноразовому электроду пациента - длинной не менее 3 м. |
| 2.6. | Электрохирургическая ручка (держатель аргонового электрода) многоразовая - кабель длиной не менее 3,5 м, - автоклавируемая - рассчитанная не менее чем 100 циклов обработки. |
| 2.7. | Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая - кабель длиной не менее 3,5 м. - автоклавируемая - рассчитанная не менее чем 300 циклов обработки. |
| 2.8 | Кабель биполярный многоразовый (держатель инструментов/электродов) - длиной не менее 3,5 м |
| 2.9 | Электрод-лезвие монополярный - размер рабочей части 20-25 x 3,0- 3,5мм |
| 2.10 | Электрод-шар - диаметр рабочей части 4,0 – 6,0 мм. |
| 2.11 | Биполярный пинцет - общая длинна 19,0-22,0 см, - рабочая ширина браншей 1-2 мм. |
| 2.12 | Биполярный пинцет, прямой - общая длинна 16,0-19,5 см, - рабочая ширина браншей 1-2 мм. |
| 2.13 | Инструмент лигирующий многоразовый. Изогнутые бранши. - кабель не менее 3 м. - длина инструмента 21 -25 см. - размер браншей 30-40 x 4-5мм. |
| 2.14 | Инструмент лигирующий многоразовый. Прямые бранши. - кабель не менее 3 м. - длина инструмента 21 -25 см. - размер браншей 30-40 x 4-5мм. |
| 2.15 | Инструмент лигирующий по типу «щипцы окончатые» (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций - длинна 340-360 мм - возможность заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром. |
| 2.16 | Инструмент лигирующий по типу Maryland (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций - длинна 340-360 мм - возможность заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром. |
| 2.17 | Электрод - ланцет аргоновый жесткий, изолированный ствол - изолированный ствол длинной 40-45 мм. - ланцет 14-15 мм. |
| 2.18 | Электрод - ланцет аргоновый, жесткий, изолированный ствол - изолированный ствол длинной 100-120 мм. - ланцет 14-15 мм. |
| 2.19 | Баллон для аргона с комплектом принадлежностей для подключения к аппарату - объём баллона не менее 5 литров |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок гарантии и обслуживания поставляемого оборудования не менее 24 месяцев.