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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское  оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.12.000

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №1:
1. Соcтав оборудования (на 1 комплект): 
	№п/п
	Наименование
	Количество

	
	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной:
	

	1.1
	Парогаситель
	1 шт.

	1.2
	Подставка под стерилизатор металлическая либо колесные опоры
	1шт./ 1 комплект

	1.3
	Корзина  из перфорированной нержавеющей стали для стерилизации растворов 
	2 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1. *
	Объём стерилизационной камеры 
	75л (дм³)

	2.2. *
	Загрузка в камеру 
	вертикальная

	2.3. *

	Управление автоматическое (с предустановленными стандартными параметрами) 
	наличие

	2.4.*
	Возможность ручного программирования режимов 
	наличие

	2.5.
	Сушка 
	наличие

	2.6.
	По методу удаления воздуха из стерилизационной камеры стерилизатор должен относиться к форвакуумным
	наличие

	2.7.
	Материал камеры  
	нержавеющая сталь

	2.8.
	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром
	медь и латунь

	2.9.
	Питание от источника переменного тока частотой 50 Гц
	380(±38) В

	2.10.

	Потребляемая мощность 
	не более 10 кВт

	2.11.
	Расход дистиллированной воды на цикл стерилизации 
	не более 5 литров

	2.12.
	Рабочее давление пара в стерилизационной камере 
	не более 0,23 МПа

	2.13.
	наружная поверхность из материалов стойких к воздействию дезинфицирующих средств
	наличие

	2.14.
	Точность поддержания температуры стерилизации 
	±3°С

	2.15.*
	Температурные режимы стерилизации:
	

	2.15.1
	132°С 20минут 
	наличие

	2.15.2
	121°С  20 минут
	

	2.15.3
	режим свободного программирования: температура  105°С-134°С, давление до 230 кПа (в соответствии с температурой стерилизации), время стерилизации от 5 до 120 минут, без вакуумирования камеры
	

	2.15.4
	режим свободного программирования: температура  105°С-134°С, давление до 230 кПа (в соответствии с температурой стерилизации), время стерилизации от 5 до 120 минут, с вакуумирования камеры
	

	2.16.
	Возможность стерилизации растворов/жидкостей в стеклянной таре
	наличие

	2.17.
	Паспорт /руководство пользователя на русском языке
	наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Авторефкератометр 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15 000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660


Приложение к лоту №2:
1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Авторефкератометр (авторефрактометр):
	

	1.1.
	Термопринтер (допускается встроенный 
	1


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Возможность одновременного перемещения по трем координатам
	Наличие

	2.2
	Цветной сенсорный экран
	Наличие

	2.3
	Джойстик 
	Автоматический

	2.4
	Наведение и автостарт
	Автоматическое

	2.5
	Настройка высоты  упора для подбородка
	Автоматическая

	2.6
	Вертексное расстояние 
	0.0, 12.0, 13.75 либо 13.5, 15 мм

	2.7
	Сфера
	-25.00 D - +22.00 D (если VD=12 мм)

	2.8
	Цилиндр
	-10.00 - +10.00 D

	2.9
	Оси 
	0 ~ 1800 (10 шаг)

	2.10
	Рефрактометрия:
	

	2.10.1
	Межзрачковое расстояние
	10 ~ 85 мм

	2.10.2
	Минимальный диаметр зрачка необходимый для измерения 
	2.0 мм

	2.11
	Кератометрия:
	

	2.11.1
	Радиус кривизны
	5.0 ~13 мм (0.01 мм, шаг)

	2.11.2
	Роговичная рефракция
	25.96 D~67.50 D (с шагом 0.01) (n=1.3375)

	2.11.3
	Роговичный астигматизм
	0.0~15.00 D (приращение 0.05/0.12/0.25 D

	2.11.4
	Оси
	1 ~ 1800 (10 шаг)

	2.11.5
	Диаметр роговицы
	0-13.0 мм (0.1 мм, шаг)

	2.12
	Монитор
	не менее 7 дюймов



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко
2

