ГродМТ 639/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ультразвуковой деструктор - аспиратор

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор с педалью управления и тележкой
	1
	шт

	2
	Прямой фрагментатор (инструмент)
	2
	шт

	3
	Наконечник к фрагментатору, стандартный 
	3
	шт

	4
	Наконечник к фрагментатору, прямой, короткий
	3
	шт

	5
	Наконечник к фрагментатору, для плотных тканей
	2
	шт

	6
	Наконечник лапароскопический 
	2
	шт

	7
	Наконечник лапароскопический удлиненный 
	2
	шт

	8
	Кабель для фрагментатора 
	10
	шт

	9
	Стерильные соединительные трубки 
	20
	шт

	10
	Динамометрический ключ 
	10
	шт

	11
	Монтажная платформа 
	2
	шт

	12
	Кейс для стерилизации фрагментатора и наконечников
	2
	шт

	13
	Защитный фильтр вакуумной системы
	4
	шт



2. Технические требования: 
2.1 Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор
2.1.1 Ультразвуковая хирургическая система для проведения одновременной фрагментации, эмульсификации и аспирации мягких и твердых тканей.
2.1.2 Наличие возможности регулировки амплитуды колебаний наконечника с помощью педали управления
2.1.3 Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор должен создавать ультразвуковой сигнал частотой от 22 до 24 кГц. 
2.1.4 Наличие сенсорного дисплея с мультиязычным интерфейсом.
2.1.5 Наличие программного обеспечения на русском языке.
2.1.6 Наличие возможности экспорта журнала системы через USB-порт на флэш-диск для удаленной диагностики прибора.
2.1.7 Наличие сигналов тревоги для отражения технических неисправностей системы.
2.1.8 *Прибор должен обладать режимом тканевой селективности для повышения избирательности фрагментации тканей и безопасной работы вблизи с критически важными структурами (сосудами, нервами) не менее 4 режимов.
2.1.9 Наличие режима работы аспиратора по запросу для синхронной активации и дезактивации фрагментации и аспирации
2.1.10 *Наличие лапароскопического режима работы.
2.1.11 Наличие возможности коагуляции наконечником фрагментатора при интеграции системы с ВЧ-генератором.
2.1.12 Мощность аспирации при использовании встроенного в консоль отсоса должна быть не менее 600 мм рт.ст.
2.1.13 Точный подбор ирригации операционного поля в диапазоне 2-20 мл/мин с шагом не более 1 мл/мин.
2.1.14 Возможность стерилизации рабочих элементов системы (фрагментатор, наконечники, монтажная платформа) в автоклаве в диапазоне температур 132-134°С.
2.2 Прямой фрагментатор
2.2.1 Частота колебания рабочего инструмента фрагментатора в диапазоне 22-26 кГц
2.2.2 Принцип работы фрагментатора- пьезоэлектрический.
2.2.3 Не требует дополнительного охлаждения фрагментатора
2.2.4 Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника в диапазоне 10-100% с шагом не более 5%
2.2.5 Наличие функции проверки работоспособности фрагментатора при запуске системы
2.2.6 Возможность использования широкого спектра наконечников фрагментатора для различных операций, не менее 12 типов.
2.3 Наконечник к фрагментатору, прямой стандартный
2.3.1 Материал наконечника -титан
2.3.2 Общая длина 7,5-8,0 см
2.3.3 Внутренний диаметр канала - 1,8–2,0 мм
2.3.4 Поставляется стерильным, готовым к работе
2.3.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
2.3.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.
2.4 Наконечник к фрагментатору, прямой короткий
2.4.1 Материал наконечника -титан
2.4.2 Общая длина 7,5-8,0 см
2.4.3 Внутренний диаметр канала - 2,0–2,6мм
2.4.4 Поставляется стерильным, готовым к работе
2.4.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
2.4.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.
2.5 Наконечник к фрагментатору, для плотных тканей
2.5.1 Материал наконечника -титан
2.5.2 Общая длина 7,5-8,0 см
2.5.3 Внутренний диаметр канала – 1,9-2,0 мм
2.5.4 Поставляется стерильным, готовым к работе
2.5.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
2.5.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.
2.6 Наконечник лапароскопический к фрагментатору
2.6.1 Материал наконечника -титан
2.6.2 Общая длина 30,0 – 32,0 см 
2.6.3 Внутренний диаметр канала – 1,9-2,0 мм
2.6.4 Поставляется стерильным, готовым к работе
2.6.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
2.6.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.
2.7 Наконечник лапароскопический удлиненный
2.7.1 Материал наконечника -титан
2.7.2 Общая длина 40,0 – 42,0 см
2.7.3 Внутренний диаметр канала – 1,9-2,0 мм
2.7.4 Поставляется стерильным, готовым к работе
2.7.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
2.7.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.
2.8 Кабель
2.8.1 Кабель для подключения фрагментатора к коагулятору
2.9 Стерильные соединительные трубки
2.9.1 Двухканальные. 1 канал предназначен для аспирации тканей из операционного поля. 2 канал предназначен для ирригации.
2.9.2 Цветовая индикация для правильного соединения.
2.9.3 Стерильные
2.10 Динамометрический ключ
2.10.1 Динамометрический
2.10.2 Предназначен для безопасного и надежного соединения наконечника и рабочей рукоятки.
2.10.3 Цветовая идентификация в соответствии с типом рабочей рукоятки.
2.11 Монтажная платформа
2.11.1 Предназначена для надежного и безопасного присоединения наконечника к рабочей рукоятке.
2.11.2 Цветовая индикация для правильного размещения рукоятки на платформе.
2.11.3 Стерилизуемая.
2.12 Кейс для стерилизации
2.12.1 Предназначен для защиты рабочей рукоятки при стерилизации и переноске в стерильное операционное поле
2.12.2 Цветовая идентификация для рукояток различного типа
2.12.3 Размеры: 50-55см х 25-30см х 4,5-5,0см
2.13 Защитный фильтр вакуумной системы
2.13.1 Предназначен для защиты вакуумного насоса аспиратора-деструктора от попадания частиц тканей и влаги.
2.13.2 Срок службы не менее 6 месяцев.
2.13.3 Автоматическая блокировка системы при чрезмерном загрязнении фильтра.

Пункты задания на закупку, помеченные знаком «*», являются обязательными, так как прямо влияют на безопасность выполнения хирургических вмешательств. Их невыполнение приведет к отклонению предложения участника. 

[bookmark: _Hlk237593253]3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантийный срок годности: не менее 24 месяцев с момента ввода эксплуатацию.

