ГродМТ 639/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ультразвуковой деструктор - аспиратор

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор с педалью управления и тележкой | 1 | шт |
| 2 | Прямой фрагментатор (инструмент) | 2 | шт |
| 3 | Наконечник к фрагментатору, стандартный | 3 | шт |
| 4 | Наконечник к фрагментатору, прямой, короткий | 3 | шт |
| 5 | Наконечник к фрагментатору, для плотных тканей | 2 | шт |
| 6 | Наконечник лапароскопический | 2 | шт |
| 7 | Наконечник лапароскопический удлиненный | 2 | шт |
| 8 | Кабель для фрагментатора | 10 | шт |
| 9 | Стерильные соединительные трубки | 20 | шт |
| 10 | Динамометрический ключ | 10 | шт |
| 11 | Монтажная платформа | 2 | шт |
| 12 | Кейс для стерилизации фрагментатора и наконечников | 2 | шт |
| 13 | Защитный фильтр вакуумной системы | 4 | шт |

2. Технические требования:

2.1 Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор

2.1.1 Ультразвуковая хирургическая система для проведения одновременной фрагментации, эмульсификации и аспирации мягких и твердых тканей.

2.1.2 Наличие возможности регулировки амплитуды колебаний наконечника с помощью педали управления

2.1.3 Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор должен создавать ультразвуковой сигнал частотой от 22 до 24 кГц.

2.1.4 Наличие сенсорного дисплея с мультиязычным интерфейсом.

2.1.5 Наличие программного обеспечения на русском языке.

2.1.6 Наличие возможности экспорта журнала системы через USB-порт на флэш-диск для удаленной диагностики прибора.

2.1.7 Наличие сигналов тревоги для отражения технических неисправностей системы.

2.1.8 *Прибор должен обладать режимом тканевой селективности для повышения избирательности фрагментации тканей и безопасной работы вблизи с критически важными структурами (сосудами, нервами) не менее 4 режимов.

2.1.9 Наличие режима работы аспиратора по запросу для синхронной активации и дезактивации фрагментации и аспирации

2.1.10 *Наличие лапароскопического режима работы.

2.1.11 Наличие возможности коагуляции наконечником фрагментатора при интеграции системы с ВЧ-генератором.

2.1.12 Мощность аспирации при использовании встроенного в консоль отсоса должна быть не менее 600 мм рт.ст.

2.1.13 Точный подбор ирригации операционного поля в диапазоне 2-20 мл/мин с шагом не более 1 мл/мин.

2.1.14 Возможность стерилизации рабочих элементов системы (фрагментатор, наконечники, монтажная платформа) в автоклаве в диапазоне температур 132-134°С.

2.2 Прямой фрагментатор

2.2.1 Частота колебания рабочего инструмента фрагментатора в диапазоне 22-26 кГц

2.2.2 Принцип работы фрагментатора- пьезоэлектрический.

2.2.3 Не требует дополнительного охлаждения фрагментатора

2.2.4 Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника в диапазоне 10-100% с шагом не более 5%

2.2.5 Наличие функции проверки работоспособности фрагментатора при запуске системы

2.2.6 Возможность использования широкого спектра наконечников фрагментатора для различных операций, не менее 12 типов.

2.3 Наконечник к фрагментатору, прямой стандартный

2.3.1 Материал наконечника -титан

2.3.2 Общая длина 7,5-8,0 см

2.3.3 Внутренний диаметр канала - 1,8–2,0 мм

2.3.4 Поставляется стерильным, готовым к работе

2.3.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле

2.3.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.

2.4 Наконечник к фрагментатору, прямой короткий

2.4.1 Материал наконечника -титан

2.4.2 Общая длина 7,5-8,0 см

2.4.3 Внутренний диаметр канала - 2,0–2,6мм

2.4.4 Поставляется стерильным, готовым к работе

2.4.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле

2.4.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.

2.5 Наконечник к фрагментатору, для плотных тканей

2.5.1 Материал наконечника -титан

2.5.2 Общая длина 7,5-8,0 см

2.5.3 Внутренний диаметр канала – 1,9-2,0 мм

2.5.4 Поставляется стерильным, готовым к работе

2.5.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле

2.5.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.

2.6 Наконечник лапароскопический к фрагментатору

2.6.1 Материал наконечника -титан

2.6.2 Общая длина 30,0 – 32,0 см

2.6.3 Внутренний диаметр канала – 1,9-2,0 мм

2.6.4 Поставляется стерильным, готовым к работе

2.6.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле

2.6.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.

2.7 Наконечник лапароскопический удлиненный

2.7.1 Материал наконечника -титан

2.7.2 Общая длина 40,0 – 42,0 см

2.7.3 Внутренний диаметр канала – 1,9-2,0 мм

2.7.4 Поставляется стерильным, готовым к работе

2.7.5 Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле

2.7.6 Максимальная амплитуда колебания наконечника не менее 422 мкн.

2.8 Кабель

2.8.1 Кабель для подключения фрагментатора к коагулятору

2.9 Стерильные соединительные трубки

2.9.1 Двухканальные. 1 канал предназначен для аспирации тканей из операционного поля. 2 канал предназначен для ирригации.

2.9.2 Цветовая индикация для правильного соединения.

2.9.3 Стерильные

2.10 Динамометрический ключ

2.10.1 Динамометрический

2.10.2 Предназначен для безопасного и надежного соединения наконечника и рабочей рукоятки.

2.10.3 Цветовая идентификация в соответствии с типом рабочей рукоятки.

2.11 Монтажная платформа

2.11.1 Предназначена для надежного и безопасного присоединения наконечника к рабочей рукоятке.

2.11.2 Цветовая индикация для правильного размещения рукоятки на платформе.

2.11.3 Стерилизуемая.

2.12 Кейс для стерилизации

2.12.1 Предназначен для защиты рабочей рукоятки при стерилизации и переноске в стерильное операционное поле

2.12.2 Цветовая идентификация для рукояток различного типа

2.12.3 Размеры: 50-55см х 25-30см х 4,5-5,0см

2.13 Защитный фильтр вакуумной системы

2.13.1 Предназначен для защиты вакуумного насоса аспиратора-деструктора от попадания частиц тканей и влаги.

2.13.2 Срок службы не менее 6 месяцев.

2.13.3 Автоматическая блокировка системы при чрезмерном загрязнении фильтра.

Пункты задания на закупку, помеченные знаком «*», являются обязательными, так как прямо влияют на безопасность выполнения хирургических вмешательств. Их невыполнение приведет к отклонению предложения участника.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок годности: не менее 24 месяцев с момента ввода эксплуатацию.