ГродМТ 257/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.	

Лот 3 Анализатор микробиологический для идентификации микроорганизмов и оценки лекарственной чувствительности

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Анализатор микробиологический для идентификации микроорганизмов и оценки лекарственной чувствительности
	шт.
	1

	1.2
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1

	1.3
	Принтер
	шт.
	1

	1.4
	Денситометр
	шт.
	1



2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Анализатор предназначен для автоматизированного процесса идентификации грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе неферментеров, нейссерий, гемофилов, бацилл, коринебактерий, анаэробных микроорганизмов), дрожжей и грибов, а также определения их чувствительности к антибиотикам и антимикотикам.
	Наличие

	2.2
	Возможность проведения индентификации бактерий и определения чувствительности к антибиотикам в любом соотношении индентификация/ чувствительность (наличие отдельных панелей на идентификацию и на чувствительность к антибиотикам)
	Наличие

	2.3
	Единовременное количество образцов для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности не менее 15.
	Наличие

	2.4
	Заполнение диагностических панелей должно проводиться анализатором в автоматическом режиме.
	Наличие

	2.5
	По окончании цикла диагностические панели должны быть герметичны и автоматически извлекаться в контейнер для отработанных материалов для повышения эпидемиологической безопасности.
	Наличие

	2.6
	Среднее время получения результатов идентификации бактерий должно составлять – до 10 часов (95% рутинных микроорганизмов), для определения чувствительности к антибиотикам – до 15 часов, для идентификации дрожжей и грибов – до 18 часов, для определения чувствительности к антимикотикам – до 20 часов.
	Наличие

	2.7
	Экспертная система определения чувствительности к антибиотикам должна быть основана на базе данных фенотипов микроорганизмов, с автоматической корректировкой статуса чувствительности (S/I/R) и прогнозированием эффективности использования препаратов in vivo.
	Наличие

	2.8
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе.
	Наличие

	2.9
	Интеграция в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя.
	Наличие

	2.10
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов.
	Наличие

	2.11
	Порт для подключения внешних устройств.
	Наличие

	2.12
	Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов).
	Наличие

	2.13
	Функция завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии.
	Наличие

	2.14
	Интерфейс на русском языке.
	Наличие



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

