ГродМТ 647/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микроскоп операционный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микроскоп операционный оториноларингологический
	шт.
	1

	1.2
	Оптическая система для ассистента
	шт.
	1

	1.3
	Напольный штатив
	шт.
	1

	1.4
	Монитор для вывода изображения с микроскопа с диагональю не менее 21 дюйм
	шт.
	1

	1.5
	Сменный блок с 2 (двумя) ксеноновыми лампами
	шт.
	1

	1.6
	HD-камера высокого разрешения
	шт.
	1


1. [bookmark: _Hlk88071566]Технические требования:
	2.1
	Микроскоп операционный оториноларингологический:

	2.1.2
	Моторизованная система переключения увеличения типа «zoom» с соотношением 1:6;

	2.1.3
	Моторизованная встроенная оптическая система объектива
должна обеспечивать работу на фокусном расстоянии от 200-210 мм до 460-500 мм без смены объективов;

	2.1.4
	Оптическая система должна быть оснащена бинокулярным
тубусом с возможностью изменения угла наклона;

	2.1.5
	Увеличение в окулярах в диапазоне до 12.5-12,8  

	2.1.6
	Наличие функции автоматической регулировки интенсивности света, обеспечивающей безопасность пациента и исключающей нагревание тканей операционного поля 

	2.1.7
	Осветитель – ксеноновый с мощностью не менее 180 Вт дневного света,

	2.1.8
	Диаметр обзора от 16-17 мм до 170-180 мм с окуляром 10х

	2.2
	Оптическая система для ассистента:

	2.2.1
	Бинокулярный тубус ассистента, угол наклона должен регулироваться в диапазоне от 30о до 150о

	2.3
	Напольный штатив:

	2.3.1
	Напольный штатив должен быть эргономичным и простым в управлении, с колесами для легкого перемещения и с фиксаторами;

	2.3.2
	Все кабеля и световоды должны быть спрятаны в штатив для обеспечения легкой очистки и дезинфекции микроскопа и штатива;

	2.3.3
	Система балансировки штатива микроскопа должна позволять легко сбалансировать микроскоп для работы в любом положении;

	2.3.4
	Пульт управления на штативе микроскопа должен позволять производить программируемую настройку параметров микроскопа 

	2.3.5
	Вся электрическая система должна быть адаптирована к рабочим параметрам электросети в РБ (220/240В, 50—60Гц);

	3
	HD-камера высокого разрешения

	3.1
	Камера должна подключаться к микроскопу через дополнительный адаптер;

	3.2
	Возможность записи снимков и видеоряда на USB;

	3.3
	Возможность управления системой записи с рукояток микроскопа;


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.


