ГродМТ 647/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микроскоп операционный

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микроскоп операционный оториноларингологический | шт. | 1 |
| 1.2 | Оптическая система для ассистента | шт. | 1 |
| 1.3 | Напольный штатив | шт. | 1 |
| 1.4 | Монитор для вывода изображения с микроскопа с диагональю не менее 21 дюйм | шт. | 1 |
| 1.5 | Сменный блок с 2 (двумя) ксеноновыми лампами | шт. | 1 |
| 1.6 | HD-камера высокого разрешения | шт. | 1 |

- Технические требования:

| 2.1 | Микроскоп операционный оториноларингологический: |
| --- | --- |
| 2.1.2 | Моторизованная система переключения увеличения типа «zoom» с соотношением 1:6; |
| 2.1.3 | Моторизованная встроенная оптическая система объектива должна обеспечивать работу на фокусном расстоянии от 200-210 мм до 460-500 мм без смены объективов; |
| 2.1.4 | Оптическая система должна быть оснащена бинокулярным тубусом с возможностью изменения угла наклона; |
| 2.1.5 | Увеличение в окулярах в диапазоне до 12.5-12,8 |
| 2.1.6 | Наличие функции автоматической регулировки интенсивности света, обеспечивающей безопасность пациента и исключающей нагревание тканей операционного поля |
| 2.1.7 | Осветитель – ксеноновый с мощностью не менее 180 Вт дневного света, |
| 2.1.8 | Диаметр обзора от 16-17 мм до 170-180 мм с окуляром 10х |
| 2.2 | Оптическая система для ассистента: |
| 2.2.1 | Бинокулярный тубус ассистента, угол наклона должен регулироваться в диапазоне от 30о до 150о |
| 2.3 | Напольный штатив: |
| 2.3.1 | Напольный штатив должен быть эргономичным и простым в управлении, с колесами для легкого перемещения и с фиксаторами; |
| 2.3.2 | Все кабеля и световоды должны быть спрятаны в штатив для обеспечения легкой очистки и дезинфекции микроскопа и штатива; |
| 2.3.3 | Система балансировки штатива микроскопа должна позволять легко сбалансировать микроскоп для работы в любом положении; |
| 2.3.4 | Пульт управления на штативе микроскопа должен позволять производить программируемую настройку параметров микроскопа |
| 2.3.5 | Вся электрическая система должна быть адаптирована к рабочим параметрам электросети в РБ (220/240В, 50—60Гц); |
| 3 | HD-камера высокого разрешения |
| 3.1 | Камера должна подключаться к микроскопу через дополнительный адаптер; |
| 3.2 | Возможность записи снимков и видеоряда на USB; |
| 3.3 | Возможность управления системой записи с рукояток микроскопа; |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.