ГродМТ 651/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.1.
	Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой
	Шт.
	2


2. Технические требования:
2.1 Лабораторный стерилизатор (автоклав) предназначен для стерилизации материалов паром под давлением. 
2.2	Диапазон температуры – 50-134 С°.
2.3	 Рабочее давление пара в стерилизационной камере: максимальное – не более 0,25 Мпа, минимальное – не менее 0,11 Мпа.
2.4	Наличием таймера.
2.5	Стерилизационная, водопаровая камеры, крышка, кожух из нержавеющей стали.
2.6	Возможность мониторинга фазы цикла, температуры (сигнализация слишком низкой/высокой температуры), времени стерилизации, просушки, начала цикла и аварийного прекращения работы и т.д.
2.7	Наличие устройства автоматического поддержания рабочего давления
2.8	Внешние габариты: высота до 1470 мм, длина – до1180 мм, ширина – до 610 мм.
2.9	Объем стерилизационной камеры: 75 л.
2.10	Наличие 2 корзин.
2.11	Питание от сети переменного трехфазного тока – 380В, 50Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

