УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фиброларингоскоп

(интубационный эндоскоп)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350   


	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	98813 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав 1 комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Фиброларингоскоп (интубационный эндоскоп):
	

	1.1.1
	Монитор 
	1 шт.

	1.1.2
	Аккумулятор 
	2 шт.

	1.1.3
	Зарядное устройство
	1 шт.

	1.1.4
	Загубник 
	20 шт.

	1.1.5
	Тестер герметичности
	1 шт.

	1.1.6
	Адаптер для очистки и промывки
	1 шт.

	1.1.7
	Щетка для очистки
	1 шт.

	1.1.8
	Источник света
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Монитор диагональю не менее 3 дюйма, с возможностью наклона 
	наличие

	2.2
	Источник света встроенный светодиодный 
	наличие

	2.3
	Поле зрения не менее 90°
	наличие

	2.4
	Направление обзора 0°
	наличие

	2.5
	Глубина резкости - 2~50мм
	наличие

	2.6
	Наружный диаметр рабочей части 2,5мм-3,9мм (±0,3мм)
	наличие

	2.7
	Длина рабочей части – 300-600 мм (±10 %)
	наличие

	2.8
	Изгиб дистального конца:

- вверх не менее 120°;

- вниз не менее 120°;
	наличие

	2.9
	Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе – не менее 60 мин
	наличие


Лот №2  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Эндоскоп жесткий

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390   


	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	195000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:

1.Состав 1 комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора-0°)
	5 шт.

	1.2
	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора-30°)
	5 шт.

	1.3
	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора-70°)
	5 шт.

	1.4
	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора-90°)
	     5 шт.


2.Показатели (характеристики):
	2.1
	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора-0°)
	

	2.1.1
	Диаметр - не более 4 мм
	наличие

	2.1.2
	Рабочая длина - не менее 170 мм
	наличие

	2.2
	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора-30°)
	

	2.2.1
	Диаметр - не более 4 мм
	наличие

	2.2.2
	Рабочая длина - не менее 170 мм
	наличие

	2.3
	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора-70°)
	

	2.3.1
	Диапазон диаметра 4 - 10 мм
	наличие

	2.3.2
	Рабочая длина - не менее 170 мм
	наличие

	2.4
	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора-90°)
	

	2.4.1
	Диапазон диаметра 4 - 10 мм
	наличие

	2.4.2
	Рабочая длина - не менее 160 мм
	наличие


2.5. Эндоскопы должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

2.6. Эндоскопы должны быть устойчивы к стерилизации. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.

2.7. Эндоскопы  должны быть многократного применения.
2.8. *Эндоскопы  должны быть совместимыми с имеющимся оборудованием : ЛОР-установка BASIC PLUS производства Happersbergerotopront GmbH, ГЕРМАНИЯ
4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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