УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 7 усл. ед. |
| Срок поставки | октябрь-ноябрь 2026 года |
| Требования к лоту | Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 1.Реагенты, калибровочные и контрольные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора. 2. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства Beckman Coulter, США, или аналоги, предназначенные для работы на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 3. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализатора AU480 производства Beckman Coulter, США. 4. Весь товар должен быть предназначен к автоматическому биохимическому анализатору AU480 и отвечать требованиям: 4.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 4.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня; 4.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 5. Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора AU480 должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора. 6. Претендент должен предоставить документальное подтверждение о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникающие у него при использовании предлагаемых реагентов, контрольных, калибровочных, расходных материалов для автоматического биохимического анализатора AU480. Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор для миоглобина | Описание: готовый к применению | 1 упак. |
| 2 | Калибратор для ревматоидного фактора | Описание: жидкий на основе человеческой сыворотки | 1 упак. |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | Метод: колориметрический фотометрический тест (Arsenazo III) Линейность: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи) Описание: монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 30 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-3000 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней | 1 упак. |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | Метод: фотометрический УФ тест (молибдат) Линейность: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), более 100 ммоль/л (для мочи) Описание: биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 50 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-2500 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 30 дней | 1 упак. |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | Метод: иммунотурбидиметрия Линейность: до 120 МЕ/мл Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 35 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней | 1 упак. |
| 6 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | Метод: иммунотурбидиметрия Линейность: до 7,50 г/л Описание: биреагентная методика с максимальным суммарным объемом реагентов на 1 тест не более 70 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней | 1 упак. |
| 7 | Буферный раствор для определения концентрации электролитов ионселективным методом | Состав комплекта/упаковки (набора): не менее 4 фл. объёмом 2000 мл | 1 упак. |

Составители:

Врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий)                                                              ______________         Трунова Н.А.