УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

______________О.С. Горлова

«   » сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки - наименование товара: наркозно-дыхательный аппарат (ветеринарный)      – 1 шт.

- Код товара по ОКРБ 32.50.13.650- Оборудование и аппаратура для анестезии.

- Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:

3.1. Чтобы можно было использовать наркозный аппарат для кошек/собак, мелких животных, крупных животных, массой от 2кг до 80кг. Для проведения стандартных хирургических, сложных, длительных хирургических вмешательств. Необходим BIS мониторинг глубины анестезии. Дыхательный объем от 2  мл до 1500мл.

3.2.Электронные флоуметры (ручная вентиляция, VS, VCV, PCV и SIMV).

3.3. Сенсорный не менее 10-дюймовый TFT-дисплей

3.4. Модуль мультигазового анализа

3.5 Реверсионный дыхательный контур с подогревом и датчиком температуры.

3.6. Нереверсионный  дыхательный контур Бейна.

3.7. Тип привода: Полуоткрытый/полузакрытый

3.8. Монитор пациента с капнографом

3.9. Кислородный концентратор объемом не менее 10л. с двумя выходами.

3.10. Датчики давления, датчики потока, датчик концентрации кислорода.

3.11. Эндотрахеальные трубки и анестезиологические маски для наркоза.

Модульная конструкция предусматривает наличие электронного газомера, механизма     поглощения СО2 с обходным клапаном для замены натронной извести без остановки ИВЛ. Электротехнические характеристики:

Стандартное напряжение: 220 Вольт

Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор, 14,8 вольт, 5000 мАч

Минимальное время работы от аккумулятора: не менее 60мин.

- Валюта платежа: белорусские рубли

- Источник финансирования: Республиканский бюджет

- Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Сроки поставки товара: не позднее 18.12.2026г.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

Заведующий кафедрой общей,

частной и оперативной хирургии, профессор                                              В.М. Руколь