УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Биологические протезы из перикарда |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Размер 120мм×80мм (±10мм) 1.2.Толщина 0,4мм (±0,1мм) 1.3.Материал протеза – перикард крупного рогатого скота. 1.4.Протез должен быть упакован в контейнер со стерильным раствором. 1.5.Протез не требует предварительной отмывки перед имплантацией. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.900 |
| Объем (количество) | 25 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10165 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Для постановки электродов для временной эндокардиальной кардиостимуляции. 1.2. Размер: 6Fr; 1.3.Стерильный. 2. Состав набора: 2.1. Один сосудистый дилататор; 2.2. Рентгенконтрастный катетер с гемостатическим клапаном и боковым портом; 2.3. J-образный проводник, совместимый с катетером; 2.4. Игла для пункции, совместимая с «J»-образным проводником. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клапаны сердца искусственные механические аортальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.900 |
| Объем (количество) | 30 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 372000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Клапан сердца искусственный механический аортальный №19 | 5 |
| 1.2 | Клапан сердца искусственный механический аортальный №21 | 10 |
| 1.3 | Клапан сердца искусственный механический аортальный №23 | 10 |
| 1.4 | Клапан сердца искусственный механический аортальный №25 | 4 |
| 1.5 | Клапан сердца искусственный механический аортальный №27 | 1 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. * Область применения: предназначены для замены естественных клапанов сердца в случае их патологии.

2.2. * Искусственный  механический клапан сердца должен состоять из: пришивной манжеты, корпуса, двух полулунных створок.

2.3. Корпус и створки должны быть выполнены из высокопрочного материала.

2.4. Механизм крепления створок должен находиться внутри корпуса и должен быть защищен от возможной интерпозиции инородных тел.

2.5.Конструкция корпуса должна обеспечивать беспрепятственное движение запирательных элементов (полулунных створок) во время их открытия и закрытия, максимально предотвращать возможное их заклинивание или ограничение подвижности.

2.6. Запирательные элементы должны быть изготовлены из высокопрочного материала. Угол открытия запирательных элементов - не менее 75ᵒ по отношению к плоскости корпуса.

2.7. Пришивная манжета должна быть изготовлена из мягкого вязаного полиэфирного полотна. Конструкция манжеты должна обеспечивать хорошую адаптацию к тканям пациента.

2.8. Манжета должна иметь контрастные метки: для митральных клапанов – 4 (через каждые 90ᵒ окружности), для аортальных – 3 (через каждые 120ᵒ окружности).

2.9. Искусственный высокотехнологичный клапан должен быть закреплен на держателе, который должен прочно удерживать его и предохранять элементы клапана от повреждений во время имплантации.

2.10. Протез вместе с держателем должен быть последовательно упакован в два пластиковых контейнера и наружную картонную упаковку. Содержимое наружного контейнера должно быть стерильным. Контейнеры должны иметь специальный индикатор, указывающий на сохранность герметичности упаковки.

2.11. На каждом контейнере должна быть информация о клапане: название, тип, размер, дата стерилизации, серийный номер.

2.12. В картонной упаковке должен находится паспорт изделия, в котором указываются конструктивное устройство клапана, инструкция по его использованию.

2.13.Документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском или английском языке.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клапаны сердца искусственные биологические |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.900 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 37000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Биологический протез клапана сердца со створками из перикарда для постановки в аортальную позицию в комплекте с набором для его установки следующих типоразмеров: |  |
| 1.1.1 | 19 мм | 3 |
| 1.1.2 | 21 мм | 3 |
| 1.1.3 | 23 мм | 3 |
| 1.1.4 | 25 мм | 1 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Наличие антитромбогенного и антибактериального покрытия

2.2.Материал створок – телячий перикард.

2.3.Материал манжеты - полиэфирные нити (волокно).

2.4.Материал каркаса – металл (титан и его сплавы либо медицинская сталь).

2.5.Протез должен поставляться в стерильной упаковке. Транспортировочная тара и температурные индикаторы должны обеспечивать контроль сохранности.

2.6.Наличие набора для установки клапана в соответствии с регламентом производителя

2.7.Наличие информации о клапане (дата изготовления, срок стерильности, серийный номер).

2.8. Наличие заполняемой формы (карты) информации о пациенте.

2.9. В стоимость предложения должно входить очное обучение не менее двух кардиохирургов методике постановки клапана.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Протезы сосудистые из политетрафторэтилена |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.900 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Протезы сосудистые из политетрафторэтилена линейные, армированные, диаметр 7 мм, длина 40-70 см | 5 |

2.Показатели (характеристики):

  - химическая инертность;

  - отсутствие иммунологической и тканевой реакции;

  - отсутствие элонгации и дилятации;

  - отсутствие деструкции в процессе хранения и пребывания в организме;

  - кровенепроницаемость - не требуют предварительной обработки перед имплантацией;

  - низкая тромбогенность;

  - апирогенность;

  - высокая механическая прочность;

  - визуальный индикатор на скручивание и растяжение.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые (бифуркационные и линейные) нулевой порозности |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.900 |
| Объем (количество) | 12 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 27000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые нулевой порозности бифуркационные, диаметр 16х8 мм | 4 |
| 1.2 | Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые нулевой порозности бифуркационные, диаметр 20х10 мм | 6 |
| 1.3 | Протезы сосудистые гофрированные вязаные дакроновые нулевой порозности бифуркационные, диаметр 24x12 мм | 2 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. ткано-вязанная    структура протеза;

2.2. визуальный индикатор на скручивание и растяжение;

2.3. не нуждаются в предварительной предоперационной подготовке;

2.4. высокая прочность на разрыв, устойчивы к дилатации;

2.5. пропитаны модифицированным желатином: снижение кровопотери во время операции (водопроницаемость не более 5 мл/см2 при 120 мм Нg);

2.6. низкая тромбогенность;

  - апирогенность;

  - гидрофильность;

  - не разволокняются в местах среза и вкола, не требуют специального шовного материала.

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пленка операционная разрезаемая |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Прозрачная пленка с антибактериальным покрытием и адгезивным покрытием из гипоаллергенного клея. 1.2.Размер: 56× 45см (±10%). 1.3.Стерильная. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 650 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 32500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                        	                              Ю.В.Сергиенко