Приложение 1

к объединенной заявке

на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 45 Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,5 | 10-14 | 150 | 300 | 150 | 150 | - | 750 |
| 1.2. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,75 | 10-14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,75 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,75 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,75 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 2,75 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,25 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,25 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,25 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,25 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 3,5 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 4,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 4,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 4,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус | 4,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием покрытия содержащего антипролиферативный препарат сиролимус в полимере.

2.2. Входной профиль на баллоне не более 0.042" для стента диаметром 3,0.

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 145 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 10 атм., давление разрыва не менее 18 атм.

2.5. Возможность расширения стента при последующей дилатации 10% диаметра и более.

Лот 46 Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,5 | 10-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1.2. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,75 | 10-14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,75 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,75 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,75 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 2,75 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 3,5 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 4,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 4,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 4,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Стент коронарный с лекарственным покрытием эверолимус | 4,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием покрытия содержащего антипролиферативный препарат эверолимус.

2.2. Входной профиль на баллоне не более 0.042" для стента диаметром 3,0.

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 145 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 16 атм.

Лот 47 Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,5 | 10-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 400 |
| 1.2. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,75 | 10-14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,75 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,75 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,75 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 2,75 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 3,5 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 4,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 4,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Стент коронарный с лекарственным покрытием биолимус | 4,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нержавеющего сплава с наличием покрытия содержащего антипролиферативный препарат биолимус.

2.2. Входной профиль на баллоне не более 0.041".

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 140 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

Лот 48 Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 2,5 | 18-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 400 |
| 1.2. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 2,5 | 23-28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 2,5 | 32-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 2,75 | 18-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 2,75 | 23-28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 2,75 | 32-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 3,0 | 18-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 3,0 | 23-28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 3,0 | 32-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 3,5 | 18-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 3,5 | 23-28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 3,5 | 32-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 4,0 | 18-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 4,0 | 23-28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус | 4,0 | 32-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием покрытия содержащего антипролиферативный препарат зотаролимус.

2.2. Толщина балки для стента диаметром 3,0 мм не более 90 мкм, входной профиль на баллоне не более 0.041".

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 140 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 16 атм.

2.5. Возможность последующей дилатации с увеличением просвета на 30% и более.

Лот 49 Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,5 | 10-14 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 400 |
| 1.2. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,75 | 10-14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,75 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,75 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,75 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 2,75 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 3,5 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 4,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 4,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 4,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Стент коронарный с аблюминальным лекарственным покрытием | 4,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием аблюминального покрытия содержащего антипролиферативный препарат в биоразлагаемом полимере.

2.2. Толщина балки для стента диаметром 3,0 мм не более 90 мкм, входной профиль на баллоне не более 0.041".

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 140 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 7 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

Лот 50 Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,5 | 15-18 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 400 |
| 1.2. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,75 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,75 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,75 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 2,75 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,5 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,5 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 3,5 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 4,0 | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 4,0 | 19-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 4,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Стент коронарный с лекарственным покрытием для бифуркаций | 4,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием покрытия содержащего антипролиферативный препарат производное рапамицина.

2.2. Толщина балки для стента диаметром 3,0 мм не более 90 мкм, входной профиль на баллоне не более 0.041".

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 140 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 16 атм.

2.5. Возможность дальнейшего расширения стента на 40% и более.

Лот 51 Стент коронарный для мелких сосудов

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный для мелких сосудов | 2,0 | 8-12 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 200 |
| 1.2. | Стент коронарный для мелких сосудов | 2,0 | 15-17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный для мелких сосудов | 2,25 | 8-12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный для мелких сосудов | 2,25 | 15-17 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием покрытия содержащего цитостатический антипролиферативный препарат.

2.2. Входной профиль на баллоне не более 0.042".

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 145 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 16 атм.

Лот 52 Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием | 3,0 | 32-36 | 50 | 50 | 50 | 15 | - | 165 |
| 1.2. | Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием | 3,0 | 37-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием | 3,0 | 41-49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием | 3,5 | 32-36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием | 3,5 | 37-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный удлиненный с лекарственным покрытием | 3,5 | 41-49 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава с наличием покрытия содержащего цитостатический антипролиферативный препарат.

2.2. Входной профиль на баллоне не более 0.044".

2.3. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 140 см совместимый с проводником 0.014".

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 16 атм.

2.5. Возможность последующей дилатации с увеличением просвета на 30 % и более.

Лот 53 Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием | 3,0 | 16-20 | 30 | 30 | 30 | - | - | 90 |
| 1.2. | Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием | 3,0 | 21-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием | 3,0 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием | 3,5 | 16-20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием | 3,5 | 21-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент коронарный биорезорбируемый с лекарственным покрытием | 3,5 | 25-29 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент биорезорбируемый скаффолд с наличием покрытия содержащего цитостатический антипролиферативный препарат.

2.2. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) совместимый с проводником 0.014".

2.3. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

Лот 54 Стент почечный (периферический)

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент почечный (периферический) | 5,0 | 15-25 | 30 | - | 30 | 10 | 3 | 73 |
| 1.2. | Стент почечный (периферический) | 6,0 | 15-25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент почечный (периферический) | 7,0 | 15-25 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава.

2.2. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 135 см совместимый с проводником 0.014".

2.3. Совместимость с направляющим катетером внутренним диаметром 0.071".

2.4. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.

Лот 55 Стент периферический баллон расширяемый

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент периферический баллон расширяемый | 6,0 | 25-30 | 40 | - | 40 | 20 | - | 100 |
| 1.2. | Стент периферический баллон расширяемый | 6,0 | 35-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент периферический баллон расширяемый | 7,0 | 25-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент периферический баллон расширяемый | 7,0 | 35-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент периферический баллон расширяемый | 8,0 | 25-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент периферический баллон расширяемый | 8,0 | 35-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент периферический баллон расширяемый | 9,0 | 25-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент периферический баллон расширяемый | 9,0 | 35-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент периферический баллон расширяемый | 10,0 | 25-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент периферический баллон расширяемый | 10,0 | 35-40 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из кобальт (платина) хромового сплава.

2.2. Система доставки - баллонный катетер OTW (двухпросветный) длиной не менее 140 см совместимый с проводником 0.035".

2.3. Совместимость с интродьюсером 6F.

2.4. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 14 атм.

Лот 56 Стент периферический саморасширяемый

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент периферический саморасширяемый | 6,0 | 30-40 | 40 | - | 40 | 20 | - | 100 |
| 1.2. | Стент периферический саморасширяемый | 6,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент периферический саморасширяемый | 6,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент периферический саморасширяемый | 7,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент периферический саморасширяемый | 7,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент периферический саморасширяемый | 7,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент периферический саморасширяемый | 8,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент периферический саморасширяемый | 8,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент периферический саморасширяемый | 8,0 | 90-100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент периферический саморасширяемый | 9,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Стент периферический саморасширяемый | 9,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Стент периферический саморасширяемый | 9,0 | 90-100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Стент периферический саморасширяемый | 10,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Стент периферический саморасширяемый | 10,0 | 90-100 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава.

2.2. Система доставки - катетер OTW (двухпросветный) длиной не менее 130 см совместимый с проводником 0.035".

2.3. Совместимость с интродьюсером 6F.

2.4. Возможность имплантации оператором одной рукой.

2.5. Укорочение при раскрытии стента не более 5%.

Лот 57 Стент периферический саморасширяемый двухслойный

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент периферический саморасширяемый двухслойный | 5,0 | 70-80 | 20 | - | 20 | - | - | 40 |
| 1.2. | Стент периферический саморасширяемый двухслойный | 6,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент периферический саморасширяемый двухслойный | 7,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент периферический саморасширяемый двухслойный | 8,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава двухслойный плетеный.

2.2. Система доставки - катетер RX (быстрой замены) длиной не менее 120 см совместимый с проводником 0.018" и менее.

2.3. Совместимость с интродьюсером 6F.

2.4. Рентгеноконтрастные метки по краям стента.

Лот 58 Стент периферический большого диаметра

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент периферический большого диаметра | 16,0 | 30-40 | 10 | - | 10 | - | - | 20 |
| 1.2. | Стент периферический большого диаметра | 18,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент периферический большого диаметра | 20,0 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент периферический большого диаметра | 24,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава.

2.2. Система доставки - катетер OTW (двухпросветный) длиной не менее 100 см совместимый с проводником 0.035".

2.3. Совместимость с интродьюсером 6F.

2.4. Возможность имплантации оператором одной рукой.

2.5. Укорочение при раскрытии стента не более 5%.

Лот 59 Стент периферический для подколенной артерии

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент периферический для подколенной артерии | 4,0-4,5 | 30-40 | 25 | - | 25 | 10 | - | 60 |
| 1.2. | Стент периферический для подколенной артерии | 4,0-4,5 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент периферический для подколенной артерии | 5,0-5,5 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент периферический для подколенной артерии | 5,0-5,5 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент периферический для подколенной артерии | 5,0-5,5 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент периферический для подколенной артерии | 6,0-6,5 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент периферический для подколенной артерии | 6,0-6,5 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент периферический для подколенной артерии | 6,0-6,5 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава.

2.2. Система доставки - катетер OTW (двухпросветный) длиной не менее 120 см совместимый с проводником не более 0.018".

2.3. Совместимость с интродьюсером 6F.

2.4. Возможность имплантации оператором одной рукой.

Лот 60 Стент периферический саморасширяемый низкопрофильный

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент периферический саморасширяемый низкопрофильный | 6,0-6,5 | 70-80 | 15 | - | 15 | - | - | 30 |
| 1.2. | Стент периферический саморасширяемый низкопрофильный | 7,0-7,5 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент периферический саморасширяемый низкопрофильный | 8,0-8,5 | 70-80 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава.

2.2. Система доставки - катетер OTW (двухпросветный) длиной не менее 120 см совместимый с проводником не более 0.018".

2.3. Совместимость с интродьюсером 4F и менее.

2.4. Возможность имплантации оператором одной рукой.

Лот 61 Стент для сонной артерии конический открытой ячейки

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент для сонной артерии конический открытой ячейки | 5-6/8-9 | 30-35 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 60 |
| 1.2. | Стент для сонной артерии конический открытой ячейки | 5-6/8-9 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент для сонной артерии конический открытой ячейки | 7-8/9-10 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент для сонной артерии конический открытой ячейки | 7-8/9-10 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава конической формы конструкции открытой ячейки.

2.2. Система доставки - катетер RX длиной не менее 130 см совместимый с проводником 0.014".

2.3. Совместимость с направляющим катетером 8F.

2.4. Возможность имплантации оператором одной рукой.

Лот 62 Стент для сонной артерии конический закрытой ячейки

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент для сонной артерии конический закрытой ячейки | 5-6/8-9 | 30-35 | 30 | - | 30 | 10 | - | 70 |
| 1.2. | Стент для сонной артерии конический закрытой ячейки | 5-6/8-9 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент для сонной артерии конический закрытой ячейки | 7-8/9-10 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент для сонной артерии конический закрытой ячейки | 7-8/9-10 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава конической формы конструкции закрытой ячейки.

2.2. Система доставки - катетер RX длиной не менее 130 см совместимый с проводником 0.014".

2.3. Совместимость с направляющим катетером 8F.

2.4. Возможность имплантации оператором одной рукой.

Лот 63 Стент для сонной артерии цилиндрический закрытой ячейки

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент для сонной артерии цилиндрический закрытой ячейки | 7,0 | 30-35 | 20 | - | 20 | 10 | - | 50 |
| 1.2. | Стент для сонной артерии цилиндрический закрытой ячейки | 8,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент для сонной артерии цилиндрический закрытой ячейки | 8,0 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент для сонной артерии цилиндрический закрытой ячейки | 9,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава цилиндроческой формы конструкции закрытой ячейки.

2.2. Система доставки - катетер RX длиной не менее 130 см совместимый с проводником 0.014".

2.3. Совместимость с направляющим катетером 8F.

Лот 64 Стент для сонной артерии с защитой от эмболии

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент для сонной артерии с защитой от эмболии | 7,0 | 30-35 | 30 | - | 30 | 5 | - | 65 |
| 1.2. | Стент для сонной артерии с защитой от эмболии | 8,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент для сонной артерии с защитой от эмболии | 8,0 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент для сонной артерии с защитой от эмболии | 9,0 | 30-35 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нитинолового сплава цилиндрической формы с конструкцией двойной сетки.

2.2. Система доставки - катетер RX длиной не менее 130 см совместимый с проводником 0.014".

2.3. Совместимость с направляющим катетером 8F.

Лот 65 Стент-ретривер (устройство) для тромбоэкстракции из церебральных артерий

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент-ретривер для тромбоэкстракции | 3,0-4,0 | 20-25 | 10 | - | 10 | 5 | - | 25 |
| 1.2. | Стент-ретривер для тромбоэкстракции | 3,0-4,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент-ретривер для тромбоэкстракции | 5,0-6,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент-ретривер для тромбоэкстракции | 5,0-6,0 | 40-45 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Саморасширяющееся устройство на системе доставки длинной не менее 200 см для тромбоэктракции из церебральных артерий.

2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров на устройстве.

2.3. Совместимость с микрокатетером внутренним диаметром 0.021” и менее (для диаметра 3,0-4,0 мм) и 0.027” и менее (для диаметра 5,0-6,0 мм).

Лот 66 Стент-ретривер (устройство) для тромбоэкстракции из мелких мозговых артерий

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент-ретривер для тромбоэкстракции из мелких артерий | 3,0 | 15-20 | 10 | - | 10 | 5 | - | 25 |
| 1.2. | Стент-ретривер для тромбоэкстракции из мелких артерий | 4,0 | 20-25 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Саморасширяющееся устройство на системе доставки длинной не менее 200 см для тромбоэктракции из церебральных артерий.

2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров на устройстве.

2.3. Совместимость с микрокатетером внутренним диаметром 0.017” и менее (для диаметра 3,0 мм) и 0.021” и менее (для диаметра 4,0 мм).

Лот 67 Стент-графт коронарный

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент-графт коронарный | 2,75-3,0 | 22-25 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | 34 |
| 1.2. | Стент-графт коронарный | 3,5-3,75 | 22-25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент-графт коронарный | 4,0 | 22-25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент-графт коронарный | 4,5 | 22-25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент-графт коронарный | 5,0 | 22-25 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нержавещего сплава с покрытием из политетрафторэтилена или полиуретана.

2.2. Система доставки - баллонный катетер RX (монорельс) длиной не менее 135 см совместимый с проводником 0.014".

2.3. Совместимость с направляющим катетером внутренним диаметром 0.070".

2.4. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.

Лот 68 Стент-графт периферический

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент-графт периферический | 5,0 | 30-40 | 25 | - | 25 | 5 | - | 55 |
| 1.2. | Стент-графт периферический | 5,0 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент-графт периферический | 6,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Стент-графт периферический | 6,0 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Стент-графт периферический | 7,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стент-графт периферический | 7,0 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Стент-графт периферический | 8,0 | 30-40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Стент-графт периферический | 8,0 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Стент-графт периферический | 9,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Стент-графт периферический | 10,0 | 50-60 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нержавещего сплава с покрытием из политетрафторэтилена или полиуретана.

2.2. Система доставки - баллонный катетер OTW длиной не менее 120 см совместимый с проводником 0.035".

2.3. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.

2.4. Совместим с интродьюсером не более 7 F.

Лот 69 Стент-графт аортальный баллонрасширяемый

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стент-графт аортальный баллонрасширяемый | 12,0 | 30-45 | 8 | - | 8 | - | - | 16 |
| 1.2. | Стент-графт аортальный баллонрасширяемый | 14,0 | 30-45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стент-графт аортальный баллонрасширяемый | 16,0 | 30-45 |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Стент из нержавещего сплава с покрытием из политетрафторэтилена или полиуретана.

2.2. Система доставки - баллонный катетер OTW длиной не менее 100 см совместимый с проводником 0.035".

2.3. Номинальное давление не менее 5 атм., давление разрыва не менее 8 атм.

2.4. Совместим с интродьюсером не более 12 F.

Лот 70 У-образный адаптер с манипулятором проводника, иглой и трёхходовым краником

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Модель | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | У-образный адаптер с трёхходовым краником | Кнопочный | 1 500 | 500 | 1 500 | 750 | - | 4 250 |
|  | Манипулятор проводника | С фиксацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Игла для безопасного заведения проводника | Тупоконечная |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. У-образный адаптер кнопочный с коннекторами типа Луер-Лок (Luer-Lock) с двух сторон и удлинняющей линией для введения длинной не менее 10 см с трёхходовым краником.

2.2. Манипулятор проводника (толкатель) с системой жёсткой фиксации на проводнике совместимый с проводником 0.014" и более.

2.3. Тупоконечная направляющая игла для безопасного заведения проводника с внутренним диаметром 0.009"-0.018".

Лот 71 Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Для сосудов | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии | 4,5-5,5 мм | 60 | 10 | 60 | 30 | - | 160 |
| 1.2. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии | 7,0-8,0 мм |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Корзинка концентрической формы должна быть не зафиксирована на проводнике-основе, свободно вращаться и перемещаться по проводнику.

2.2. Размер пор фильтрующей корзинки не более 120 мкм.

2.3. Наличие рентгенконтрастных меток на корзине.

2.4.Возможность извлечения фильтрующей системы без проводника-основы и использования проводника-основы как самостоятельного устройства после извлечения фильтра.

Лот 72 Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии для заведения с помощью проводника 0,014"- 0,018"

- Состав (комплектация) медицинского изделия

| № | Наименование | Для сосудов | ВОКБ | ВОККЦ | БСМП | Оршанская ЦП | Новополоцкая ГЦБ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии для заведения с помощью проводника 0,014"- 0,018" | 4-5 мм | 30 | - | 30 | 15 | 4 | 79 |
| 1.2. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии для заведения с помощью проводника 0,014"- 0,018" | 6-7 мм |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Система дистальной защиты представляет собой самораскрывающуюся корзину смонтированную на системе доставки в виде проводника 0,014" с мягким рентгеноконтрастным атравматичным кончиком и извлекаемым чехлом диаметром не толще 6F системы RX для доставки её в сложенном состоянии.

2.2. Возможность совместного использования с проводниками 0,014" и 0,018" для заведения.

2.3. Длина системы защиты не менее 180 см.

2.4. Наличие рентгеноконтрастных меток на корзине.

2.5. Система извлечения корзины RX  не толще 6F с возможностью манипулирования и аккуратного проведения для безопасного закрытия корзины и её удаления.