ГродМТ 679/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный
	2


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

2.2. Источник излучения – бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы низкого давления мощностью 15 Вт.

2.3. Количество ламп – 2 шт.

2.4. Производительность (99,9% обеззараживания) – не менее 75 м3/час.

2.5. Наличие счетчика отработанного времени ламп.

2.6. Имеет электронное пуско–регулирующее устройство (ЭПРА).

2.7. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием.

2.8. 1ф; 220В; 0,07 кВт; подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом; комплектация с проводом и вилкой.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 4 Рециркулятор воздуха бактерицидный напольный передвижной

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Рециркулятор воздуха бактерицидный напольный передвижной
	2


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

2.2. Исполнение: передвижной (напольный) на передвижном штативе с колесной системой (4 колесные опоры, две из которых с тормозом).

2.3. Источник излучения – бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы низкого давления мощностью 40 Вт.

2.4. Количество ламп – 4 шт.

2.5. Производительность (99,9% обеззараживания) – не менее 300 м3/час.

2.6. Наличие счетчика отработанного времени ламп.

2.7. Имеет электронное пуско–регулирующее устройство (ЭПРА).

2.8. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием.

2.9. 1ф;220В; 0,16 кВт; подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом; комплектация с проводом (3,2м) и вилкой.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

