Приложение 4 к аукционным документам №А901-10/261

| № п.п. | Технические требования | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика комплекса |  |
|  | Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Изготовлен не ранее 2025 года | Наличие |
|  | Поставляемое средство измерений должно пройти процедуру утверждения типа единичного экземпляра средства измерений в соответствии с Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.04.2021 № 38. По результатам процедуры должно быть получено свидетельство об утверждении типа единичного экземпляра средства измерений с внесением сведений в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь не позднее 90 календарных дней с момента поставки. | Наличие |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Газовый хроматограф | 1 шт. |
|  | Полное управление всеми параметрами газового хроматографа (температура, давление, расход) должно быть возможно без подключения рабочей станции | Наличие |
|  | Электронные регуляторы расхода газов и давления | Наличие |
|  | Режимы контроля газа-носителя: постоянная линейная скорость, постоянное давление, постоянный поток, а также многоступенчатые программы для каждого режима | Наличие |
|  | Функция оповещения о необходимости проведения профилактического технического обслуживания и функция фиксации времени удерживания | Наличие |
|  | Термостат колонок должен обеспечивать: |  |
|  | Возможность работы в двухканальном режиме | Наличие |
|  | Количество изотерм | не менее 5 |
|  | Шаг задания температуры | не более 0,1 °C |
|  | Максимальная скорость подъема температуры до заданного уровня | не менее 125 °C/мин |
|  | Максимальная рабочая температура | Не менее 450 °C |
|  | Время охлаждения прибора от 450 °C до 50 °C | не более 4 минут |
|  | Испаритель с делением/без деления потока | 1 шт. |
|  | Испаритель SSL с модульной конструкцией | Наличие |
|  | Возможность работы с капиллярными колонками (от 0,05 до 0,53 мм) с делением и без деления потоков (split-splitless) | Наличие |
|  | Отношение деления потока | не менее 12500 : 1 |
|  | Максимальная температура | не менее 400 °C |
|  | Наличие электронного регулятора давления в диапазоне от 0 до 145 psi | Наличие |
|  | Функция обдува септы | Наличие |
|  | Испаритель с делением/без деления потока (SSL) должен иметь модульную конструкцию для возможности снятия/установки пользователем | Наличие |
|  | Автоматический дозатор для введения жидких проб | 1 шт. |
|  | Количество образцов | не менее 8 для виал 2 мл |
|  | Количество виал для промывки шприца | не менее 1 |
|  | Наличие станции промывки шприца не менее чем 4 растворителями с раздельными виалами для промывочных жидкостей и виалой для сброса отходов | Наличие |
|  | Различные типы инжекции: обычный, промывка растворителем, последовательная промывка двумя растворителями | Наличие |
|  | Наличие функций промывки шприца и иглы до и после инжекции, комбинированной промывки разными растворителями, промывки образцом, а также автоматической последовательной промывки по заданному протоколу | Наличие |
|  | Воспроизводимость площади пика | Не более 0,3 % ОСКО |
|  | Максимальный объём впрыска | 80 мкл (со шприцем 100 мкл) |
|  | Обязательные объемы шприца | 5 и 10 мкл |
|  | Регулирование глубины погружения иглы шприца в виалу и скорости набора/ввода пробы | Наличие |
|  | Наличие регулирования скорости ввода пробы жидкого образца | Наличие |
|  | Возможность установки на любой из испарителей, входящих в комплектацию | Наличие |
|  | Полная совместимость и возможность работы с обоими инжекторами газового хроматографа (SSL и PTV) без переустановки автосамплера | Наличие |
|  | Полная интеграция с клиент-серверным программным обеспечением с поддержкой 21 CFR Part 11 и LIMS | Наличие |
| 2.2 | Масс-спектрометрический детектор по типу «одиночный квадруполь» | 1 шт. |
|  | Тип: масс-спектрометрический детектор для газовой хроматографии для работы в режиме ионизации электронным ударом | Наличие |
|  | Обязательное наличие префильтра (off-axis ion guide) для физического снижения уровня шума | Наличие |
|  | Рабочий диапазон масс | от 1,2 до 1100 а.е.м. |
|  | Разрешение по массам | единичное (unit mass resolution) |
|  | Скорость сканирования | не менее 20 000 а.е.м./сек |
|  | Стабильность определения масс | Не хуже 0,1 а.е.м./48 ч (при ΔТ ≤ 2 К) |
|  | Режимы регистрации данных: Full Scan, SIM, а также одновременная регистрация Full Scan и SIM в ходе одного анализа (FS/SIM) | Наличие |
|  | Наличие автоматизированных инструментов создания методов: AutoSIM, timed-SIM (t-SIM) | Наличие |
|  | Скорость сбора данных: | не менее 240 сканов/сек в режиме SIM; не менее 97 сканов/сек в режиме Full Scan при сканировании диапазона 125 а.е.м. |
|  | Инструментальный предел детектирования по ExtractaBrite (EI, He): | сигнал/шум не хуже 2000:1 при инжекции 1 мкл 1 пг/мкл ОФН по m/z 272 при сканировании 50–300 а.е.м. |
|  | Источник ионизации должен быть выполнен из инертных материалов, с двойным катодом (филаментом) | Наличие |
|  | Типы ионизации | электронный удар (EI) |
|  | Независимый контролируемый нагрев источника ионизации | Не более 350 °C |
|  | Энергия электронов | регулируемая до 150 эВ |
|  | Ток эмиссии | Не более 350 мкА |
|  | Обязательное наличие запатентованной RF-линзы, встроенной в источник ионизации, для защиты квадруполя от ионного выжигания | Наличие |
|  | Температура трансферной линии | Не более 400 °C |
|  | Обязательное наличие технологии обслуживания без разгерметизации (NeverVent): замена ГХ-колонки без вентиляции системы (V-Lock) | Наличие |
|  | Обязательное наличие технологии обслуживания без разгерметизации (NeverVent): извлечение и обслуживание источника ионизации без вентиляции системы (VPI) | Наличие |
|  | Система вакуумирования: турбомолекулярный и форвакуумный насосы с откачкой из источника ионизации и масс-анализатора | Наличие |
|  | Турбомолекулярный насос производительностью не менее 300 дм³/сек, двухступенчатый | Наличие |
|  | Форвакуумный насос производительностью не менее 3,3 м³/ч (роторный пластинчатый, опционально безмасляный спиральный) | Наличие |
|  | Детектор: электронный умножитель с off-axis динодом 10 кВ, дискретный диодный умножитель и электрометр | Наличие |
|  | Линейный диапазон детектора | не менее 107 |
|  | Электронный динамический диапазон | не менее 109 |
| 2.3 | Специализированное программное обеспечение на персональном компьютере в комплекте с лицензионной операционной системой и периферией | 1 шт. |
|  | Поставляемое программное обеспечение должно обеспечивать выполнение следующих рабочих процессов: |  |
|  | - целевой скрининг (targeted screening); | - Наличие |
|  | - количественный анализ (quantitative workflow) с возможностью полуколичественной оценки при проведении анализа. | - Наличие |
|  | Программное обеспечение должно обеспечивать сбор данных, обработку, просмотр результатов и формирование отчётов в рамках единой платформы (method development, acquisition, processing, reviewing, reporting – на одной платформе). | Наличие |
|  | Программное обеспечение должно поддерживать работу с данными методов MS, GC-MS, включая мультиплексные системы и системы сторонних производителей. | Наличие |
|  | Программное обеспечение должно поддерживать управление газовым хроматографом с масс-селективным детектором (MS). | Наличие |
|  | Функциональные требования |  |
|  | Управление газовым хроматографом и масс-селективным детектором, сбор данных, обработка, просмотр результатов и формирование отчётов должны выполняться в рамках единой программной среды без переключения между отдельными приложениями. Все этапы (создание метода, acquisition, processing, reviewing, reporting) должны быть реализованы в одном интерфейсе. | Наличие |
|  | Программное обеспечение должно обеспечивать автоматическую синхронизацию между инструментальным методом и методом обработки данных. Изменения в списке целевых соединений, временах удержания или параметрах SIM должны автоматически распространяться на оба метода без ручного дублирования в двух отдельных редакторах. | Наличие |
|  | Программное обеспечение должно включать встроенный инструмент автоматизированной разработки SIM-метода. | Наличие |
|  | Работа с базами соединений и библиотеками |  |
|  | Хранение и ведение базы соединений (Compound Database, CDB) с полями: эмпирическая формула, m/z, время удержания, целевые ионы, параметры ионизации. | Наличие |
|  | Интеграция с облачными и внутренними библиотеками. | Наличие |
|  | Возможность добавления новых соединений в базу без перевалидации метода (без изменения цикла/времени удержания): сбор данных полного скана, определение времени удержания, импорт спектра в библиотеку, экспорт в базу соединений. | Наличие |
|  | Экспорт базы соединений в список включения (inclusion list) для управления сбором данных. | Наличие |
|  | Идентификация и подтверждение соединений |  |
|  | Программное обеспечение должно обеспечивать выполнение в одном батче (серии испытаний) скрининга с идентификацией/подтверждением и количественного расчёта по калибровочным кривым без разделения на отдельные последовательности. Результаты скрининга и количественного анализа — в едином отчёте. | Наличие |
|  | Количественный анализ |  |
|  | Построение калибровочных кривых с использованием внутренних стандартов (включая изотопно-меченые). | Наличие |
|  | Расчёт LOD, LOQ, LOI. | Наличие |
|  | Поддержка калибровочных кривых и автоматического учёта матричных эффектов. | Наличие |
|  | Автоматизация и производительность |  |
|  | Поточно-ориентированная настройка методов с автоматизацией сбора, обработки и отчётности. | Наличие |
|  | Предустановленные шаблоны методов, отчётов и баз соединений. | Наличие |
|  | Автоматическое принятие решений по заданным пользователем параметрам (right-first-time). | Наличие |
|  | Методы запуска и остановки системы. | Наличие |
|  | Автоматическая корректировка времени удержания и ионных отношений (Retention Time Alignment). | Наличие |
|  | Просмотр и контроль данных |  |
|  | Multi-peak review (одновременный просмотр нескольких пиков). | Наличие |
|  | Расширенные возможности флагирования образцов/соединений и цветовой индикации. | Наличие |
|  | Фильтрация и сортировка результатов по параметрам. | Наличие |
|  | Администрирование и целостность данных |  |
|  | Инструменты аудита и администрирования с разграничением прав доступа пользователей (audit/administration tools). | Наличие |
|  | Управление данными по сети (network data management). | Наличие |
|  | Журнал аудита для контроля действий пользователей. | Наличие |
| 2.4 | Двустадийный автоматический термодесорбер с загрузчиком | 1 шт. |
|  | Принцип действия: двустадийная термодесорбция | Наличие |
|  | Термодесорбер с загрузчиком, оснащенный лотком, в который устанавливаются сорбционные трубки, и манипулятор, который в автоматическом режиме обеспечивает перенос и установку трубок из лотка в термостат сорбционной трубки | Наличие |
|  | Диапазон температур первичной десорбции | от не более (температура окружающей среды плюс 10) до не менее 425 °C |
|  | Температура ловушки | от не более минус 20 до не менее 425 °C |
|  | Вместимость лотка сорбционных трубок | не менее 100 шт. |
|  | Проверка герметичности трубки перед десорбцией | Наличие |
|  | Инертные газовые линии | Наличие |
|  | Весь путь пробы от сорбционной трубки до хроматографической колонки обогревается | Наличие |
|  | Автоматическое управление расходами газов | Наличие |
|  | Охлаждение ловушки на элементах Пельтье (без использования жидкого азота или углекислоты) | Наличие |
| 2.5 | Устройство кондиционирования сорбционных трубок | 1 шт. |
|  | Совместимый с сорбционными трубками поставляемого термодесорбера | Наличие |
|  | Установка для загрузки калибровочного раствора | Наличие |
|  | Пробоотборник ручной для отбора проб воздуха/газа на сорбентные трубки. | Наличие |
| 3. | Комплектация: |  |
| 3.1 | Газовый хроматограф | 1 шт. |
| 3.2 | Испаритель с делением/без деления потока | 1 шт. |
| 3.3 | Автоматический дозатор для введения жидких проб | 1 шт. |
| 3.4 | Масс-спектрометрический детектор по типу «одиночный квадруполь» | 1 шт. |
| 3.5 | Специализированное программное обеспечение | 1 шт. |
| 3.6 | Устройство кондиционирования сорбционных трубок | 1 шт. |
| 3.7 | Двустадийный автоматический термодесорбер с автосамплером | 1 шт. |
| 3.8 | Лицензия на программное обеспечение | 1 шт. |
| 3.9 | Персональный компьютер в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью и принтером (системный блок: Intel Core Ultra 5 225 или аналог, не менее64 ГБ DDR5, SSD не менее 1 ТБ + HDD не менее 2 ТБ, Windows 11 Pro (данное требование обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся у заказчика оборудованием); монитор не менее 27 дюймов) | 1 комплект |
| 3.10 | ИБП не менее 10 кВт | 1 шт. |
| 4. | Расходные материалы: |  |
| 4.1 | Хроматографические колонки с предколонками защитными, 3 комплекта: | Наличие |
| 4.2 | - Колонка капиллярная длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, для ГХ-МС в комплекте с предколонкой защитной, 1 компл. | Наличие |
| 4.3 | - Колонка капиллярная длиной 60 м, внутренним диаметром 0,25 мм, для ГХ-МС в комплекте с предколонкой защитной, 1 компл. | Наличие |
| 4.4 | - Колонка капиллярная длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, для ГХ-МС в комплекте с предколонкой защитной, 1 компл. | Наличие |
| 4.5 | Библиотека масс-спектров NIST 2023 или новее (или аналог), 1 комплект | Наличие |
| 4.6 | Расходные материалы и запчасти, 1 комплект | Наличие |
| 4.7 | Комплект для запуска прибора и расходные материалы на срок гарантийного обслуживания, но не менее 12 месяцев | Наличие |
| 4.8 | Масло для форвакуумного насоса, 3 л | Наличие |
| 4.9 | Виалы объемом 2 мл, темное стекло, в комплекте с крышками винтовыми и септами синий ПТФЭ/белый силикон, 100 шт. | Наличие |
| 4.10 | Запасные части для масс-спектрометрического детектора (источник ионов 1 шт., филамент 2 шт.) | Наличие |
| 4.11 | Необходимые деактивированные лайнеры с ватой для испарителя с делением/без деления потока, не менее чем по 10 шт. | Наличие |
| 4.12 | Инструменты для установки капиллярной колонки | Наличие |
| 4.13 | Уплотнительные кольца для лайнеров, не менее 20 шт. | Наличие |
| 4.14 | Септы для испарителя с делением/без деления потока и с программированием температуры, не менее чем по 10 шт. | Наличие |
| 4.15 | Ферулы для колонок 0,25 мм, 0,32 мм, не менее 20 шт. | Наличие |
| 4.16 | Запасные шприцы для автоматического дозатора объемом 5 и 10 мкл, не менее чем по 3 шт. | Наличие |
| 4.17 | Ловушка фокусирующая общего назначения (Графитизированный углерод) | Не менее 1 шт. |
| 4.18 | Ловушка фокусирующая, выделение материалов | Не менее 1 шт. |
| 4.19 | Трубки для термической десорбции Tenax TA с инертным покрытием, кондиционированные/укупоренные, 10/уп. | Не менее 10 шт. |
| 4.20 | Трубы из нержавеющей стали для термической десорбции, эмиссия материалов/нефтяной газ, кондиционированные/закрытые колпачками, 10/уп. | Не менее 10 шт. |
| 5. | Общие требования |  |
| 5.1 | В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение персонала, гарантийное и сервисное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента даты подписания акта выполнения пуско-наладочных работ | Наличие |