ГродМТ 729/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk236233346]Лот 1 Реагенты и расходные материалы для автоматических биохимических анализаторов AU480 (BeckmanCoulter, США)

	№ п/п
	Наименование
	Параметры 
	Количество в наборах

	1. 
	Набор реагентов для определения общего белка
	1. принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимомдиапазоне с сульфатом меди;
2. диапазон линейности: верхняя границане менее120 г/л;
3. стабильность на борту анализатора не менее 21 дня;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2500, неболее 3500 
	10

	2. 
	Набор реагентов для определения альбумина
	1. принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимом диапазоне сбромкрезоловым зеленым;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 60 г/л;
3. стабильность на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 3000
	2


	3. 
	Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом 
	1. принцип метода – УФ кинетический;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 50 ммоль/л;
3. стабильность на борту не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 3000
	10

	4. 
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты 
	1. принцип метода – ферментативный колориметрический (уриказа-пероксидазный с аскорбатоксидазой);
2.диапазон линейности: верхняя граница не менее 1700мкмоль/л;
3. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 3000
	8

	5. 
	Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче
	1. принцип метода – кинетический колориметрический метод Яффе;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 мкмоль/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 3500, неболее 4500
	10

	6. 
	Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ
	1. принцип метода – ферментативный УФ (гексокиназный);
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, ЦСЖ, моча);
3. стабильность на борту не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 3000
	10

	7. 
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина
	1. принцип метода – колориметрический ферментативный;
2. значения калибровки прослеживаются до референсного материала (SRM) 909b, (NIST) (масс-спектрометрия с изотопным разбавлением) и сертифицированы против референсного метода (Абеля-Кендалла);
3. диапазон линейности: верхняя граница не менее 18 ммоль/л;
4.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 3000, неболее 4000
	10

	8. 
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
	1. принцип метода – колориметрический ферментативный;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 11 ммоль/л;
3.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 3000, неболее 4000
	6

	9. 
	Набор реагентов для определения концентрации ЛПВП холестерина
	1. принцип метода – ферментативный колориметрический с антителами против β-липопротеидов человека;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 4,6 ммоль/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 500, неболее 1000
	6 

	10. 
	Калибратор ЛПВП холестерина
	1. предназначен для применения на анализаторах BeckmanCoulter;
2. предназначен для совместного применения с предлагаемым реагентом;
3. калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. стабильность после вскрытия не менее 30 дней;
5. 2 флакона объемом по не менее 3,0 мл каждый
	20 мл

	11. 
	Набор реагентов для определения концентрации аполипопротеина А1
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,4- 2,5 г/л;
3.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 800, неболее 1200
	1

	12. 
	Набор реагентов для определения концентрации аполипопротеина В
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,4- 2,0 г/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 800, неболее 1200
	1

	13. 
	Аполипопротеин А1 и В, калибратор
	1. предназначен для применения на анализаторах BeckmanCoulter;
2.  набор должен быть предназначен для применения с предложенными реагентами;
3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки;
4.  стабильность после вскрытия не менее 30 дней;
5. в состав набора должно входить не менее 5 уровней калибраторов объёмом не менее 2,0 мл каждого
	20 мл

	14. 
	Очищающий раствор для предотвращения загрязнений
	1.  на основе куменсульфоновой кислоты;
2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов, в каждом по не более 54,0 мл
	       1

	15. 
	Набор реагентов для определения активности креатинфосфокиназы (креатинкиназы) общей
	1. принцип метода – УФ кинетический;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 Е/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 800, неболее 1200
	7

	16. 
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	1. принцип метода – фотометрический с DPD и независимым анализом бланка пробы;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 510 мкмоль/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 2500
	6

	17. 
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	1. принцип метода – фотометрический с DPD;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 170 мкмоль/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 800, неболее 1200
	6 

	18. 
	Набор реагентов для определения активности АСАТ
	1. принцип метода – УФ кинетический с возможностью добавления пиридоксальфосфата;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1000 Е/л;
3.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 3500, неболее 4500
	10

	19. 
	Набор реагентов для определения активности АЛАТ
	1. принцип метода – УФ кинетический с возможностью добавления пиридоксальфосфата; 
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 500 Е/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 3500, неболее 4500
	5

	20. 
	Набор реагентов для определения активности ЛДГ
	1. принцип метода – УФ кинетический (IFCC), лактат - пируват;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1200 Е/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 3000
	3

	21. 
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
	1. принцип метода – кинетический колориметрический с АМР-буфером (IFCC);
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1500 Е/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 3000, неболее 3500
	2

	22. 
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранс-пептидазы
	1. принцип метода – кинетический колориметрический;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1200 Е/л;
3.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2500, неболее 3000
	2 

	23. 
	Набор реагентов для определения концентрации церулоплазмина
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,06-2,0 г/л;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 3,0 г/л;
4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 400
	2

	24. 
	Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче
	1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3);
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и не менее 4800 Е/л (для мочи);
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагент должны быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 900
	4 

	25. 
	Набор реагентов для определения активности липазы
	1. принцип метода – кинетический колориметрический;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 600 Е/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 200, не более 300
	2

	26. 
	Набор реагентов для определения активности холинэстеразы
	1. принцип метода - кинетический колориметрический с бутирилтиохолином;
2. диапазон линейности: не хуже 1-15,0 кЕ/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 700
	1 

	27. 
	Набор реагентов для определения концентрации железа
	1. принцип метода – количественно определение методом фотометрии в видимом диапазоне с TPTZ;
2. диапазон линейности: не хуже 2,0-170,0 мкмоль/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, не более 3000.
	8 

	28. 
	Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки
	1. принцип метода – количественно определение методом фотометрии в видимом диапазоне (Nitrozo-PSAP);
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 100 мкмоль/л;
3. выполнение методики должно быть полностью автоматизировано и не требовать мануальных процедур;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 800
	1 

	29. 
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 8-450 мкг/л;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 20000 мкг/л;
4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 800
	10 

	30. 
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже 0,75-7,50 г/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 1000
	1 

	31. 
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче
	1. принцип метода –фотометрический с Arsenazo III;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 5,0 ммоль/л для сыворотки и не менее 10,0 ммоль/л для мочи;
3.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2500
	4

	32. 
	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче
	1. принцип метода – фотометрический УФ с молибдатом;
2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 6,0 ммоль/л для сыворотки, не менее 110 ммоль/л для мочи;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 2000, неболее 2500
	2

	33. 
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче
	1. принцип метода – количественный фотометрический в видимом диапазоне с ксилидиновым синим;
2. диапазон линейности: не хуже 0,2 - 3,3 ммоль/л для сыворотки, верхняя граница не менее 7,5 ммоль/л для мочи;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 1000
	4 

	34. 
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс);
2. диапазон линейности: не хуже 10-120 МЕ/мл;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 1500 МЕ/мл;
4.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 950
	4 

	35. 
	Калибратор для ревматоидного фактора 
	1. предназначен для применения на анализаторах BeckmanCoulter;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами;
3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. стабильность после вскрытия не менее 3 месяцев;
5. в состав набора должны входить не менее 5 уровней концентраций объемом не менее 1,0 мл каждый
	5 мл

	36. 
	Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 100-1000 МЕ/мл;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 1300
	3

	37. 
	Иммуноглобулин А, реагент для определения – IgA
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,1-7,0 г/л;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 100 г/л;
4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 1000
	1 

	38. 
	Иммуноглобулин M, реагент для определения –IgM
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2.  диапазон линейности: не хуже 0,2-5,0 г/л;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 100 г/л;
4.  стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 1000
	1 

	39. 
	Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,15-5 г/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 1000
	1

	40. 
	Набор реагентов для определения С4 компонента комплемента
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,08-1,50 г/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
4. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
6. количество тестов в наборе не менее 1000
	1 

	41. 
	Набор реагентов для высокочувствительного определения концентрации С-реактивного белка 
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс);
2. диапазон линейности: не хуже 0,08-80 мг/л;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 750 мг/мл;
4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 1500
	1 

	42. 
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс);
2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,2-480 мг/л;
3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 750 мг/мл;
4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней;
5.  реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
6. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения;
7. количество тестов в наборе не менее 900
	10

	43. 
	Калибратор С-реактивного белка высокой чувствительности
	1. предназначен для применения на анализаторах BeckmanCoulter;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами;
3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. стабильность после вскрытия не менее 90 дней;
5. не менее 5 уровней концентраций по не менее 2,0 мл каждый
	20 мл

	44. 
	Калибратор для С-реактивного белка нормальной чувствительности
	1. предназначен для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами;
3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. стабильность после вскрытия не менее 90 дней;
5. не менее 5 уровней концентраций по не менее 2,0 мл каждый
	20 мл

	45. 
	Набор реагентов для оценки уровня иктеричности (желтушности), липемии и гемолиза
	1. принцип метода – полуколичественная оценка фотометрическим методом;
2. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней;
4. объем набора не менее 16 флаконов по не менее 48,0 мл каждый.
5. количество тестов в наборе не менее 38400
	1

	46. 
	Промывающий раствор
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. объём набора не менее 6 флаконов по не менее 2,0 литра каждый
	60 л

	47. 
	Системный калибратор (сыворотка)
	1. аттестована по следующим параметрам: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛДГ, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, UIBC, магний;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. калибратор на основе человеческого происхождения;
4. в наборе не менее 20 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый
	100 мл

	48. 
	Мультикалибратор 1 для специфических белков 
	1. аттестована по следующим параметрам: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, С3, С4, IgG, IgA, IgM
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3.калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. в наборе не менее 5 уровней объемом не менее 1 мл каждый
	10 мл

	49. 
	Мультикалибратор 2 для специфических белков 
	1. предназначен для применения на анализаторах BeckmanCoulter для следующих параметров: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. в наборе не менее 5 уровней объемом не менее 1,0 мл каждый
	10 мл

	50. 
	Набор для определения цистатина С
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический;
2. диапазон линейности: не хуже, чем 04,-10 мг/л;
3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 28 дней;
4.  реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
5. количество тестов в наборе не менее 250
	1

	51. 
	Калибратор цистатина С
	1. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами;
2. стабильность после вскрытия не менее 30 дней;
3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки;
4. не менее 5 уровней концентраций по не менее 2,0 мл каждый
	10 мл

	52. 
	Набор реагентов для определения концентрации меди
	1. диапазон линейности: не менее 68,0 мкмоль/л;
2. в состав набора должны входить не менее 5,0 мл калибратора;
3. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU480 (BeckmanCoulter) согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014;
4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней;
5. количество тестов в наборе не менее 800
	2

	53. 
	Очищающий раствор 
	1. в состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не менее 450,0 мл каждый;
2. реагент должен быть оригинального производства BeckmanCoulter в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора AU480
	3наб

	54. 
	Буферный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 2000,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 60 дней
	3наб

	55. 
	Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом средний уровень
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 2000,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 30 дней
	4наб

	56. 
	Референсный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 1000,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 60 дней
	1наб

	57. 
	Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов в сыворотке ионоселективным методом низкий уровень  
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней
	1наб

	58. 
	Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов в сыворотке ионоселективным методом высокий уровень
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней
	1наб

	59. 
	Внутренний референсный раствор
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 2 флаконов объемом не менее 25,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней.
	1 наб.

	60. 
	Реагентная система для определения концентрации калия ионоселективным методом (электрод калиевый)
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter
2. рассчитан на выполнение не менее 20 000 исследований

	2шт

	61. 
	Реагентная система для определения концентрации натрия ионоселективным методом (электрод натриевый)
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter
2. рассчитан на выполнение не менее 20 000 исследований

	2шт

	62. 
	Реагентная система для определения концентрации хлора ионоселективным методом (электрод хлорный)
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter
2. рассчитан на выполнение не менее 20 000 исследований

	2 шт

	63. 
	Референсная реагентная система для определения концентрации электролитов ионоселективным методом (референсный электрод)
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter
2. рассчитан на выполнение не менее 150 000 исследований

	1шт



Лот 2 Контрольные материалы для биохимического анализатора Beckman CoulterAU– 480 

	1.

	Контроль ЛПВП/ЛПНП холестерина
	1. предназначен для применения с предлагаемыми реагентами;
2. контрольна основе человеческого материала;
3. в состав набора должно входить не менее, чем по 3 флакона каждого уровня объемом не менее 5,0 мл каждый
	3 наб.


	2.
	Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 1
	1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин;
2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. жидкий контроль на основе человеческого материала;
4. в наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый;
5. стабильность после вскрытия не менее 30 дней
	 5 наб.


	3.
	Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 2
	1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин;
2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. жидкий контроль на основе человеческого материала;
4. в наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый;
5. стабильность после вскрытия не менее 30 дней
	5 наб.


	4.
	Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 3
	1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин;
2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. жидкий контроль на основе человеческого материала;
4. в наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый;
5. стабильность после вскрытия не менее 30 дней
	5 наб.


	5.
	Контрольная сыворотка, уровень 1
	1. аттестована по следующим параметрам: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. контроль на основе человеческого материала;
4. в составе не менее 12 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый
	6 наб.


	6.
	Контрольная сыворотка, уровень 2
	1. аттестована по следующим параметрам: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, апоВ, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза;
2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами;
3. контроль на основе человеческого материала;
4. в составе набора не менее 12 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый
	6 наб.


	7.

	Контроль С-реактивного белка высокой чувствительности
	1. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами;
2. жидкий контроль на основе человеческого материала;
3. стабильность после вскрытия не менее 30 дней;
4. в состав должно входить не менее 2 уровней контролей, каждого по не менее 2 флаконов по не менее 3,0 мл
	5 наб.



Лот 3 Контрольные материалы для биохимического анализатора Beckman CoulterAU– 480 

	1.
	Контроль для проверки селективности электролитов Na+ и K+
	1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter;
2. в состав набора должно входить не менее 2 флаконов объемом не менее 25,0 мл каждый;
3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней.
	10 наб.


0. *Поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором AU480 (BeckmanCoulter). В целях подтверждения возможности обеспечения данных гарантийпретендент должен:
0. Взять на себя обязательства по: наладке товаров; обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товаров;обеспечению проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы заказчика на предмет получения корректных результатов лабораторных исследований проб биологического материала человека (в случае возникновения претензий по качеству и совместимости товаров);возмещению расходов на восстановление инструментального компонента в аналитической лабораторно-диагностической системе, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных товаров с анализатором (заключение о причине выхода из строя дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора).
0. Представить документ (сертификат) от производителя оборудования, подтверждающий прохождение обучения специалистами претендента на право вмешательства в работу инструментальной и программной части анализаторов AU480 в целях наладки товаров, обучения лиц эксплуатации товаров на анализаторе, обеспечения проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы.
0. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам реагентов, контрольным и калибровочным материлов
1. 
1. Общие требования к закупаемым товарам для аналитической лабораторно-диагностической системы:
2. *Поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором AU480 (BeckmanCoulter). В целях подтверждения возможности обеспечения данных гарантий претендент должен:
0. Взять на себя обязательства по: наладке товаров; обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товаров; обеспечению проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы заказчика на предмет получения корректных результатов лабораторных исследований проб биологического материала человека (в случае возникновения претензий по качеству и совместимости товаров); возмещению расходов на восстановление инструментального компонента в аналитической лабораторно-диагностической системе, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных товаров с анализатором (заключение о причине выхода из строя дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора).
0. Представить документ (сертификат) от производителя оборудования, подтверждающий прохождение обучения специалистами претендента на право вмешательства в работу инструментальной части анализаторов AU480 в целях наладки товаров, обучения лиц эксплуатации товаров на анализаторе, обеспечения проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы.
2. При предоставлении участником продукции, имеющей зарегистрированный товарный знак на территории Республики Беларусь, участник должен подтвердить документально обладание правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), промаркированных данным товарным знаком (согласно ст.16 п.2 абзац 12Закона РБ О государственных закупках товаров (работ, услуг) от 13 июля 2012 г. № 419-З с изменениями и доп

