УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт томографа магнитно-резонансного "Optima MR450w" с принадлежностями |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.13.12.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродиагностического оборудования |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 усл.ед. |
| Срок оказания услуги | В течение 2026 года |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| Описание предмета закупки | Ремонт томографа магнитно-резонансного "Optima MR450w" с принадлежностями инв.№ 01376540 включает в себя: 1. Ремонт мониторов на рабочих станциях врача EIZO RadiForce MX193 – 3 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 Д.В.Марчук