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Заявка на закупку
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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты  диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Калибровочные и контрольные материалы к анализатору FENOX CA-430A

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5458,13 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл

	1
	Мультикалибратор
	1.мультикалибратор должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ,Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза,
Креатинин, Общий белок, Мочевина,ЛДГ,
Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП,
Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза,
Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний
2. материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения,
3.объем материала во флаконе не более 5,0 мл;
	51

	2
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня
	1. контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX CA-430A.
2. контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения,
3.объем материала во флаконе не более 5,0 мл;
4.контрольный материал должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ,
АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин,
Глюкоза, Креатинин, Общий белок,Мочевина,
ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП,
ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза,
Магний, СРБ
	100

	3
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня
	1. контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX CA-430A.
2. контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения,
3.объем материала во флаконе не более 5,0 мл;
4.контрольный материал должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ,
АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин,
Глюкоза, Креатинин, Общий белок,Мочевина,
ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП,
ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза,
Магний, СРБ
	100



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные  материалы к анализатору FENOX CA-430A

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11787,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во л

	1
	Очищающее средство для анализатора FENOX CA-430A.
	1.концентрированный раствор для очистки анализатора 
2.расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOXCA-430A производства URIT Medical Electronic (Китай). 
2.Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
	24



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные  материалы к анализатору FENOX CA-430A

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4268,11 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1
	Кюветы реакционные пластиковые для анализатора FENOX CA-430A.
	1.многоразовые 
	48 шт.



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для анализатора FENOX CA-200

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	24 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	52490,06 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина
	1.Принцип метода: образование с  бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса
2.Монореагент
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	8150 тестов

	2
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы
(АЛТ)
	1. Принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом
2.Двухкомпонентный
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	9200 тестов

	3
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)
	1.Принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом
2.Двухкомпонентный
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	9200 тестов

	4
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина

	1.Принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый)
2.Двухкомпонентный
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	9200 тестов

	5
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина
	1.Принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый)
2.Двухкомпонентный
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	9200 тестов

	6
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы
	1.Принцип метода: энзиматический метод с глюкозооксидазой и пероксидазой
2.Монореагент
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	8965 тестов

	7
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина
	1.Принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации)
2.Двухкомпонентный
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	8704 тестов

	8
	Набор реагентов для определения общего белка
	1.Принцип метода: биуретовый
2.Монореагент
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	8575 тестов

	9
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины
	1.Принцип метода: энзиматический кинетический метод с уриказой и ГЛДГ
2.Материал исследования: сыворотка, ЭДТА или гепаринизированная плазма, суточная моча
3.Двухкомпонентный
4.Жидкий, готовый к работе реагент
5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
8. Инструкции на русском языке
	9216 тестов

	10
	Набор реагентов для определения общего холестерина
	1.Принцип метода: энзиматисеский метод с эстеразой и оксидазой холестерина
2.Монореагент
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6520 тестов

	11
	Набор реагентов для определения альфа-амилазы
	1.Принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом
2.Монореагент
3.Жидкий, готовый к работе реагент
4.Материал исследования: сыворотка, гепаринизированная плазма и моча
5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
8. Инструкции на русском языке
	7840 тестов

	12
	Набор реагентов для определения железа
	1.Принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации
2.Двухкомпонентный (двухреагентный)
3.Жидкие, готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	5400 тестов

	13
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	1.Принцип метода – фотометрический ферментативный метод с липид-просветляющей системой с липазой
2.Монореагент
3.Жидкие, готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6520 тестов

	14
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	1.Принцип метода: фотомитреческий кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбоксинитроаланидом
2.Двухкомпонентный
3.Жидкие, готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	7875 тестов

	15
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ)
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический
2.Эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл
3.Набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней нормального и патологического.
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	3840 тестов

	16
	Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ)
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический, усилен латексом.
2.Линейность не менее 150 мг/л;
3.Эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл
4.В набор должен входить калибратор
5.Жидкие, готовые к работе реагенты
6.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
7.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
8.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
9. Инструкции на русском языке
	9600 тестов

	17


	Набор реагентов для определения   холестерина  липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
	1.Принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения
2.Двухкомпонентный (биреагент)
3.Жидкие готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6550 тестов

	18
	Набор реагентов для определения   холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
	1.Принцип метода – прямой энзиматический метод без осаждения
2.Двухкомпонентный (биреагент)
3.Жидкие готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6550 тестов

	19
	Набор реагентов для определения магния
	1.Принцмп метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым
2.Монореагент
3.Жидкий готовый к работе реагент
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6520 тестов

	20
	Набор реагентов для определения  мочевой кислоты
	1.Принцип метода:  фотомитрический метод с уриказой
2.Монореагент
3.Жидкий готовый к работе реагент;
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6125 тестов

	21
	Набор реагентов для определения  щелочной фосфатазы
	1.Принцип метода: метод с АРМ -буфером
2.Двухкомпонентный
3.Жидкие, готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	6900 тестов

	22
	Набор реагентов для определения  лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
	1.Принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH
2.Двухкомпонентный
3.Жидкие, готовые к работе реагенты
4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
7. Инструкции на русском языке
	7680 тестов

	23
	Д-Димер
	1.Принцип метода: иммунотурбидиметрический
2.Линейность не менее 10 мкг/мл FEU 
3. Чувствительность не более 0,08 мкг/мл FEU.
4. Набор должен быть укомплектован калибраторами и контролями нормального и патологического уровней.
5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
8. Инструкции на русском языке
	5240 тестов

	24
	Набор реагентов для определения  ферритина
	1.Принцип метода –  иммунотурбидиметрический
2.Линейность не менее 600 мкг/л;
3.Эффект прозоны: не менее 9000 мкг/л
4.В набор должен входить калибратор и контроли двух уровней (норма и патология)
5.Жидкие, готовые к работе реагенты
6.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 
7.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки
8.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования
9. Инструкции на русском языке
	5120 тестов



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Калибровочные и контрольные материалы для анализатора FENOX CA-200

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3531,48 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №5:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл

	1
	Мультикалибратор
	1. Должен быть аттестован для параметров:
Альбумин, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок, Мочевина, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний
2. Материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения,
3.Объем материала во флаконе не более 5,0 мл;
4. Инструкции на русском языке
	50

	2
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня
	1.Контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе   FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic  (Китай)
2.Контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения,
3.Объём материала не более 5,0 мл
4.Контрольный материал должен быть предназначен для применения с реагентами, предназначенными для применения на анализаторе серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай).
5.Контрольный материал должен быть аттестован для параметров: Альбумин, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Глюкоза, Креатинин, Общий белок, Мочевина, ЛДГ, Триглицериды, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Альфа-амилаза, Железо, Щелочная фосфатаза, Гамма-глутамилтранспептидаза, Магний, СРБ.
6.Инструкции на русском языке
	50

	3
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня
	
	50



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Очищающее средство для анализатора FENOX CA-200

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3929,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №6:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во л

	1
	Очищающее средство для анализатора FENOX CA-200.
	1.концентрированный раствор для очистки анализатора 
2.расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOXCA-200. 
2.Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
	8



Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные  материалы к анализатору FENOX CA-200

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2538 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №7:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1
	Кюветы реакционные пластиковые для анализатора FENOX CA-200
	1.многоразовые 
	48 шт.





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34





Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        Ю.В.Сергиенко

