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к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 73 Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся 
	6 F
	200
	50
	100
	200
	44
	594

	1.2.
	Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся
	8 F
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Система для заведения по проводнику 0,035"- 0,038".
2.2. Система доставки с контролем положения в просвете артерии.
2.3. Внутрисосудистый и внесосудистый компонент рассасывающийся в течение 3-12 месяцев.
Лот 74 Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся для ушивания через интродъюсер
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся для ушивания через интродъюсер
	6 F
	200
	50
	100
	200
	44
	594

	1.2.
	Система закрытия пункционного отверстия рассасывающаяся для ушивания через интродъюсер
	8 F
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Система для заведения в канал интродьюсера.
2.2. Система доставки совместимая с интродьюсерами 6F-8F.
2.3. Внутрисосудистый и внесосудистый компонент рассасывающийся в течение 3-12 месяцев.
Лот 75 Система закрытия пункционного отверстия шовного типа
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Система закрытия пункционного отверстия шовного типа 
	6 F
	300
	50
	100
	300
	-
	750



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Система для заведения по проводнику 0,035"- 0,038".
2.2. Система доставки с контролем положения в просвете артерии.
2.3. Системы для закрытия пункционных отверстий артерий до 8F при использовании одного устройства и не менее 21F при использовании двух устройств.
2.4. Шафт системы для закрытия пункционных отверстий и шафт устройства для продвижения шва и обрезания должны иметь маркеры глубины.
2.5. Наличие гидрофильного покрытия на шафте системы для закрытия пункционных отверстий и шафте устройства для продвижения шва и обрезания нити.

Лот 76 Шприц с манометром высокого давления

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Объём
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Шприц с манометром высокого давления 
	25-30 мл
	100
	250
	100
	100
	100
	650



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Шприц с манометром не менее 25 атм.
2.2. Трубка высокого давления длиной не менее 20 см от шприца на кончике с коннектором типа Луер-Лок (Luer-Lock).
2.3. Трёхходовой краник с коннекторами типа Луер-Лок (Luer-Lock).
Лот 77 Фильтр нижней полой вены извлекаемый
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Фильтр нижней полой вены (кава-фильтр) 
	извлекаемый
	10
	-
	-
	10
	-
	20



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Кава-фильтр извлекаемый из нержавеющего сплава для нижней полой вены диаметром до 30 мм.
2.2. Система доставки (интрадьюсер) 6-7 F длинной не менее 40 см.
2.3. Возможность имплантации как бедренным, так и яремным доступом.
2.4. В комплекте с системой извлечения фильтра (петля ловушка и совместимый катетер для извлечения кава-фильтра).

Лот 78 Микросферы для эмболизации
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Размер
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Микросферы для эмболизации 
	200-300 мкм
	20
	-
	-
	20
	-
	40

	1.2.
	Микросферы для эмболизации 
	400-500 мкм
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Микросферы для эмболизации 
	700-800 мкм
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Микросферы из биосовместимого вещества с чёткой  калибровкой диаметра.
2.2. Равномерное распределение взвеси в шприце объёмом 1,5-2,5 мл.
2.3. Коннектор шприца типа Луер-Лок (Luer-Lock).
Лот 79 Эндоваскулярная петля ловушка для извлечения инородных тел
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Размер
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Эндоваскулярная петля ловушка для извлечения инородных тел
	До 5 мм
	6
	-
	-
	6
	-
	12

	1.2.
	Эндоваскулярная петля ловушка для извлечения инородных тел
	До 10 мм
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Длина петли не менее 110 см.
2.2. Катетер для доставки петли совместимый с направляющим катетером не менее 6F.
Лот 80 Расходные материалы для инжектора ACIST.
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Колба для контрастного вещества 
	100 мл
	100
	-
	50
	-
	150

	1.2.
	Манифолд
	Автоматический
	100
	-
	50
	-
	150

	1.3.
	Трубки для подачи растворов
	С кнопкой
	300
	-
	150
	-
	450



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Прозрачная колба для контрастного вещества объёмом 100 мл.
2.2. Манифолд автоматический для регулировки подачи контрастного вещества. 
2.3. Прозрачные трубки для подачи контрастного вещества и физиологического раствора с кнопкой ручной регулировки скорости подачи растворов.  
Лот 81 Кабель для определения параметров имплантируемых эндокардиальных электродов (порог, детекция, сопротивление), совместимый с анализатором программатора Мedtronic, либо программатором Merlin
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Кабель для определения параметров имплантируемых эндокардиальных электродов( порог, детекция, сопротивление), совместимый с анализатором программатора Мedtronic, либо программатором Merlin
	10
	-
	2
	-
	12



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1.1. Кабель для анализатора должен быть оборудован четырьмя зажимами типа «крокодил» для присоединения к концам имплантируемых эндокардиальных электродов. 
2.1.2 Зажимы должны иметь цветовую маркировку для различия (+) и (-). 
2.1.3  Зажимы должны быть обозначены надписью «Atrium» и «Ventricle».
2.1.4  Длина кабеля должна составлять не менее 3,5 метров.
2.1.5 Кабель должен быть предназначен для многоразового использования и пригоден для стерилизации
2.1.6  Совместимость с анализатором программатора Мedtronic  2292, либо програматором Merlin 3650.

Лот 82 Комплект: левожелудочковый электрод, система доставки левожелудочкового электрода

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Левожелудочковый электрод
	10
	-
	-
	-
	10

	1.2.
	Система доставки для левожелудочкового электрода
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Стерильная поставка квадриполярных эндокардиальных левожелудочковых электродов с фиксацией за счет формы электрода для стимуляции левого желудочка.
2.1.1. Тип (полярность) – квадриполярный.
2.1.2. Длина электрода 86-88 см
2.1.3. Форма дистального отдела электрода - S-образная форма.
2.1.4.  Коннектор типа IS-1 IB (3,2 мм).  
2.2. Стерильная поставка систем доставки, совместимых с эндокардиальным левожелудочковым электродом для стимуляции левого желудочка (1.1)
2.2.1. Управляемый
2.2.2. Полезная длина-45-47 см.
2.2.3. Внутренний диаметр-2-2.4 мм (7-7.2 Fr)
2.2.4. Наружный диаметр-3-3.3 мм (9-9.9 Fr).
2.2.5. Наличие  резака

Лот 83 Электрод для стимуляции пучка Гиса для имплантируемых ЭКС для пациентов с диссинхронией левого желудочка.
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Электрод для стимуляции пучка Гиса для имплантируемых ЭКС для пациентов с диссинхронией левого желудочка 
	10
	-
	-
	-
	10

	1.2.
	Направляющий катетер (система доставки) для имплантации биполярного эндокардиального желудочкового электрода для стимуляции пучка Гиса в количестве
	10
	-
	-
	-
	10

	1.3.
	Комплект кабелей 
	1
	-
	-
	-
	1



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
для п.1.1.
2.1. Стерильная поставка биполярных эндокардиальных желудочковых электродов со стероидным покрытием желудочковых с активной фиксацией для стимуляции пучка Гиса 
2.2. Тип кривизны электрода – прямой 
2.3. Покрытие дистального кончика электрода – стероидное покрытие. 
2.4. Длина электрода – 69-74 см
2.5. Тип фиксации электрода – активная фиксация, ввинчиваемая спираль.
2.6. Диаметр электрода – 4,1 Fr (совместимый с направляющим катетером / системой доставки в область пучка Гиса).
2.7 коннектор типа IS-1-3,2 мм
для п.1.2.
2.1. Стерильная поставка направляющих катетеров, совместимых с биполярным эндокардиальным желудочковым электродом для стимуляции пучка Гиса (диаметром 4.01 Fr)
2.2. Полезная длина проводникового катетера – 40-45 см
2.3. Дистальный конец катетера-рентгенконтрастный.
2.4. Гидрофильное покрытие.
2.5. Внутренний диаметр-1.8 мм (5.4 French) ( минимальный)
2.6. Наружный диаметр-2.4 мм (7.0 French) ( максимальный)
Лот 84 Набор для диагностической ангиографии.
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Покрытие операционное стерильное
	Не менее 200*250см
	600
	600
	300
	-
	100
	1 600

	1.2.
	Халаты операционные стерильные 
	Размер XL
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Пелёнка  стерильная
	Не менее 50*50см
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора
	Не менее 100*100см
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Игла ангиографическая   
	17-18 G
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Интродьюсер
	6F
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Проводник стальной покрытый тефлоном  J (джей)  
	0.035"
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Покрытие операционное стерильное размером не менее 200*250 см с прозрачными краями, имеющее не менее двух отверстий для исследований размером не менее 6*9 см с адгезивной частью вокруг отверстий - 1 шт.
2.2. Халаты операционные стерильные размером XL - 2 шт.
2.3. Пелёнка стерильная размером не менее 50*50 см - 1 шт.
2.4. Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора размером не менее 100*100 см - 2 шт.
2.5. Игла ангиографическая   17-18 G длиной не менее 7 см - 1 шт.
2.6. Интрадьюсер 6F длиной не менее 10 см с гемостатическим клапаном, дополнительным боковым портом с 3-х ходовым краником и соответствующим дилататором – 1 шт. 
2.7. Проводник   стальной покрытый тефлоном J (джей)  0.035" длиной не менее 180 см – 1шт.
Лот 85 Набор для проведения оперативных лечебных вмешательств
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Покрытие операционное стерильное
	Не менее 200*250см
	500
	500
	200
	500
	500
	2 200

	1.2.
	Халаты операционные стерильные 
	Размер XL
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Пелёнка  стерильная
	Не менее 50*50см
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора
	Не менее 100*100см
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Игла ангиографическая   
	17-18 G
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Интродьюсер
	6F
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Проводник стальной покрытый тефлоном  J (джей)  
	0.035"
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Ёмкость для жидкости пластиковая стерильная
	Не менее 500 мл
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	У-адаптор
	кнопочный
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Покрытие операционное стерильное размером не менее 200*250 см с прозрачными краями, имеющее не менее двух отверстий для исследований размером не менее 6*9 см с адгезивной частью вокруг отверстий - 1 шт.
2.2. Халаты операционные стерильные размером XL в индивидуальной упаковке - 3 шт.
2.3. Пелёнка стерильная размером не менее 50*50 см - 1 шт.
2.4. Защитные стерильные чехлы для трубки и детектора размером не менее 100*100 см - 2 шт.
2.5. Игла ангиографическая   17-18 G длиной не менее 7 см - 1 шт.
2.6. Интрадьюсер 6F длиной не менее 10 см с гемостатическим клапаном, дополнительным боковым портом с 3-х ходовым краником и соответствующим дилататором – 1 шт. 
2.7. Проводник   стальной покрытый тефлоном J (джей)  0.035" длиной не менее 180 см – 1шт.
2.8. Ёмкости конусообразные пластиковые стерильные объемом не менее 500 мл – 2 шт.
2.9. У-адаптор с луер-лок соединениями и кнопочным открытием порта для заведения инструментария – 1 шт.

Лот 86 Отделяемые спирали для периферической эмболизации

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	
Диаметр, мм
	Длина, см
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
6,0
	20-25
	20
	-
	-
	20
	-
	40

	1.2.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
8,0
	10-15
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
8,0
	20-25
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
8,0
	40-50
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
10,0
	20-30
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
10,0
	40-50
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Отделяемые спирали для периферической эмболизации
	
12,0
	40-50
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Спираль отделяется при выходе из просвета катетера.
2.2. Спираль с синтетическими волокнами.
2.3. Колпачок типа Луер (Luer).
Лот 87 Толкаемые спирали для периферической эмболизации

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	
Диаметр, мм
	Длина, мм
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
4
	60-80
	30
	-
	-
	30
	-
	60

	1.2.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
5
	60-80
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
5
	130-150
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
6
	60-80
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
6
	130-150
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
8
	90-110
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
8
	130-150
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	
10
	130-150
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Диапазон катетера/микрокатетера не более 0,53-0,56 мм;
2.2. Наружный диаметр проводника не более 0,018 inch;
2.3. Состав – платиновая спираль и расширяемый гидрогель полимер.
Лот 88 Толкаемые спирали для периферической эмболизации

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	
Диаметр, мм
	Длина, мм
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	БСМП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	6,0
	8-12
	30
	-
	-
	30
	-
	60

	1.2.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	8,0
	8-12
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	10,0
	12-16
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Толкаемые спирали для периферической эмболизации
	15,0
	12-16
	
	
	
	
	
	



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Диапазон катетера/микрокатетера не более 1,04-1,19 мм;
2.2. Наружный диаметр проводника не более 0,035 inch;
2.3. Состав – платиновая спираль и расширяемый гидрогель полимер.
Лот 89 Расходные материалы для инжектора Medrad Avanta

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Набор одноразовый стерильный для одного пациента, без гемодинамического порта совместимый с системой для инъекций Avanta Medrad 
	-
	200
	
	
	200

	1.2.
	Ручной контроллер совместимый с системой для инъекций Avanta Medrad
	-
	50
	
	
	50

	1.3.
	Комплект для инъекций (состоящий из колбы и трубок), совместимый с системой для инъекций Avanta Medrad
	-
	50
	
	
	50



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Применение: расходные материалы для введения рентгеноконтрастных препаратов при проведении рентгеноэндоваскулярных вмешательствах;
2.2. Совместимость с имеющейся на балансе с системой для инъекций Avanta Medrad ;
2.3. Стерильность.
Лот 90 Покрытия стерильные для защиты соединительных кабелей

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	ВОКБ
	ВОККЦ
	Оршанская ЦП
	Новополоцкая ГЦБ
	ИТОГО

	1.1.
	Покрытия стерильные для защиты соединительных кабелей: чехол защитный для датчика аппарата ультрозвуковой диагностики
	-
	-
	200
	-
	200



2. Показатели (характеристики) медицинского изделия:
2.1. Покрытие одноразовое стерильное;
2.2. Метериал - полиэтилен ;
2.3. Размер покрытия не менее 10*150 см;
2.4. Наличие крепления/приспособления (самоклеящегося стикера).


