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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку запаечной машины роторного типа с принтером
1. Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг): запаечная машина роторного типа с принтером. 
2. Код по ОКРБ 007-2012: 28.29.21.800 Оборудование для упаковывания или обертывания.
3. Объем (количество) – 1(одна) шт.

4. Предназначение предмета закупки или область применения: предназначены для сваривания (запайки) стерилизационной упаковки однократного использования.
5. Описание предмета закупки: Запаечная машина роторного типа с принтером использующая метод роторной запайки (сварки) согласно контролируемой температуре и давлению.
Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	5.1
	Запаечная машина роторного типа с принтером.
	1шт.


 6. Технические требования 
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	6.1
	Роторный тип
	наличие

	6.2
	Автоматическая подача и запайка 
	наличие

	6.3
	ЖКИ-дисплей с кнопочной панелью управления
	наличие

	6.4
	Встроенный принтер
	наличие

	6.5
	Счетчик работы
	не менее трех видов

	6.6
	Корпус из нержавеющей стали
	наличие

	6.7
	Ширина сварного шва
	12-15мм

	6.8
	Тип запайки
	мультилиния

	6.9
	Скорость сварки
	не менее 10м/мин

	6.10
	Регулировка температуры сварки
	в пределах 100-250°С с шагом 1°С

	6.11
	Корректируемые критические параметры
	температура, давление запайки

	6.12
	Потребляемая мощность
	не более 0,8кВт


7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.3. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж технического и медицинского персонала.

7.4.  Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.
РАЗРАБОТАНО:

Медицинская сестра (старшая)                                                         М.В. Козловская
Начальник отдела по обслуживанию  

медицинского оборудования 
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