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Техническое задание
на закупку расходных изделий медицинского назначения для системы цифровой гибкой уретерореноскопии.

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Одноразовый цифровой гибкий уретерореноскоп с диаметром дистальной части  до 6,3 Fr
	10

	2
	Одноразовый цифровой гибкий уретерореноскоп с диаметром дистальной части  до 7,5 Fr
	10

	3
	Кожух одноразовый для доступа в мочеточник с гидрофильным покрытием диаметром от 8,5/10,5 Fr  до  9/11 Fr (внутренний /наружный)
	10


2. Технические требования
2.1. Цифровой гибкий видеоуретерореноскоп 
	№
	Характеристика
	Параметр

	1
	Диаметр дистального (вводимого) участка эндоскопа, Fr,не более
	6,3 

	2
	Длина вводимого участка эндоскопа, мм
	не менее 650

	3
	Длина эндоскопа, мм
	не более 905

	4
	Длина инструментального канала, мм
	не более 750

	5
	Диаметр инструментального канала, Fr
	не менее 3,6

	6
	Минимальный радиус изгиба дистальной рабочей части, мм
	не более10

	7
	Максимальный угол отклонения по направлениям верх/низ
	не менее 285°

	8
	Возможность S-образного изгиба дистальной части
	наличие

	9
	Осевая ротация вводимой части вправо/влево
	не менее 120°

	10
	Угол обзора по продольной оси
	0° – 10°

	11
	Угол поля зрения в воздушной среде, не менее
	120°

	12
	Глубина резкости, мм
	3-50

	13
	Освещенность операционного поля, лк
	не менее 2000

	14
	Ирригационный порт и порт для вспомогательных инструментов
	Наличие

	15
	Порт инструментального канала для подключения Т образного клапана
	Наличие

	16
	Степень защиты от проникновения жидкостей
	IPX2

	17.
	Настраиваемые кнопки управления параметрами видеоизображения на рукоятке:
	

	17.1
	стоп-кадр
	наличие

	17.2
	запись видео
	наличие

	17.3
	коррекция баланса белого
	наличие



2.2 Цифровой гибкий видеоуретерореноскоп 
	№
	Характеристика
	Параметр

	1
	Диаметр дистального (вводимого) участка эндоскопа, Fr,не более
	7,5

	2
	Длина вводимого участка эндоскопа, мм
	не менее 650

	3
	Длина эндоскопа, мм
	не более 905

	4
	Длина инструментального канала, мм
	не более 750

	5
	Диаметр инструментального канала, Fr
	не менее 3,6

	6
	Минимальный радиус изгиба дистальной рабочей части, мм
	не более10

	7
	Максимальный угол отклонения по направлениям верх/низ
	не менее 285°

	8
	Возможность S-образного изгиба дистальной части
	наличие

	9
	Осевая ротация вводимой части вправо/влево
	не менее 120°

	10
	Угол обзора по продольной оси
	0° – 10°

	11
	Угол поля зрения в воздушной среде, не менее
	120°

	12
	Глубина резкости, мм
	3-50

	13
	Освещенность операционного поля, лк
	не менее 2000

	14
	Ирригационный порт и порт для вспомогательных инструментов
	Наличие

	15
	Порт инструментального канала для подключения Т образного клапана
	Наличие

	16
	Степень защиты от проникновения жидкостей
	IPX2

	17.
	Настраиваемые кнопки управления параметрами видеоизображения на рукоятке:
	

	17.1
	стоп-кадр
	наличие

	17.2
	запись видео
	наличие

	17.3
	коррекция баланса белого
	наличие



2.3. Кожух одноразовый для доступа в мочеточник с гидрофильным покрытием диаметром от 8,5/10,5 Fr до 9/11 Fr (внутренний /наружный)
	№
	Характеристика
	Параметр

	1
	Материал кожуха, устойчивый к изломам;
	наличие

	2
	Гидрофильное покрытие внутри и снаружи кожуха;
	наличие

	3
	Конусовидный кончик для облегчения введения;
	наличие

	4
	Рентгеноконтрастный маркер на дистальном конце;
	наличие

	5
	Внутренний/внешний диаметр - Fr
	от  8,5/10,5  до  9/11,

	6
	Рабочая длина : 
	от 40 до 55 см


2.4. Одноразовые цифровой гибкий уретерореноскоп, кожух должны быть совместимы с видеопроцессором медицинским MS-8 производства Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd.
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