ГродМТ 669/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Отсасыватель медицинский В-100 или аналог

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Отсасыватель медицинский В-100 или аналог с дистанционным включением-выключением педалью(пультом), передвижной
	1 шт.



1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:
	[bookmark: _Hlk207355817]№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Отсасыватель медицинский В-100 или аналог с дистанционным включением-выключением педалью(пультом), передвижной
	1 шт.

	1.2.
	Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения
	2 шт.

	1.3.
	Трубка отсоса
	1 шт.

	1.4
	Транспортная тележка
	1 шт.

	1.5
	Педаль для дистанционного включения -выключения
	1 шт.


2. Технические характеристики, описание.
2.1. Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма.
2.2. Максимальный вакуум: более 95 кПа;
2.3. Производительность по воде не менее 10 л/мин; 
2.4. Производительность по воздуху не менее 45 л/мин;
2.5. Трубка отсоса – диаметр не менее 8 мм, длина не менее 2 м; 
2.6. Плавная регулировка вакуума; 
2.7. Емкости для секрета с предохранением от переполнения от 2 до 3л.;
[bookmark: _Hlk207358252]2.8. Тележка (штатив) в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами;
2.9. Два колеса оснащены тормозным устройством.

