ГродМТ 699/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Мотор эндодонтический
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Мотор эндодонтический
	компл.
	16


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1. 
	Базовый блок (зарядная станция / блок управления со встроенным апекслокатором и дисплеем) 
	1

	2. 
	Беспроводной микромоторный наконечник (бесщеточный, с интегрированным приемником для апекслокатора)
	1

	3. 
	Наконечник для микромотора, 
	1

	4. 
	Силиконовый защитный чехол на наконечник

	2

	5. 
	Кабель питания (сетевой адаптер) для подключения базового блока к сети
	1

	6. 
	USB-кабель для соединения наконечника с базовым блоком (для использования в режиме Dual)
	1

	7. 
	Измерительный провод для апекслокации
	1

	8. 
	Файлодержатели (клипсы)
	Не менее 4

	9. 
	Губные крючки (для апекслокации)
	Не менее 2

	10. 
	Контактные зонды (для апекслокации)
	Не менее 2

	11. 
	Тестер (устройство для проверки целостности цепи апекслокатора)
	1

	12. 
	Масленка (лубрикатор) для обслуживания наконечника
	1



2. Технические требования: 
	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	1.
	Тип устройства
	Беспроводной эндодонтический мотор со встроенным апекслокатором. Бесщеточный двигатель

	2.
	Беспроводная связь
	Беспроводное соединение между наконечником и базовым блоком (для использования в режиме мотора)

	3.. 
	Режимы работы:
	Наличие не менее трех режимов работы

	3.1
	Непрерывное вращение (по и против часовой стрелки
	Наличие

	3.2
	Реципрокный (возвратно-поступательный) с возможностью точной настройки углов
	Наличие

	3.3
	Комбинированный режим ATR (Automatic Torque Reverse)
	Наличие

	4
	Диапазон скорости вращения
	От 100 до 2500 об/мин

	5
	Диапазон крутящего момента 
	От 0.4 до 5.0 (регулируемый)

	6
	Регулировка угла реципрокных движений
	Наличие настройки угла вращения в диапазоне от 20° до 400° (с шагом не более 10°)

	7
	Внутренняя библиотека предустановленных файловых систем 
	Наличие

	8
	Создание и сохранение пользовательских программ 
	Наличие

	9
	Встроенный апекслокатор
	Наличие

	10
	Функции апекслокатора:
	

	10.1


	автоматического замедления, 

автоматической остановки,

автоматического реверса, при приближении к апексу или достижении апекса.
	Наличие



	10.2
	автоматического пуска при входе в канал
	Наличие

	14
	Наконечник:
	

	14.1
	Редукция 
	6:1

	14.2
	Светодиодная подсветка рабочей зоны
	Наличие

	14.3
	Возможность вращения головки на 360°
	Наличие

	15
	Дисплей и управление
	Наличие цветного LCD-дисплея (сенсорного или кнопочного)

	16
	Питание:
	

	16.1
	Тип аккумулятора
	Литиево-ионный

	16.2
	Беспроводная (индукционная) зарядка наконечника от базового блока
	Наличие

	16.3
	Время автономной работы наконечника
	Не менее 8 часов

	17
	Материалы и гигиена
	Корпус наконечника должен быть устойчивым к воздействию дезинфицирующих средств


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке.

