ГродМТ 685/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Сканер рентгенографических пластин

1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Сканер рентгенографических пластин
	 2 к-т.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	1.1
	Напряжение
	220 в

	1.2
	Сетевая частота
	50/60 Гц

	1.3*
	Теоретическое разрешение
	не менее 40 пар линий/мм

	1.4*
	Эффективное разрешение
	не менее 22 пар линий/мм

	1.5
	Размер пикселя
	от 12,5 до 50 мкм

	1.6
	Использование технологии системы захвата фотонов 
	

	1.7
	Возможность сканирования рентгенографических пластин непрерывно, последовательно, без пауз
	наличие

	1.8
	ПО с функциями искусственного интеллекта
	наличие

	1.8.1
	Автоматическая проверка качества рентгенографических  пластин
	наличие

	1.8.2
	Автоматический поворот изображения с учетом анатомии пациента
	наличие

	1.8.3
	Автоматическое распознавание экспонирования пластины с неправильной стороны
	наличие

	1.9
	Интефейс LAN Ethernet
	наличие

	1.10
	Скорость передачи данных
	не менее 100/1000
Мбит/сек

	1.1 1
	Цветной дисплей
	наличие

	1.12
	Диагональ дисплея
	Не менее 2,4 дюйма

	1.13
	Возможность предварительного выбора качества получаемого изображения
	наличие

	1.14*
	Допустимые размеры пластин для обработки: 
размер 0 
размер 1 
размер 2 
размер З 
размер 4
	наличие

	1.15
	Время хранения графических данных на пластине
	Не менее 25 минут


Примечания:
*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению предложений.
· 1.3; 1.4 — позволяет получить качественные и детальные изображения (снимки). 
·  1.14—для точности и надежности рентгеновских исследований.
