ГродМТ 685/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Сканер рентгенографических пластин

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сканер рентгенографических пластин | 2 к-т. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Напряжение | 220 в |
| 1.2 | Сетевая частота | 50/60 Гц |
| 1.3* | Теоретическое разрешение | не менее 40 пар линий/мм |
| 1.4* | Эффективное разрешение | не менее 22 пар линий/мм |
| 1.5 | Размер пикселя | от 12,5 до 50 мкм |
| 1.6 | Использование технологии системы захвата фотонов |  |
| 1.7 | Возможность сканирования рентгенографических пластин непрерывно, последовательно, без пауз | наличие |
| 1.8 | ПО с функциями искусственного интеллекта | наличие |
| 1.8.1 | Автоматическая проверка качества рентгенографических пластин | наличие |
| 1.8.2 | Автоматический поворот изображения с учетом анатомии пациента | наличие |
| 1.8.3 | Автоматическое распознавание экспонирования пластины с неправильной стороны | наличие |
| 1.9 | Интефейс LAN Ethernet | наличие |
| 1.10 | Скорость передачи данных | не менее 100/1000 Мбит/сек |
| 1.1 1 | Цветной дисплей | наличие |
| 1.12 | Диагональ дисплея | Не менее 2,4 дюйма |
| 1.13 | Возможность предварительного выбора качества получаемого изображения | наличие |
| 1.14* | Допустимые размеры пластин для обработки: размер 0 размер 1 размер 2 размер З размер 4 | наличие |
| 1.15 | Время хранения графических данных на пластине | Не менее 25 минут |

Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению предложений.

- 1.3; 1.4 — позволяет получить качественные и детальные изображения (снимки).

- 1.14—для точности и надежности рентгеновских исследований.