УТВЕРЖДАЮ

главный врач

учреждения здравоохранения

«Жодинская центральная городская больница»

________ Т.И. Никифорова

«___»_____________202__г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Монитор гемодинамический

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

ЛОТ № 1 – «Монитор гемодинамический» – 2 штуки

- Состав (комплектация)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гемодинамический монитор пациента | штука | 1 |
| 1.1. | Блок/модуль многопараметрический для измерения ЭКГ, SpO2, температуры, неинвазивного артериального давления, инвазивного давления с возможностью использования в качестве модуля в другом автономном мониторе | штука | 1 |
| 1.2. | Встроенный источник автономного электропитания | штука | 1 |
| 1.3. | Кабель ЭКГ: - на 3 отведения – 1 шт. - на 5 отведений – 1 шт. | комплект | 1 |
| 1.4. | Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся: - для взрослых не менее 200 шт. | комплект | 1 |
| 1.5. | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых с кабелем к монитору длиной не менее 2,5 м | штука | 2 |
| 1.6. | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик педиатрический с кабелем к монитору длиной не менее 2,5м | штука | 2 |
| 1.7. | Набор манжет для мониторирования артериального давления неинвазивным методом многоразовых 4-х размеров: детская, взрослая малая, взрослая, взрослая большая по 2 шт. каждого размера | комплект | 1 |
| 1.8. | Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления | штука | 2 |
| 1.9. | Многоразовый накожный датчик температуры: - для детей 1 шт. - для взрослых 1 шт. | комплект | 1 |
| 1.10. | Кабель инвазивного давления | штука | 2 |
| 1.11. | Одноразовые трансдьюсеры или одноразовые камеры для измерения инвазивного давления | штука | 50 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Технические требования к монитору пациента:

2.1.1. Минимальные требования к монитору пациента:

2.1.1.1.* Монитор должен иметь размер экрана не менее 15 дюймов, иметь возможность расположения экрана монитора под различным углом для оптимальной визуализации отображаемых параметров.

2.1.1.2.	 Монитор должен располагать трендовой памятью и обеспечивать:

- регистрацию событий с сохранением в течение не менее 24 часов;

- представление трендов в виде таблиц и графиков с выбором интервала представления от 10 минут до 24 часов.

2.1.1.3. Монитор должен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам.

2.1.1.4. Монитор должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 2-х часов, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи.

2.1.1.5.* Многопараметрический модуль должен одновременно осуществлять мониторинг ЭКГ с использованием 3- и 5-электродных кабелей, мониторинг дыхания, SpO2, неинвазивного давления, инвазивного давления, температуры. При отсоединении от основного монитора, модуль начинает работать в другом автономном мониторе.

2.1.2.    Мониторирование ЭКГ:

2.1.2.1.	 Мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях.

2.1.2.2.	 Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ.

2.1.2.3.	 Анализ сегмента ST во всех мониторируемых отведениях. Отображение на экране значения смещения сегмента ST одновременно по всем мониторируемым отведениям. Настройка точки измерения ST сегмента и изоэлектрической точки.

2.1.2.4. Наличие фильтров полосы пропускания ЭКГ для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования.

2.1.2.5. Наличие функций расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых), желудочковая экстрасистолия.

2.1.3.  Частота сердечных сокращений:

2.1.3.1. Диапазон измерения ЧСС не уже 30-250 уд./минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%.

2.1.4.  Частота дыхания:

2.1.4.1. Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма.

2.1.4.2. Диапазон измерений ЧД не уже 6-50 вд./мин, разрешение – 1 вд./мин.

2.1.5.  Пульсоксиметрия/плетизмография:

2.1.5.1.* Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. Диапазон измерения не уже 70-100%, погрешность измерения в диапазоне 70-100% не более ± 2%.

2.1.5.2. Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазоне не уже 40-200 уд./мин.

2.1.6. Неинвазивное давление:

2.1.6.1. Неинвазивное давление (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 мм рт ст. Наличие различных установок максимального давления в манжете в зависимое и от возрастной категории пациента.

2.1.6.2.	 Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 3 до 120 мин. Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления; пределов тревог, текущего давления манжеты.

2.1.6.3. Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме.

2.1.7. Температура:

2.1.7.1.	Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С.

2.1.7.2.	Диапазон измерения температуры не уже 32-40 °С.

2.1.8.    Инвазивное давление:

2.1.8.1.	Диапазон измерения не уже 0-250 мм рт. ст. Погрешность измерения не более ± 1 мм рт. ст.

2.1.8.2.	Выбор диапазона шкалы измерения инвазивного давления. Отображение времени и даты последней калибровки модуля/канала.

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.В. Булат | врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации | __________ |
| 2. | Б.Б. Краснов | врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации | __________ |
| 3. | В.П. Циолта | врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации | __________ |