Приложение 1 к заявке на покупку №ГЦ892-10/262
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
   Синоптофор – 2 шт.
Технические требования к системному блоку (ПК):
Размеры (ДхШхВ): 398х348х401 (отклонение +/- 5%);

Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов (с ценой деления 1 градус): от 0 до 45;

Диапазон показаний шкалы вертикальных углов (с ценой деления 1 градус): от 0 до ±10;

Диапазон показаний шкалы углов поворота(с ценой деления 1 градус): от 0 до ±20;

Отклонение показаний по шкалам, не более:

- для горизонтальных углов ±1 градус;

- для вертикальных углов ±2 градуса.

Цена деления шкалы для установки окуляров оптических головок по межзрачковому расстоянию, мм: 2;

Угол разворота оптической головки, не менее: ±45 градусов;

Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок в направлении схождения оптических осей окуляров головок, не менее: 45 градусов;

Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок в направлении расхождения оптических осей окуляров головок, не менее: 25 градусов;

Угол поворота каждой оптической головки при совместных односторонних разворотах, не менее: ±30 градусов;

Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля, не менее: 15 градусов;

Погрешность расстояния между осями окуляров оптических головок, мм, не более: ±4;

Увеличение оптической системы, не менее: 2х ±0,1 х ;

Частота совместных и раздельных автоматических миганий, и колебаний, с-1 (Гц): 2, 3, 4, 6, 8;

Время установления рабочего режима, мин.: не более 10;

Комплектация 1 прибора должна состоять из: - синоптофора 1 шт., - парных объектов не менее 40 шт., - блока питания 1 шт., - паспорт 1 шт., - инструкция по эксплуатации 1 шт.
Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были 
в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
На поставляемый товар должна предоставляться гарантия не менее 12 месяцев 
с даты поставки.

Поставщик должен приложить спецификацию поставляемого товара.
Требования к поставке:
В стоимость должна быть включена доставка, разгрузка, организация подъема – спуска на место использование, подключения и ввод в эксплуатацию с заполнением паспорта и гарантийного талона.
