|  | Приложение №1 |
| --- | --- |

Технические характеристики к

мобильному многоканальному виброизмерительному комплексу

Общие требования

Наименование оборудования:

Мобильный многоканальный виброизмерительный комплекс.

Рабочие условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха, от -20 до +60℃;

Температура вибрирующей поверхности, от -20 до +60℃;

Относительная влажность от 40 до 95 % (без выпадения конденсата);

Атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Интерфейс и программное обеспечение на русском языке.

Данное испытательное оборудование должно соответствовать действующим в РБ техническим правовым актам (в случае, если оборудование относится к подлежащей обязательной сертификации):

– ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

– ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

– ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

Комплектность оборудования:

Блок сбора данных многоканального виброизмерительного комплекса - может состоять из нескольких подблоков. Требования:

Количество измерительных каналов:

- – линейного входа – не менее 14;

– частоты вращения – не менее 2;

Скорость дискретизации, не менее 256 Гц;

Наличие защиты от вибрации;

Наличие встроенного слота для карты памяти CF или аналога;

Поддерживаемый объем карты памяти – не менее 32 Гб;

Наличие интерфейса с разъёмами USB стандарта, не ниже – 2.0;

Наличие интерфейса с разъёмами Ethernet LAN.

Комплект датчиков, кабелей, согласующих устройств. Требования:

Количество измерительных преобразователей виброускорения (акселерометров) – не менее 14;

Количество датчиков измерительных частоты вращения (тахометр) – не менее 2;

Количество установочных магнитов для неровных поверхностей – не менее 14;

Количество установочных магнитов для плоских поверхностей – не менее 14;

Количество стоек крепления тахометров – не менее 2;

Кабель к датчику вибрации и частоты вращения длиной от 6,0 м до 10,0 м– не менее16 шт;

Кабель к датчику вибрации и частоты вращения длиной от 50,0 м до 60,0 м – не менее 16 шт;

Кабель USB для связи с ПК – не менее 1 шт;

Flash-диск с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации – 1 шт;

Блок сетевого питания – не менее 1 шт.

Персональный компьютер, ноутбук или планшет с предустановленным программным обеспечением. Требования:

Диагональ дисплея, не менее 5,7 дюймов;

Отображение результатов анализа на дисплее в виде:

- цифровой индикации;

- графического отображения процессов.

Характеристики оборудования:

Основные технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Время установления рабочего режима после включения, мин., не более | 2 |
|  | Напряжение питания, В - сетевое подключение; - от бортовой сети | 220 12; 24 |
|  | Пределы времени автономной работы от встроенного источника автономного питания без подзарядки, час., не менее | 1,5 |
|  | Обеспечение обмена данными с внешними потребителями информации | Wi-Fi, GSM |
|  | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 20 |
|  | Срок службы, лет, не менее | 10 |

Характеристики PE-акселерометров

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Диапазон измерения виброускорения, м/с2 | от 0,1 до 60 |
| 2.2 | Диапазон частот измерений виброускорений, Гц | от 0,5 до не менее 1000 |
| 2.3 | Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений виброускорений, % - в диапазоне частот 0,5≤80 Гц, не более - в диапазоне частот >80-1000 Гц, не более | ±12 ±8 |
| 2.4 | Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений виброускорений, вызванной отклонением температуры от нормальной, %, не более | ±4 |
| 2.5 | Количество осей измерений, не менее | 1 |
| 2.6 | Чувствительность, не менее | 10 мВ/g |

Характеристики магнитных датчиков оборотов

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Диапазон измеряемых частот вращения, об/мин | от 6 до не менее 10000 |
| 3.2 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения, об/мин | ±(0,5+0,01хN*) |
| 3.3 | Частотный диапазон, Гц | от 0,5 … до не менее 1000 |
| 3.4 | Длительность переднего фронта (время нарастания), мкс, не более | 10 |
| N* – измеренное значение частоты вращения |  |  |

Непрерывное измерение виброускорения, виброскорости, виброперемещения, частоты вращения;

Вычисления спектральных составляющих виброускорения, виброскорости и виброперемещения (амплитуды, частоты и фазы гармоник);

Исполнение настраиваемых пользователем алгоритмов управления и диагностики с обеспечением возможности их сохранения;

Характеристики программного обеспечения:

Сбор и математическая обработка данных со всех подключенных каналов одновременно;

Калибровка всех каналов измерений;

Конфигурирование блока в зависимости от подключенных датчиков и режимов измерения;

Наличие базы данных по вибрационным характеристикам подшипников качения;

Передача результатов измерений в блок отображения информации и анализа данных;

Управление работой блоками сбора данных в вычислительной сети;

Визуализация результатов испытаний, построение трендов и скоростных характеристик в реальном времени во время пусков/остановов оборудования;

Просмотр трендов вибрационных данных по всем каналам (СКЗ в полосах частот, амплитуд и фаз гармоник, амплитуд механических величин);

Просмотр архивов скоростных характеристик;

Просмотр архивов дампов сигналов и построение траекторий движения (орбит), спектров вибрации и каскадов спектров, расчет амплитуд и фаз любых гармоник;

Просмотр архивов трендов статических параметров синхронно с данными по вибрации;

Экспорт данных в виде таблиц и графиков.

Техническая документация и обеспечение (при поставке)

Предоставляемая техническая документация на русском языке:

– паспорт на оборудование;

– руководство по эксплуатации (РЭ) и техническому обслуживанию;

– схемы электрические принципиальные (допускается включение в РЭ).

Документация на товар должна быть в объёме, достаточном для эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонта и заказа вышедших из строя узлов, модулей, деталей и др.;

Товар должен быть укомплектован измерительными, питающими кабелями и другими вспомогательными элементами, необходимыми для эксплуатации оборудования.

Условия приёмки товара. Гарантия.

Ознакомление с особенностями программного обеспечения, использование сервисных функций и др. осуществляет Поставщик.

Обучение инженерного персонала приемам работы с системой осуществляет Поставщик.

Гарантийный срок работы товара не менее 24 месяцев при односменной работе со дня подписания Акта выполненных работ по поверке работоспособности Оборудования и обучению персонала Покупателя.

Наличие сервисного центра по обслуживанию на территории Республики Беларусь или Российской Федерации - обязательно.