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[bookmark: _Hlk189485854]Технические характеристики к
мобильному многоканальному виброизмерительному комплексу

 Общие требования
Наименование оборудования: 
Мобильный многоканальный виброизмерительный комплекс.
[bookmark: _Toc106107947]Рабочие условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха, от -20 до +60℃;
Температура вибрирующей поверхности, от -20 до +60℃;
Относительная влажность от 40 до 95 % (без выпадения конденсата);
Атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Интерфейс и программное обеспечение на русском языке.
Данное испытательное оборудование должно соответствовать действующим в РБ техническим правовым актам (в случае, если оборудование относится к подлежащей обязательной сертификации):
– ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
– ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
– ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».
[bookmark: _Toc106107948]Комплектность оборудования:
[bookmark: _Toc106107949]Блок сбора данных многоканального виброизмерительного комплекса - может состоять из нескольких подблоков. Требования:
Количество измерительных каналов:
– линейного входа – не менее 14;
– частоты вращения – не менее 2;
Скорость дискретизации, не менее 256 Гц;
Наличие защиты от вибрации;
Наличие встроенного слота для карты памяти CF или аналога;
Поддерживаемый объем карты памяти – не менее 32 Гб;
Наличие интерфейса с разъёмами USB стандарта, не ниже – 2.0;

Наличие интерфейса с разъёмами Ethernet LAN.
Комплект датчиков, кабелей, согласующих устройств. Требования:
Количество измерительных преобразователей виброускорения (акселерометров) – не менее 14;
Количество датчиков измерительных частоты вращения (тахометр) – не менее 2;
Количество установочных магнитов для неровных поверхностей – не менее 14;
Количество установочных магнитов для плоских поверхностей – не менее 14;
Количество стоек крепления тахометров – не менее 2;
Кабель к датчику вибрации и частоты вращения длиной от 6,0 м до 10,0 м– не менее16 шт;
Кабель к датчику вибрации и частоты вращения длиной от 50,0 м до 60,0 м – не менее 16 шт;
Кабель USB для связи с ПК – не менее 1 шт;
Flash-диск с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации – 1 шт;
Блок сетевого питания – не менее 1 шт.
[bookmark: _Toc106107951]Персональный компьютер, ноутбук или планшет с предустановленным программным обеспечением. Требования:
Диагональ дисплея, не менее 5,7 дюймов;
Отображение результатов анализа на дисплее в виде: 
· цифровой индикации;
· графического отображения процессов.
Характеристики оборудования:
Основные технические характеристики
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	1.1 
	Время установления рабочего режима после включения, мин., не более
	2

	1.2 
	Напряжение питания, В
- сетевое подключение;
- от бортовой сети
	
220
12; 24

	1.3 
	Пределы времени автономной работы от встроенного источника автономного питания без подзарядки, час., не менее
	1,5

	1.4 
	Обеспечение обмена данными с внешними потребителями информации
	Wi-Fi, GSM

	1.5 
	Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее
	20

	1.6 
	Срок службы, лет, не менее
	10




Характеристики PE-акселерометров
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	2.1 
	Диапазон измерения виброускорения, м/с2
	от 0,1 до 60

	2.2
	Диапазон частот измерений виброускорений, Гц
	от 0,5 до не менее 1000

	2.3
	Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений виброускорений, %
- в диапазоне частот 0,5≤80 Гц, не более
- в диапазоне частот >80-1000 Гц, не более
	

±12
±8

	2.4
	Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений виброускорений, вызванной отклонением температуры от нормальной, %, не более
	±4

	2.5
	Количество осей измерений, не менее
	1

	2.6
	Чувствительность, не менее
	



Характеристики магнитных датчиков оборотов
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	3.1
	Диапазон измеряемых частот вращения, об/мин
	от 6 до не менее 10000

	3.2
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения, об/мин
	±(0,5+0,01хN*)

	3.3
	Частотный диапазон, Гц
	от 0,5 … до не менее 1000

	3.4
	Длительность переднего фронта (время нарастания), мкс, не более
	10

	N* – измеренное значение частоты вращения



Непрерывное измерение виброускорения, виброскорости, виброперемещения, частоты вращения;
Вычисления спектральных составляющих виброускорения, виброскорости и виброперемещения (амплитуды, частоты и фазы гармоник);
Исполнение настраиваемых пользователем алгоритмов управления и диагностики с обеспечением возможности их сохранения;
Характеристики программного обеспечения:
Сбор и математическая обработка данных со всех подключенных каналов одновременно;
Калибровка всех каналов измерений;
Конфигурирование блока в зависимости от подключенных датчиков и режимов измерения;
Наличие базы данных по вибрационным характеристикам подшипников качения;
Передача результатов измерений в блок отображения информации и анализа данных;
Управление работой блоками сбора данных в вычислительной сети;
Визуализация результатов испытаний, построение трендов и скоростных характеристик в реальном времени во время пусков/остановов оборудования;
Просмотр трендов вибрационных данных по всем каналам (СКЗ в полосах частот, амплитуд и фаз гармоник, амплитуд механических величин);
Просмотр архивов скоростных характеристик;
Просмотр архивов дампов сигналов и построение траекторий движения (орбит), спектров вибрации и каскадов спектров, расчет амплитуд и фаз любых гармоник;
Просмотр архивов трендов статических параметров синхронно с данными по вибрации;
Экспорт данных в виде таблиц и графиков.
 Техническая документация и обеспечение (при поставке)
Предоставляемая техническая документация на русском языке:
– паспорт на оборудование;
– руководство по эксплуатации (РЭ) и техническому обслуживанию;
– схемы электрические принципиальные (допускается включение в РЭ).
Документация на товар должна быть в объёме, достаточном для эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонта и заказа вышедших из строя узлов, модулей, деталей и др.;
 Товар должен быть укомплектован измерительными, питающими кабелями и другими вспомогательными элементами, необходимыми для эксплуатации оборудования.
 Условия приёмки товара. Гарантия.
Ознакомление с особенностями программного обеспечения, использование сервисных функций и др. осуществляет Поставщик.
Обучение инженерного персонала приемам работы с системой осуществляет Поставщик.
Гарантийный срок работы товара не менее 24 месяцев при односменной работе со дня подписания Акта выполненных работ по поверке работоспособности Оборудования и обучению персонала Покупателя.
[bookmark: _GoBack]Наличие сервисного центра по обслуживанию на территории Республики Беларусь или Российской Федерации - обязательно.
