[bookmark: _Hlk88071544][bookmark: _Hlk88072370]                                                Приложение 
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Компоненты видеоэндоскопической стойки

	1.1.1
	Монитор медицинский плоскоэкранный, технология изображения 4K, диаметр 30 и более дюймов
	шт.
	1

	1.1.1.1
	Штатив или крепление, позволяющее установить монитор на передвижной приборной стойке
	шт.
	1

	1.1.2
	Видеопроцессор (модульный или в виде единого блока), технология вывода изображения в формате 4K; технология визуализации для улучшения дифференцировки тканей (в т.ч. кровеносных сосудов), системой архивации (в виде отдельного модуля или встроенного в основной модуль)
	шт.
	1

	1.1.3
	4K-видеоголовка
	шт.
	1

	1.1.4
	Источник света настраиваемый, поддерживающий технологию визуализации для улучшения дифференцировки тканей (при необходимости)
	шт.
	1

	1.2
	Принадлежности к видеоэндоскопической стойке

	1.2.1
	Стойка приборная передвижная 
	шт.
	1

	1.2.2
	Световоды
	шт.
	3

	1.2.3
	Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм

	1.2.3.1
	Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм, направление обзора 0 градусов, длина рабочей части 17-18 см
	шт.
	10

	1.2.3.2
	Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм, направление обзора 30 градусов, длина рабочей части 17-18 см
	шт.
	3

	1.2.3.3
	Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм, направление обзора 70 градусов, длина рабочей части 17-18 см
	шт.
	3

	1.2.4
	Дополнительные принадлежности к видеоэндоскопической системе, включающие необходимые кабели, переключатели, адаптеры для взаимодействия всех компонентов видеосистемы
	компл.
	1



2. [bookmark: _Hlk88071566]Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	2.1
	Требования к видеоэндоскопической системе:

	2.1.1
	Монитор

	2.1.2
	Должен иметь плоскую поверхность и герметичный корпус, устойчивый к обработке моющими и дезинфицирующими растворами;

	2.1.3
	Формат изображения, автоматически выбираемый монитором, до 4K, в зависимости от получаемого видеосигнала;

	2.1.4
	Элементы управления монитором должны быть герметичными, подвергаться обработке дезинфицирующими растворами;

	2.1.5
	Разрешение экрана не менее: 3840Х2160 пикселей; 

	2.1.6
	Макс. яркость не менее: 300 кд/ м², 

	2.1.7
	Контраст не менее: 1000:1,

	2.1.8
	Быстродействие для четкого изображения при движении, не более 12 ms, количество цветов/оттенков не менее: 16,8 млн. бит.

	2.1.9
	Напряжение питания: 100-240 VAC, 50/60 Гц.

	2.1.10
	Штатив или крепление должно позволять установить или зафиксировать монитор на передвижной приборной стойке

	2.2.
	Видеопроцессор (модульный или в виде единого блока) 

	2.2.1
	Должен позволять обрабатывать изображение в формате 4K прогрессивного сканирования (без интерполяции).

	2.2.3
	Возможность подключения дополнительных модулей оборудования (с возможностью управления с головки камеры из стерильной зоны);

	2.2.4
	Выведение на один монитор одновременно двух изображений (обычное + с включенными фильтрами)

	2.2.5
	Система архивации должна осуществлять запись статических изображений в цифровом формате 4K (3840x2160 пикселей) и видео с качеством не ниже 1920x1080 пикселей.

	2.2.6
	Управление должно обеспечиваться с использованием встроенной сенсорной панели или при помощи отдельного блока управления

	2.3
	4K-видеоголовка

	2.3.1
	Головка камеры должна иметь разрешение не менее 3840Х2160 пикселей прогрессивного сканирования (без интерполяции);

	2.3.2
	Возможность обработки (стерилизации), в т.ч. автоклавирования;

	2.3.3
	Встроенная оптическая система должна позволять изменять фокусное расстояние без потери резкости

	2.3.4
	Головка должна иметь программируемые кнопки

	2.4
	Источник света настраиваемый 

	2.4.1
	Возможность регулировки яркости светового потока со встроенного модуля централизованного управления и из стерильной зоны с помощью головки камеры.

	2.4.2
	Возможность регулировки светового потока 

	2.4.3
	Мощность лампы не менее 300 Вт

	2.5
	Световоды

	2.5.1
	Должны быть совместимы с поставляемым источником света и эндоскопами

	2.6
	Стойка приборная передвижная 

	2.6.1
	Должна позволять разместить все компоненты (модули) поставляемой видеоэндоскопической системы;

	2.6.2
	Должна свободно перемещаться за счет наличия 4-колесных механизмов, не менее 2 из которых имеют тормозные механизмы;

	2.6.3
	Поверхность приборной стойки должна быть устойчива к многократной обработке моющими растворами и дезинфектантами.

	2.7
	Жесткие эндоскопы (синускопы)

	2.7.1
	Должны выдерживать стерилизацию автоклавированием.

	2.7.2
	Должны иметь адаптер световода, совместимый с поставляемым источником света и световодами напрямую или через дополнительный адаптер

	2.7.3
	Должны быть совместимы с поставляемой видеоэндоскопической системой, оптическая система эндоскопа должна обеспечивать разрешающую способность 4K-видеосистемы с минимальным количеством шумов и помех изображения.



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
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