                                                                               Приложение 
                                                                                           к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:
	№
п/п
	Наименование инструмента
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Оториноларингологическая установка 
	шт.
	1

	1.2
	Видеосистема
	шт.
	1

	1.3
	Тимпанометр
	шт.
	1

	1.4
	Налобный осветитель автономный
	шт.
	2

	1.5
	Микроскоп диагностический
	шт.
	1

	1.6
	Оптические эндоскопы жесткие
	шт.
	4

	1.7
	ЖКИ-монитор
	шт.
	1

	1.8
	Системный блок
	шт.
	1

	1.9
	Принтер
	шт.
	1

	1.10
	Кресло пациента
	шт.
	1

	1.11
	Стул врача
	шт.
	1


2. [bookmark: _Hlk88071566]Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	2.1
	Требования к оториноларингологической установке:

	2.1.1
	Прочный стабильный корпус, устойчивый к дезинфицирующим веществам, закрываемый прозрачной крышкой 

	2.1.2
	Габаритные размеры не более (Ш х В х Г): 
(1250мм х1050мм х 650мм)

	2.1.3
	Встроенный шкаф для инструментов, закрываемый прозрачной крышкой 

	2.1.4
	Выдвижная рабочая панель-столешница

	2.1.5
	Выдвижные ящики, не менее 3 шт.

	2.1.6
	Лоток для использованных инструментов

	2.1.7
	Отсек мусоросборника

	2.1.8
	Комплект лотков для инструментов, 5 шт.

	2.1.9
	Приборная панель с температурным индикатором, 2 манометрами (сжатый воздух и вакуум) 

	2.1.10
	Встроенная функция подогрева инструментов с варьированием температуры до не менее 37 градусов

	2.1.11
	Модуль подогрева инструментальных лотков

	2.1.12
	Консоль с гнездами для водяного шприца, шланга - аспиратора, воздушного пистолета, не менее, чем двух световодов

	2.1.13
	Система для промывания ушей водой с подогревом

	2.1.14
	Пластиковые емкости для дезинфекции эндоскопов, не менее 3 шт.

	2.1.15
	Гнезда для эндоскопов с подогревом, не менее 3 шт.

	2.1.16
	Штатив для крепления на ЛОР-установке диагностического микроскопа 

	2.1.17
	Штатив для крепления монитора на ЛОР-установке

	2.1.18
	Наличие встроенной системы вакуумной аспирации:

	2.1.18.1
	Мощность не менее 40 литров в минуту

	2.1.18.2
	Вакуум от 0 до не менее 0.9 бар

	2.1.18.3
	Емкость - сборник секреций не менее 1 литра с автоматическим предохранением от переполнения

	2.1.18.4*
	Система автоматического опорожнения сборника секреций в канализацию 

	2.1.18.5
	Автоматическое включение/выключение аспиратора

	2.1.18.6
	Устройство для промывания шланга аспиратора дезинфицирующим раствором

	2.1.18.7
	Канюли для шланга аспиратора, для регулировки вакуума, 20 шт.

	2.1.18.8
	Оливы для модуля аспирации, размер маленький, 20 шт.

	2.1.18.9
	Оливы для модуля аспирации, размер средний, 20 шт.

	2.1.18.10
	Оливы для модуля аспирации, размер большой, 20 шт.

	2.1.18.11
	Отдельный шланг аспирации для ушной воронки

	2.1.20
	Наличие в составе оториноларингологической установки системы для промывания теплой водой

	2.1.20.1
	Регулировка температуры воды (не менее 37С) 

	2.1.20.2
	Насадка со съемными канюлями и защитой от брызг 

	2.1.20.3
	Воронка ушная с отсосом промывающей жидкости

	2.1.20.4*
	Забор воды из центрального водопровода

	2.1.21
	Наличие в составе оториноларингологической установки системы подачи сжатого воздуха

	2.1.21.1
	Компрессор для продувания сжатым воздухом

	2.1.21.2
	Кронштейн не менее, чем для 3-х распылителей медикаментов (2 – для аэрозолей, 1 - для порошка)

	2.1.21.3
	Распылители медикаментов, не менее 3 шт.

	2.1.21.4
	Встроенный накопитель сжатого воздуха

	2.1.21.5
	Воздушный пистолет для распылителей, 1 шт.

	2.1.21.6
	Олива Политцера взрослая, 20 шт.

	2.1.21.7
	Олива Политцера детская, 20 шт.

	2.1.21.8
	Регулятор давления распыления медикаментов от 0 до не менее 2.5 атмосфер

	2.1.21.9
	Дополнительный комплект пузырьков для медикаментов 10 шт.

	2.1.22
	Наличие в составе оториноларингологической установки системы освещения

	2.1.22.1
	Не менее 2 встроенных источника светодиодного освещения с регулятором яркости света 

	2.1.22.2
	Гибкий световод для подключения к гнезду источника холодного света, длина не менее 180 см, 2 шт.

	2.2
	Требования к видеосистеме:

	2.2.1*
	Видеокамера эндоскопическая, компактная, цифровая с возможностью сохранения изображения и видео

	2.2.2
	Кронштейн для видеокамеры

	2.2.3
	Возможность подключения видеосистемы к ПК и принтеру

	2.3
	Требования к тимпанометру:

	2.3.1
	Тон зонда 226 Гц, 85 дБ

	2.3.2
	Давление от +200 до -400 дПа и шире

	2.3.3
	Время измерения не более 3 секунд

	2.3.4
	Тоны рефлекса: 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, 
при 85, 95 и 105 дБ

	2.3.5
	Ипсилатеральный акустический рефлекс 

	2.3.6
	Набор вкладышей для ушей: 5 разных размеров по 50 штук каждого размера

	2.4
	Требования к налобному осветителю автономному:

	2.4.1
	Светодиодный, яркость не менее 10000 Люкс

	2.4.2
	Размер светового поля регулируется от не более 20 мм до не менее 60 мм

	2.4.3
	Головная лента регулируется по высоте и ширине

	2.4.4
	Передняя часть подвижна 

	2.4.5
	Система линз регулируется с помощью шарнира 

	2.4.6
	Непрерывная работа от аккумуляторной батареи не менее 2 часов

	2.4.7
	Зарядное устройство для аккумуляторной батареи осветителя

	2.5
	Требования к микроскопу диагностическому:

	2.5.1
	Автоматическое включение и выключение источника света

	2.5.2
	Объектив, фокусное расстояние от не менее 200 мм 

	2.5.3
	2 окуляра 10Х

	2.5.4
	3 ступени кратности увеличения

	2.5.5
	модуль подключения видеокамеры

	2.6
	Требования к оптическим эндоскопам:

	2.6.1
	Оптический эндоскоп жесткий, диаметр не более 4,2 мм, длина 175-200 мм

	2.6.2
	Угол обзора 0° - 1 шт. 

	2.6.3
	Угол обзора 30° - 1 шт.

	2.6.4
	Угол обзора 70° - 1 шт.

	2.6.5
	Угол обзора 90° - 1 шт.

	2.7
	Требования к ЖКИ монитору:

	2.7.1
	Не менее 17 дюймов по диагонали

	2.8
	Требования к системному блоку:

	2.8.1
	Оперативная память не менее 4 ГБ

	2.8.2
	Не менее 2 USB-выхода

	2.9
	Требования к креслу пациента:

	2.9.1
	Электромеханический подъемник с диапазоном по высоте от не менее 55 см по не более 90 см 

	2.9.2
	Спинка откидывается назад до горизонтального положения 

	2.9.3
	Регулируемый подголовник

	2.9.4
	Регулируемый по высоте подголовник

	2.9.5
	Подлокотники откидываются назад 

	2.9.6
	Подножка с платформой

	2.10
	Требования к стулу врача:

	2.10.1
	Регулируемая высота сиденья

	2.10.2
	Спинка-локтевой упор с вращением независимо от сиденья

	2.10.3
	Регулировка высоты спинки

	2.10.4
	Колеса – 4 шт.

	2.10.5
	Обивка стула аналогичная обивке кресла пациента по составу и цветовой гамме



Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.






3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.
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