Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

| № п/п | Наименование инструмента | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оториноларингологическая установка | шт. | 1 |
| 1.2 | Видеосистема | шт. | 1 |
| 1.3 | Тимпанометр | шт. | 1 |
| 1.4 | Налобный осветитель автономный | шт. | 2 |
| 1.5 | Микроскоп диагностический | шт. | 1 |
| 1.6 | Оптические эндоскопы жесткие | шт. | 4 |
| 1.7 | ЖКИ-монитор | шт. | 1 |
| 1.8 | Системный блок | шт. | 1 |
| 1.9 | Принтер | шт. | 1 |
| 1.10 | Кресло пациента | шт. | 1 |
| 1.11 | Стул врача | шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| 2.1 | Требования к оториноларингологической установке: |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Прочный стабильный корпус, устойчивый к дезинфицирующим веществам, закрываемый прозрачной крышкой |
| 2.1.2 | Габаритные размеры не более (Ш х В х Г): (1250мм х1050мм х 650мм) |
| 2.1.3 | Встроенный шкаф для инструментов, закрываемый прозрачной крышкой |
| 2.1.4 | Выдвижная рабочая панель-столешница |
| 2.1.5 | Выдвижные ящики, не менее 3 шт. |
| 2.1.6 | Лоток для использованных инструментов |
| 2.1.7 | Отсек мусоросборника |
| 2.1.8 | Комплект лотков для инструментов, 5 шт. |
| 2.1.9 | Приборная панель с температурным индикатором, 2 манометрами (сжатый воздух и вакуум) |
| 2.1.10 | Встроенная функция подогрева инструментов с варьированием температуры до не менее 37 градусов |
| 2.1.11 | Модуль подогрева инструментальных лотков |
| 2.1.12 | Консоль с гнездами для водяного шприца, шланга - аспиратора, воздушного пистолета, не менее, чем двух световодов |
| 2.1.13 | Система для промывания ушей водой с подогревом |
| 2.1.14 | Пластиковые емкости для дезинфекции эндоскопов, не менее 3 шт. |
| 2.1.15 | Гнезда для эндоскопов с подогревом, не менее 3 шт. |
| 2.1.16 | Штатив для крепления на ЛОР-установке диагностического микроскопа |
| 2.1.17 | Штатив для крепления монитора на ЛОР-установке |
| 2.1.18 | Наличие встроенной системы вакуумной аспирации: |
| 2.1.18.1 | Мощность не менее 40 литров в минуту |
| 2.1.18.2 | Вакуум от 0 до не менее 0.9 бар |
| 2.1.18.3 | Емкость - сборник секреций не менее 1 литра с автоматическим предохранением от переполнения |
| 2.1.18.4* | Система автоматического опорожнения сборника секреций в канализацию |
| 2.1.18.5 | Автоматическое включение/выключение аспиратора |
| 2.1.18.6 | Устройство для промывания шланга аспиратора дезинфицирующим раствором |
| 2.1.18.7 | Канюли для шланга аспиратора, для регулировки вакуума, 20 шт. |
| 2.1.18.8 | Оливы для модуля аспирации, размер маленький, 20 шт. |
| 2.1.18.9 | Оливы для модуля аспирации, размер средний, 20 шт. |
| 2.1.18.10 | Оливы для модуля аспирации, размер большой, 20 шт. |
| 2.1.18.11 | Отдельный шланг аспирации для ушной воронки |
| 2.1.20 | Наличие в составе оториноларингологической установки системы для промывания теплой водой |
| 2.1.20.1 | Регулировка температуры воды (не менее 37С) |
| 2.1.20.2 | Насадка со съемными канюлями и защитой от брызг |
| 2.1.20.3 | Воронка ушная с отсосом промывающей жидкости |
| 2.1.20.4* | Забор воды из центрального водопровода |
| 2.1.21 | Наличие в составе оториноларингологической установки системы подачи сжатого воздуха |
| 2.1.21.1 | Компрессор для продувания сжатым воздухом |
| 2.1.21.2 | Кронштейн не менее, чем для 3-х распылителей медикаментов (2 – для аэрозолей, 1 - для порошка) |
| 2.1.21.3 | Распылители медикаментов, не менее 3 шт. |
| 2.1.21.4 | Встроенный накопитель сжатого воздуха |
| 2.1.21.5 | Воздушный пистолет для распылителей, 1 шт. |
| 2.1.21.6 | Олива Политцера взрослая, 20 шт. |
| 2.1.21.7 | Олива Политцера детская, 20 шт. |
| 2.1.21.8 | Регулятор давления распыления медикаментов от 0 до не менее 2.5 атмосфер |
| 2.1.21.9 | Дополнительный комплект пузырьков для медикаментов 10 шт. |
| 2.1.22 | Наличие в составе оториноларингологической установки системы освещения |
| 2.1.22.1 | Не менее 2 встроенных источника светодиодного освещения с регулятором яркости света |
| 2.1.22.2 | Гибкий световод для подключения к гнезду источника холодного света, длина не менее 180 см, 2 шт. |
| 2.2 | Требования к видеосистеме: |
| 2.2.1* | Видеокамера эндоскопическая, компактная, цифровая с возможностью сохранения изображения и видео |
| 2.2.2 | Кронштейн для видеокамеры |
| 2.2.3 | Возможность подключения видеосистемы к ПК и принтеру |
| 2.3 | Требования к тимпанометру: |
| 2.3.1 | Тон зонда 226 Гц, 85 дБ |
| 2.3.2 | Давление от +200 до -400 дПа и шире |
| 2.3.3 | Время измерения не более 3 секунд |
| 2.3.4 | Тоны рефлекса: 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, при 85, 95 и 105 дБ |
| 2.3.5 | Ипсилатеральный акустический рефлекс |
| 2.3.6 | Набор вкладышей для ушей: 5 разных размеров по 50 штук каждого размера |
| 2.4 | Требования к налобному осветителю автономному: |
| 2.4.1 | Светодиодный, яркость не менее 10000 Люкс |
| 2.4.2 | Размер светового поля регулируется от не более 20 мм до не менее 60 мм |
| 2.4.3 | Головная лента регулируется по высоте и ширине |
| 2.4.4 | Передняя часть подвижна |
| 2.4.5 | Система линз регулируется с помощью шарнира |
| 2.4.6 | Непрерывная работа от аккумуляторной батареи не менее 2 часов |
| 2.4.7 | Зарядное устройство для аккумуляторной батареи осветителя |
| 2.5 | Требования к микроскопу диагностическому: |
| 2.5.1 | Автоматическое включение и выключение источника света |
| 2.5.2 | Объектив, фокусное расстояние от не менее 200 мм |
| 2.5.3 | 2 окуляра 10Х |
| 2.5.4 | 3 ступени кратности увеличения |
| 2.5.5 | модуль подключения видеокамеры |
| 2.6 | Требования к оптическим эндоскопам: |
| 2.6.1 | Оптический эндоскоп жесткий, диаметр не более 4,2 мм, длина 175-200 мм |
| 2.6.2 | Угол обзора 0° - 1 шт. |
| 2.6.3 | Угол обзора 30° - 1 шт. |
| 2.6.4 | Угол обзора 70° - 1 шт. |
| 2.6.5 | Угол обзора 90° - 1 шт. |
| 2.7 | Требования к ЖКИ монитору: |
| 2.7.1 | Не менее 17 дюймов по диагонали |
| 2.8 | Требования к системному блоку: |
| 2.8.1 | Оперативная память не менее 4 ГБ |
| 2.8.2 | Не менее 2 USB-выхода |
| 2.9 | Требования к креслу пациента: |
| 2.9.1 | Электромеханический подъемник с диапазоном по высоте от не менее 55 см по не более 90 см |
| 2.9.2 | Спинка откидывается назад до горизонтального положения |
| 2.9.3 | Регулируемый подголовник |
| 2.9.4 | Регулируемый по высоте подголовник |
| 2.9.5 | Подлокотники откидываются назад |
| 2.9.6 | Подножка с платформой |
| 2.10 | Требования к стулу врача: |
| 2.10.1 | Регулируемая высота сиденья |
| 2.10.2 | Спинка-локтевой упор с вращением независимо от сиденья |
| 2.10.3 | Регулировка высоты спинки |
| 2.10.4 | Колеса – 4 шт. |
| 2.10.5 | Обивка стула аналогичная обивке кресла пациента по составу и цветовой гамме |

Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.