                                                                               Приложение 
                                                                                           к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Управляющий модуль
	шт.
	1

	1.2
	Микромотор с кабелем
	шт.
	2

	1.3
	Наконечник к микромотору
	шт.
	2

	1.4
	Бор режущий
	шт.
	100

	1.5
	Бор полировочный
	шт.
	80

	1.6
	Трубка ирригационная
	шт.
	50


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	2
	Технические требования 

	2.1
	Требования к управляющему модулю:

	2.1.1
	Перистальтический насос для ирригации жидкостью с возможностью регулировки потока

	2.1.2
	Управляющий модуль должен иметь встроенный сенсорный экран, скорость микромотора, мощность крутящего момента

	2.1.3
	Управляющий модуль должен иметь систему «СТОП» при достижении заданной мощности вращательного момента

	2.1.4
	Управляющий модуль должен иметь возможность изменять скорость вращения мотора от 2000 до 40000/мин. и более

	2.1.5
	Управляющий модуль должен иметь возможность задавать необходимую мощность вращения

	2.1.6
	Рабочее напряжение 100-120,230-230 В, 50/60 Гц.

	2.2
	Требования к микромотору:

	2.2.1
	Число оборотов – не менее 40 000/мин

	2.2.2
	Должен иметь массу не более 300 г

	2.2.3
	Вращательный момент до 6 Нсм и более

	2.2.4
	Должен иметь встроенную систему защиты от перегрузки

	2.2.5
	Управление микромотора должно осуществляться с многофункционального ножного переключателя

	2.3
	Требования к кабелю для подсоединения микромотора:

	2.3.1
	Длина не менее 2.5 м

	2.4
	Требования к наконечнику микромотора: 

	2.4.1
	Должен быть заугленным 1:1

	2.4.2
	Рабочая длина заугленного  наконечника наконечника 65-75 мм

	2.4.3
	Число оборотов не менее 40 000 об./мин

	2.2.5
	Боры режущие:

	2.5.1
	Бор режущий  Ø 0,8-1,0 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.2
	Бор режущий  Ø 1,2-1,5 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.3
	Бор режущий  Ø 1,7-2,0 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.4
	Бор режущий  Ø 2,3-2,5  мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.5
	Бор режущий  Ø 3,0-3,2 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.6
	Бор режущий  Ø 3,3-3,5 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.7
	Бор режущий  Ø 4,0-4,2 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.8
	Бор режущий  Ø 4,5-4,6 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.9
	Бор режущий  Ø 5,1-5,5 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.5.10
	Бор режущий  Ø 5,8-6,0 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.6
	Боры полировочные:

	2.6.1
	Бор полировочный  Ø 1,0-1,2 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.6.2
	Бор полировочный  Ø 1,4-1,8 мм, длина  не более 85 мм, 10 шт.

	2.6.3
	Бор полировочный  Ø 2,3-2,6 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.6.4
	Бор полировочный  Ø 2,9–3,2 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.6.5
	Бор полировочный  Ø 3,5-3,8 мм, длина  не более 85 мм, 10 шт.

	2.6.6
	Бор полировочный  Ø 4,2-4,6 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.6.7
	Бор полировочный  Ø 5,0-5,2 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.

	2.6.8
	Бор полировочный  Ø 5,5-6,0 мм, длина  не более  85 мм, 10 шт.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.
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