Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) одной единицы оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микроскоп операционный оториноларингологический | шт. | 1 |
| 1.2 | Оптическая система для ассистента | шт. | 1 |
| 1.3 | Напольный штатив | шт. | 1 |
| 1.4 | Блок освещения ксеноновый или светодиодный | шт. | 1 |
| 1.5 | Система видеодокументирования: |  |  |
| 1.5.1 | Сенсорный монитор | шт. | 1 |
| 1.5.2 | Модуль видеозаписи | шт. | 1 |
| 1.5.3 | HD-камера высокого разрешения | шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| 2 | Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Микроскоп операционный оториноларингологический: |
| 2.1.2 | Моторизованная система переключения увеличения типа «zoom» с соотношением 1:6; |
| 2.1.3 | Моторизованная встроенная оптическая система объектива должна обеспечивать работу на фокусном расстоянии от не менее 200 мм до не менее 500 мм без смены объективов; |
| 2.1.4 | Оптическая система должна быть оснащена бинокулярным тубусом с возможностью изменения угла наклона; |
| 2.1.5 | Увеличение в окулярах в диапазоне до 12.5-13; |
| 2.1.6 | Осветитель – ксеноновый с мощностью не менее 250 Вт дневного света или светодиодный, создающий эквивалентную освещенность; |
| 2.2 | Оптическая система для ассистента: |
| 2.2.1 | Бинокулярный тубус ассистента, угол наклона должен регулироваться в диапазоне не уже от 30о до 150о; |
| 2.2.2 | Окуляры ассистента с увеличением в диапазоне до 12.5-13; |
| 2.3 | Напольный штатив: |
| 2.3.1 | Напольный штатив должен быть эргономичным и простым в управлении, с колесами для легкого перемещения и с системой фиксации; |
| 2.3.2 | Система балансировки штатива микроскопа; |
| 2.3.3 | Пульт управления на штативе микроскопа должен позволять производить программируемую настройку параметров микроскопа; |
| 2.3.4 | Вся электрическая система должна быть адаптирована к рабочим параметрам электросети 220 – 240 В; |
| 2.4 | Система видеодокументирования: |
| 2.4.1 | Диагональ сенсорного монитора не менее 21 дюйма; |
| 2.4.2 | Русскоязычный интерфейс; |
| 2.4.3 | HD-камера высокого разрешения должна подключаться к микроскопу; |
| 2.4.4 | Возможность управления системой записи с рукояток микроскопа; |
| 2.4.5 | Встроенный жесткий диск емкостью не менее 100 Гб; |
| 2.4.6 | Возможность записи снимков и видеоряда; |

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.