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Приложение 
к заявке на закупку медицинских изделий



Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1
1. Состав (комплектация) медицинских изделий 

	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Видеоэндоскопический комплекс в составе:
	шт.
	1

	1.1.
	Монитор медицинский  в комплекте:
	шт.
	1

	1.1.1.
	крепление (специальный  кронштейн) для установки на тележку эндоскопическую
	 шт.
	1

	1.2.
	Видеопроцессор в комплекте:
	 шт.
	1

	1.2.1.
	соединительные кабели DVI, SDI, Y\C   
	комплект
	1

	1.2.2.
	контейнер (емкость) для воды с трубкой подачи воздуха – воды
	шт.
	          2

	1.3.
	Видеогастроскоп
	шт.
	2

	1.4.
	Тестер герметичности
	шт.
	1



2.  Показатели  (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».

	№
п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1
	Монитор медицинский
	Наличие
	

	2.1.1.
	Тип монитора – жидкокристаллический 
	Наличие
	

	2.1.2.
	Стандарт изображения HDTV
	Наличие
	

	2.1.3.
	Диагональ экрана, не менее 17 дюймов
	Наличие
	

	2.1.4.
	Угол поля зрения, по вертикали/горизонтали, не менее 178°
	Наличие
	

	2.1.5.
	Разрешение матрицы, пикселей не менее 1920х1080
	Наличие
	

	2.1.6.
	Видеовыход DVI, не менее 2-х
	Наличие
	

	2.1.7.
	Видеовыход SDI, не менее 1-го
	Наличие
	

	2.1.8.
	Видеовыходы сквозные (DVI,Y\C)
	Наличие
	

	2.1.9.
	Совместимость  с эндоскопическим оборудованием без дополнительных адаптеров
	Наличие
	

	2.2.
	Видеопроцессор  
	Наличие
	

	2.2.1.
	Видеовыходы совместимые с видеомонитором  DVI,  SDI, Y\C 
	Наличие
	

	2.2.2.
	Электронный блок для подключения видеоэндоскопов (видеогастроскопов, видеоколоноскопов, видеобронхоскопов, видеодуоденоскопов)
	Наличие
	

	2.2.3.
	Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов
	Наличие
	

	2.2.4.
	Система выделения структуры капилляров и других изменений  слизистой оболочки
	Наличие
	

	2.2.5.
	Функция заморозки изображения
	Наличие
	

	2.2.6.
	Передача видеоинформации 
	Наличие
	

	2.2.7.
	Режимы регулировки освещенности –автоматический или по пиковому (среднему) значению.
	Наличие
	

	2.2.8.
	Клавиатура с соединительным кабелем 
	Наличие
	

	2.2.9.
	Тип лампы ксенон с мощностью, не менее 150 Вт
	Наличие
	

	2.2.10.
	Индикатор  износа  лампы 
	Наличие
	

	2.2.11.
	Индикатор уровня яркости 
	Наличие
	

	2.2.12.
	Заглушка для установки баланса белого                               
	Наличие
	

	2.2.13.
	USB-порта на лицевой или задней панели для подключения USB-носителей
	Наличие
	

	2.3.
	Видеогастроскоп  
	Наличие
	

	2.3.1.
	Диаметр дистального конца, не менее 9,8 мм/ не более 10,2 мм
	Наличие
	

	2.3.2.
	Диаметр вводимой трубки, не более 9,8 мм
	Наличие
	

	2.3.3.
	Диапазон угла изгиба дистального конца должна быть не менее 210° вверх, 100° вниз, 100° вправо и влево
	Наличие
	

	2.3.4.
	Общая длина должна быть не менее 1370 мм.
	Наличие
	

	 2.3.5.
	Рабочая длина должна быть 1030 не менее мм.
	Наличие
	

	2.3.6.
	Глубина резкости, не менее 3 мм. и не более 100 мм. 
	Наличие
	

	2.3.7.
	Поле зрения, не менее 140°
	Наличие
	

	2.3.8.
	Внутренний диаметр инструментального канала, не более 2,8 мм.
	Наличие
	

	2.3.9.
	С функцией подачи воды под давлением 
	Наличие
	



3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам. 

Лот № 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 

	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Электрохирургический блок в комплекте:
	шт.
	1

	1.1.
	двухклавишный педальный переключатель, с длиной кабеля не менее 4 м.
	 шт.
	1 

	1.2.
	нейтральный электрод многоразовый 
	шт.
	2 

	1.3.
	держатель нейтрального электрода, с длиной кабеля не менее 4 м.
	шт.
	1

	1.4.
	кабель монополярный (для эндоскопических инструментов) с длиной кабеля не менее 4 м.
	шт.
	2



2.  Показатели  (характеристики) предмета государственной   закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».

	№
п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.
	Электрохирургический блок 
	Наличие
	

	2.1.1.
	Режимы: монополярная, биполярная коагуляция
	Наличие
	

	2.1.2.
	Цветной  сенсорный экран
	Наличие
	

	2.1.3.
	Система обнаружения и идентификации подключенного инструмента
	Наличие
	

	2.1.4.
	Система контроля за качеством контактна нейтрального электрода с кожными покровами
	Наличие
	

	 2.1.5.
	Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), в режиме резания,  не менее 350 Вт
	Наличие
	

	2.1.6.
	Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), в режиме коагуляции не менее 300 Вт
	Наличие
	

	2.1.7.
	Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), не менее 150 Вт
	Наличие
	

	2.1.8.
	Наличие специализированных эндоскопических режимов для петлевых, игольчатых электродов и папилотомов
	Наличие
	

	2.1.9.
	Частота работы аппарата с наибольшей энергией не менее 350 Гц
	Наличие
	

	2.1.10.
	Класс аппарата по защите от поражения электрическим током не хуже типа «I» или «II» класс «CF»
	Наличие
	

	2.1.11.
	Система самотестирования и блокировки неправильных действий пользователя
	Наличие
	

	2.1.12.
	Система защиты для оценки параметры входного напряжения 
	Наличие
	

	2.1.13.
	Функция автоматического регулирования рабочих параметров на основе измерений в режиме реального времени
	Наличие
	



3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам. 
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