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Приложение 
к заявке на закупку медицинских изделий




Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 

	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Комплекс для электронейромиографии и исследования вызванных потенциалов мозга в комплекте:
	
	

	1.1.1
	усилитель не менее 4-х каналов 
	шт.
	1

	1.1.2
	основной блок
	шт.
	1

	1.1.3
	зрительные стимуляторы: 
- очки,
- паттерн-стимулятор
	комплект
	1

	1.1.4
	Слуховой стимулятор:
- аудиометрические наушники,
- звуковая колонка
	комплект
	1

	1.1.5
	Токовый стимулятор:
- токовый стимулирующий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый),
- токовый вилочковый стимулирующий электрод с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом
	комплект
	1

	1.1.6
	Комплект отводящих электродов с кабелями для проведения ЭМГ:
	
	

	1.1.6.1
	многоразовый поверхностный отводящий электрод с переменным межэлектродным расстоянием;
	шт.
	2

	1.1.6.2
	многоразовый поверхностный отводящий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (детский);
	шт.
	1

	1.1.6.3
	многоразовый поверхностный отводящий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый);
	шт.
	1

	1.1.6.4
	многоразовый стимулирующий отводящий кольцевой электрод на палец (широкий) с кабелем отведения;
	шт.
	1

	1.1.6.5
	многоразовый заземляющий поверхностный электрод (детский) с кабелем отведения; 
	шт.
	1

	1.1.6.6
	многоразовый заземляющий поверхностный электрод (взрослый) с кабелем отведения;
	шт.
	1

	1.1.6.7
	многоразовый концентрический игольчатый электрод; 
	шт.
	2

	1.1.6.8
	одноразовый концентрический игольчатый электрод;
	шт.
	25

	1.1.6.9
	адаптер для подключения игольчатого электрода; 
	шт.
	2

	1.1.6.10
	одноразовый поверхностный отводящий электрод
	шт.
	20

	1.1.6.11
	адаптер для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор»
	шт.
	2

	1.1.6.12
	многоразовый чашечковый электрод с кабелем отведения 
	шт.
	16

	1.1.6.13
	объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП
	шт.
	5

	1.1.7
	Паста для подготовки кожи (адгезивная)
	шт.
	1

	1.1.8
	Паста для крепления чашечковых электродов
	шт.
	1

	1.1.9
	Блок педального управления
	шт.
	1

	1.1.10
	Программное обеспечение
	шт.
	1

	1.1.11
	Обрабатывающий комплекс: персональный компьютер
	шт.
	1

	1.1.12
	Монитор: ЖКИ
	шт.
	1



2.  Показатели    (характеристики)       предмета        государственной       закупки, 
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».

	№
п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1
	Виды стимуляции:
	
	

	2.1.1
	токовая
	наличие
	

	2.1.2
	зрительная: очки, обращаемый паттерн
	наличие
	

	2.1.3
	слуховая
	наличие
	

	2.2.
	Режимы работы:
	
	

	2.2.1
	электронейромиография
	наличие
	

	2.2.2
	вызванные потенциалы
	наличие
	

	2.3
	Количество каналов
	не менее 4
	

	2.4
	Специальные требования
	
	

	2.4.1.
	Поверхностная электромиография, в том числе исследование спонтанной активности и тонического напряжения.
	наличие
	

	2.4.2.
	Стимуляционная электронейромиография: исследование М-ответа, скорости проведения по моторным волокнам нервов, скорости проведения сенсорным волокнам нервов, исследование параметров F-волны, Н-рефлекса, моторный и сенсорный инчинг, ритмическая стимуляция (декремент-тест), в том числе по произвольно заданному алгоритму.
	наличие
	

	2.4.3
	Игольчатая электромиография, в том числе исследование спонтанной активности, тонического напряжения и потенциалов двигательных единиц.
	наличие
	

	2.4.4.
	Вызванные потенциалы мозга:
зрительные – на вспышку света, на обращаемый паттерн с произвольно заданным рисунком;
- слуховые – коротко, средне и длиннолатентные;
- соматосенсорные – коротко и длиннолатентные;
- когнитивные по методикам Р300, MMN, СNV;
- вызванные кожные симпатические потенциалы. 
	наличие
	

	2.4.5
	Возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента.
	наличие
	

	2.4.6
	Возможность выполнения нескольких циклов обследования в пределах базы данных конкретного пациента.
	наличие
	

	2.4.7
	Возможность создания базы данных, содержащей нормативные показатели с учетом пола, возраста и роста пациента.
	наличие
	

	2.4.8
	Возможность ввода и редактирования медицинских норм для любого возраста.
	наличие
	

	2.4.9
	Возможность добавления новых параметров анализа по желанию исследователя.
	наличие
	

	2.4.10
	Автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования.
	наличие
	

	2.4.11
	Возможность использования Word в качестве редактора протокола, встроенная поддержка Интернета.
	наличие
	

	2.4.12
	Возможность вывода на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблиц и графиков.
	наличие
	

	2.4.13
	Поддержка гибкой системы картотек обследований с произвольно задаваемыми русскоязычными названиями.
	наличие
	

	2.4.14
	Возможность одновременного просмотра и сопоставления нескольких обследований в многооконном режиме работы при динамическом наблюдении пациента.
	наличие
	

	2.4.15
	Автоматическое ведение безбумажного архива обследований, содержимое которого может быть распечатано по требованию.
	наличие
	

	2.4.16
	Наглядное представление списка проведенных проб и быстрый выбор интересующей информации для просмотра и анализа.
	наличие
	

	2.4.17
	Автоматическое составление отчета за требуемый промежуток времени.
	наличие
	

	2.5
	Требования к обрабатывающему комплексу:
	
	

	2.5.1
	Системный блок: параметры не хуже
	Системный блок: 2-х ядерный процессор ОЗУ 1024 Мб/HD 250 Гб/DVD-RW
	

	2.5.2
	Монитор LCD, диагональ не менее
	19˝
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