УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
____________Е.А.Зайцева
[bookmark: _GoBack]«_27_»_октября_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ
[bookmark: _Hlk97462121]Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                                
                                                                                           Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-система для выявления, дифференцирования и количественного определения вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15250 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во 

	1
	Тест-система для выявления, дифференцирования и количественного определения вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией  
	1.*Тест-система должна позволять определять вирусную нагрузку (нормирование количества возбудителя на количество клеток человека) в образце по  не менее чем 14-ти типам ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) .  
2.* Тест-система должна  выполнять автоматическую дифференциацию по не менее чем  двум  генотипам  ВПЧ  ВКР 16  и 18,  дифференцируя  каждый генотип  (16 и 18)  в отдельности в количественном варианте.
3. Все реагенты должны быть готовы к использованию без необходимости их приготовления в лаборатории (включая контроли ПКО и ОКО).
4.Тест-система должна иметь ВКО, добавляемый перед экстракцией либо содержащийся эндогенно в образце,  что должно быть   указано в инструкции к набору.
5. В состав набора  должны входить  2 калибратора (К1 и К2) или 2 положительных контроля (ПКО 1 и ПКО 2) с известной концентрацией, которые выступают в качестве калибраторов образцов, изученной концентрации ДНК-мишеней для проведения количественного исследования.
6. В инструкции к набору должно быть указано, как проводится расчет концентрации ДНК ВПЧ в автоматическом режиме и с помощью какого программного обеспечения.
7.*Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора и амплифицироваться в одной пробирке.
8. Аналитические параметры тест-систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указаны относительно каких возбудителей такая проверка была проведена. 
9.*Материалом для ПЦР должны служить пробы ДНК, экстрагированные из исследуемого материала с помощью комплекса для экстракции, входящего в состав набора.
10. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов,  гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов  на оборудовании Rotor Gene,  ДТ-96.
11. Руководство пользователя (инструкция по применению) на русском языке.
	1500 иссл.

	2
	Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот

	1. Предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из соскоба эпителиальных клеток цервикального канала, уретры, заднего свода влагалища.
2.Набор реагентов должен содержать ВКО, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации. 
3.Наборы реагентов для выделения ДНК из клинического материала должны обеспечивать очистку ДНК от ингибиторов ПЦР и защиту от биологической деградации ДНК в течение не менее 72 часов при 2-4 °С
4. Температура хранения предлагаемых реагентов +2 - +8.
	1500 выделений



                                                                                             Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-система для выявления папилломы человека высокого канцерогенного риска методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	199500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1
	Тест-система для выявления папилломы человека высокого канцерогенного риска  методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией  
	1.*Тест-система должна позволять выявлять  в образце ДНК не менее чем 14 типов ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) .  
2.* Тест-система должна  выполнять автоматическую дифференциацию по не менее чем двум генотипам  ВПЧ  ВКР 16  и 18,  дифференцируя  каждый генотип  (16 и 18) в отдельности).
3. Все реагенты должны быть готовы к использованию без необходимости их приготовления в лаборатории (включая контроли ПКО и ОКО).
4 .Тест-система должна иметь ВКО, добавляемый перед экстракцией либо содержащийся эндогенно в образце.
5. *Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора и амплифицироваться в одной пробирке.
6.  Аналитические параметры тест-систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указано, относительно каких возбудителей такая проверка была проведена. 
7. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов,  гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов  на оборудовании Rotor Gene, ДТ-96.
8. Руководство пользователя (инструкция по применению) на русском языке.
	48000


                                                                     
           Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностические тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных и бактериальных инфекций в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с учетом результатов в режиме реального времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	39000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во исследований

	1
	Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР 
	1.*Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР, включающий смеси для амплификации, специфичные для вируса папилломы человека как низкого (HPV 6, 11, 44), так и высокого канцерогенного риска (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), и смесь для амплификации геномной ДНК человека, предназначенную для контроля взятия клинического материала КВМ).
2.*Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора.
3. Наборы реагентов должны иметь внутренний контрольный образец (ВКО), добавляемый перед экстракцией, либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО по генетической метке соматической ДНК), позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации при ручной экстракции. 
4.Наборы реагентов должны иметь положительный контроль этапа амплификации ДНК.
5. Время проведения анализа (без учета пробоподготовки) - не более 2 часов.
6. *Все реагенты должны быть готовы к использованию, без необходимости их приготовления в лаборатории. 
7. Амплификационная часть ПЦР тест-системы должна быть расфасована в адаптированные для работы на амплификаторе «ДТпрайм» пробирки объемом 0,2 мл.
8. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на амплификаторе детектирующем «ДТпрайм» (Россия), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к амплификатору детектирующему «ДТпрайм» (Россия).
9. Для работы с реагентами должна прилагаться русскоязычная инструкция с описанием программного обеспечения, поддерживающего автоматическую обработку данных и выдачу результатов исследования в удобной для интерпретации форме.
	720

	2
	Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот 
	1.Предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из соскоба эпителиальных клеток цервикального канала, уретры, заднего свода влагалища.
2. Метод получения нуклеиновых кислот на основе преципитации.
3. Получение не менее 300 мкл элюата.
	750


                                                                                           
                                                                                           Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для внутреннего и внешнего контроля качества проведения исследований методом ПЦР: панель контрольных образцов «Вирус папилломы человека»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489


Приложение к лоту №4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1
	Набор реагентов для внутреннего и внешнего контроля качества проведения исследований методом ПЦР: панель контрольных образцов «Вирус папилломы человека»
	1.Срок годности готовых реагентов после нарушения целостности заводской упаковки – не менее 3 месяцев.
2.Все реагенты должны быть готовы к использованию, без необходимости их приготовления в лаборатории.
3. Аналитические параметры должны быть указаны в инструкции пользователя.
	60 иссл.



Лот №5  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностические тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных и бактериальных инфекций в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с учетом результатов в режиме реального времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	150000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


Приложение к лоту №5:
	№
п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во исследований

	1
	Набор реагентов для скринингового обследования урогенитального тракта женщин с целью выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и оценки состояния микрофлоры методом ПЦР в режиме реального времени 
	1.*Набор реагентов предназначен для выявления и количественной оценки (включая контроль взятия материала и общую бактериальную массу) следующих микроорганизмов: Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, а также выявление следующих основных патогенных микроорганизмов: Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Cytomegalovirus.
2.*Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора.
3. Наборы реагентов должны иметь внутренний контрольный образец (ВКО), добавляемый перед экстракцией, либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО по генетической метке соматической ДНК), позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации при ручной экстракции. 
4.Наборы реагентов должны иметь положительный контроль этапа амплификации ДНК.
5. Время проведения анализа (без учета пробоподготовки) - не более 2 часов.
6. *Все реагенты должны быть готовы к использованию, без необходимости их приготовления в лаборатории. 
7. Амплификационная часть ПЦР тест-системы должна быть расфасована в адаптированные для работы на амплификаторе «ДТпрайм» пробирки объемом 0,2 мл.
8. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на амплификаторе детектирующем «ДТпрайм» (Россия), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к амплификатору детектирующему «ДТпрайм» (Россия).
9.Для работы с реагентами должна прилагаться русскоязычная инструкция с описанием программного обеспечения, поддерживающего автоматическую обработку данных и выдачу результатов исследования в удобной для интерпретации форме.
	2880

	2
	Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот 
	1. Предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из соскоба эпителиальных клеток цервикального канала, уретры, заднего свода влагалища.
2. Метод получения нуклеиновых кислот на основе преципитации.
3. Получение не менее 300 мкл элюата.
	3000



Лот №6  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностические тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных и бактериальных инфекций в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с учетом результатов в режиме реального времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12100 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


Приложение к лоту №6:
	№
п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во исследований

	1
	Набор реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени 
	1. *Набор реагентов предназначен для выявления в биологическом материале показателей микрофлоры урогенитального тракта мужчин, включая контроль взятия материала и общую бактериальную массу, а также следующие ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: Lactobacillus, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrihia spp., Fusobacterium spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp., Atopobium cluster, Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococccus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.
2. Наличие в составе каждого теста показателя для оценки амплификации участка геномной ДНК человека (ГДЧ).
3.*Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора.
4. Наборы реагентов должны иметь положительный контроль этапа амплификации ДНК и внутренний контрольный образец (ВКО), добавляемый перед экстракцией, либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО по генетической метке соматической ДНК), позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации при ручной экстракции. 
5. Время проведения анализа (без учета пробоподготовки) - не более 2 часов.
6. *Все реагенты должны быть готовы к использованию, без необходимости их приготовления в лаборатории. 
7. Амплификационная часть ПЦР тест-системы должна быть расфасована в адаптированные для работы на амплификаторе «ДТпрайм» пробирки объемом 0,2 мл с оптически прозрачной крышкой под парафин (обеспечение горячего старта).
8. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на амплификаторе детектирующем «ДТпрайм» (Россия), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к амплификатору детектирующему «ДТпрайм» (Россия).
9. Для работы с реагентами должна прилагаться русскоязычная инструкция с описанием программного обеспечения, поддерживающего автоматическую обработку данных и выдачу результатов исследования в удобной для интерпретации форме.
	120

	2
	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
	1. Предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из соскоба эпиталеальных клеток уретры, мочи, секрета предстательной железы, эякулята.
2. Метод получения нуклеиновых кислот на основе преципитации.
3. Получение не менее 300 мкл элюата.
	150



Лот №7 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностические тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных и бактериальных инфекций в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с учетом результатов в режиме реального времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	21000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489


Приложение к лоту №7:
	№
п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во исследований

	1
	Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени 
	1. *Набор реагентов предназначен для выявления в биологическом материале показателей микрофлоры урогенитального тракта мужчин, включая контроль взятия материала и общую бактериальную массу, а также следующие ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: Lactobacillus, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacteriaceae spp., Enterococccus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.
2. Наличие в составе каждого теста показателя для оценки амплификации участка геномной ДНК человека (ГДЧ).
3.*Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора.
4. Наборы реагентов должны иметь положительный контроль этапа амплификации ДНК внутренний контрольный образец (ВКО), добавляемый перед экстракцией, либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО по генетической метке соматической ДНК), позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации при ручной экстракции. 
5. Время проведения анализа (без учета пробоподготовки) - не более 2 часов.
6.*Все реагенты должны быть готовы к использованию, без необходимости их приготовления в лаборатории. 
7. Амплификационная часть ПЦР тест-системы должна быть расфасована в ПЦР пробирки объемом 0,2 мл с оптически прозрачной крышкой  (адаптированные для работы на амплификаторе «ДТпрайм»), под парафин (обеспечение горячего старта).
8. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на амплификаторе детектирующем «ДТпрайм» (Россия), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к амплификатору детектирующему «ДТпрайм» (Россия).
9. Для работы с реагентами должна прилагаться русскоязычная инструкция с описанием программного обеспечения, поддерживающего автоматическую обработку данных и выдачу результатов исследования в удобной для интерпретации форме.
	360

	2
	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
	1. Предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из соскоба уретры.
2. Метод получения нуклеиновых кислот на основе преципитации.
3. Получение не менее 300 мкл элюата.
	400


                                                                    
                   Лот №8   
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для генодиагностики маркеров возбудителей инфекционных заболеваний для выявления РНК-ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9384 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №8:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во исследований

	1.1
	Реагенты для генодиагностики маркеров возбудителей инфекционных заболеваний для выявления РНК-ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени
	500


1.Показатели (характеристики):
1.1.*Аналитическая чувствительность РНК-ВИЧ – 20 МЕ/мл и менее;
1.2.*Специфичность – отсутствие положительного сигнала при амплификации отрицательного образца (100%).
1.3.Диагностика ВИЧ-1 и ВИЧ-2.
1.4.Наличие в наборе ВКО, выделение ВКО, проведение амплификации и детекция экзогенного внутреннего контрольного образца ДНК/РНК.
1.5. Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения исследования в соответствии с инструкцией (наборы стандартных и контрольных образцов, реагенты для выделения ДНК/РНК, для проведения амплификации и детекции).
1.6.Возможность проведения единичных исследований (от 1 до 10 включая контроли), объем необходимых реагентов должен соответствовать возможности проведения отдельных независимых постановок.
1.7.Альтернативный формат инкубации
1.8.Готовая реакционная смесь, применение «горячего» старта.
1.9.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность проведения реакции амплификации и детекции продуктов амплификации на одном из амплификаторов: «ДТ-Лайт», «ДТпрайм», «Rotor Gene Q», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
1.10.Наличие паспорта испытаний контрольных образцов.
1.11. Инструкция для пользователя на русском языке.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34


Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская
