УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МГКЦД
_________________Е.В. Коваленко
«____»___________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта центрифуги лабораторной Microfuge 20 (серийный номер MTZ20A008).
Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) 33.14.19.200.
1. Общие положения:
1.1. Наименование оказываемых услуг: проведение ремонта центрифуги лабораторной Microfuge 20 (серийный номер MTZ20A008).
1.2. Выявленные дефекты: невозможность открытия и закрытия крышки замка. Выявлены заедание механизма замка крышки и невозможность закрытия крышки электроприводом вследствие заклинивания редуктора и среза зубьев шестерёнки.
1.3. Для восстановления работоспособности центрифуги требуется проведение ремонта с заменой мотора-редуктора (1 шт.).
1.4. Срок выполнения услуг: октябрь – ноябрь 2026 года.
2. Источник финансирования закупки – местный бюджет.
3. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки:
3.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации организации юридического лица (исполнителя работ, услуг) (копия).
3.2. Наличие у юридического лица (исполнителя работ, услуг) заключения на проведение ремонта заявленного оборудования согласно инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006г., №78 (с изменениями и дополнениями).
4. Объем (количество): 1 единица.
                    Инженер                                                         Бирюков Д.М.
