
                                    Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку весов лабораторных аналитических
1 Предмет закупки: весы лабораторные аналитические.
2 Назначение товара: весы лабораторные аналитические предназначены для взвешивания пробы при определении воды в сульфате аммония в соответствии с ТУ BY 300042199.107-2022.
3 Требования, предъявляемые к товару.
3.1 Технические характеристики.
Технические характеристики поставляемого оборудования должны в полном объеме удовлетворять требованиям, представленным в таблице 1.
Таблица 1 - Технические характеристики весов лабораторных аналитических
	№ п/п
	Технические характеристики
	Значение

	1
	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011
	специальный

	2
	Наибольший предел взвешивания, не менее, г
	200

	3
	Наименьший предел взвешивания, не более, г
	0,001

	4
	Дискретность, г, не более
	0,00001



3.2 Функциональные особенности.
3.2.1. Внутренняя калибровка.
3.2.2 Функция автоматической диагностики (сообщение об ошибках отображаются на дисплее весов).
3.3 Конструктивные особенности.
3.3.1. Прозрачный ветрозащитный кожух (полезная высота не менее 220 мм).
3.3.2 Ручной способ открывания и закрывания дверок ветрозащитного кожуха (справа, слева, сверху).
3.3.3 Наличие электронного или пузырькового датчика слежения за установкой весов по уровню.
3.3.4. Конструкция весов должна обеспечивать исключение попадания пролитых или просыпанных веществ внутрь механизма весов.
Допускается поставка товара с характеристиками не хуже, указанных в п.3.1,
п.3.2, п.3.3.
3.4 Комплект поставки.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Весы лабораторные аналитические
	1

	2
	Ветрозащитный кожух для защиты от воздушных потоков, пыли, влаги
	1

	3
	Адаптер питания от сети переменного тока 220В
	1

	4
	Комплект технической документации на русском языке
	1



4. Требования к комплекту технической документации, входящей в комплект поставки.
4.1. Техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.
4.2. Комплект технической документации должен включать:
4.2.1 Эксплуатационную документацию (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.) на поставляемое оборудование, содержащую сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик, сведения о конструкции и принципе действия оборудования, его составных частей и указания, необходимые для выполнения регулировки, правильной и безопасной эксплуатации, проведения технического обслуживания и ремонта.
4.2.2 Паспорт со сведениями о содержании драгоценных и цветных металлов или об их отсутствии с отметкой о дате изготовления оборудования.
4.2.3. Свидетельство о первичной поверке, действующее на территории Республики Беларусь (должно быть действительно на момент поставки оборудования на склад потребителя).
4.2.4. Копию действующего на дату изготовления оборудования сертификата об утверждении типа средства измерений, зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений Комитета по стандартизации Республики Беларусь на поставляемое оборудование.
4.2.5 Копию сертификата или декларации на поставляемое оборудование о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (с приложением при наличии). Документ должен быть действующим на момент выпуска товара в обращение;
4.2.6 Копию сертификата или декларации на поставляемое оборудование о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (с приложением при наличии). Документ должен быть действующим на момент выпуска товара в обращение.
5.    Дополнительные требования.
Претендент в составе своей технической части предложения должен письменно подтвердить, что:
5.1 Гарантийные обязательства - не менее 12 месяцев с даты поступления товара на склад покупателя.
5.2 Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, дата изготовления - не ранее 2025 года.
5.3 Ремонт оборудования в случае наступления гарантийных обязательств будет проведен в течение 2 месяцев с момента получения информации о неисправности.
5.4 Доставка оборудования и его возврат для выполнения гарантийных обязательств по ремонту будет осуществляться за счет поставщика.
7 Претендент в составе своей технической части предложения должен предоставить на русском языке:
· подробное техническое описание предлагаемого к поставке оборудования;
· пояснительную записку с ответами на все вопросы, оговоренные в разделах 3-5.
[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка должна содержать номер пункта и подробное описание с пояснением, каким образом достигается выполнение требований данного пункта.

   







