ГродМТ 614/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплект наборов реагентов для выполнения анализа газов и электролитов крови на портативном автоматическом анализаторе

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые требования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Картридж для выполнения исследований | - Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac. - Срок годности тест-картриджа – не менее 6 месяцев. - Срок стабильности на борту не менее 21 день. - Количество тестов: не более 60 тестов. - Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа. | шт. | 5 |
| 1.2 | Контрольный материал | 1. Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Glu, Lac. 2. Трехуровневый контроль: 10 ампул по 3 уровня. 3. Сроки годности не менее 11 мес. | набор | 1 |

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для применения/совместимы в работе с портативным автоматическим анализатором газов крови, поставляемым по договору безвозмездного пользования имуществом, в соответствии с руководством по эксплуатации медицинского оборудования, иными документами от производителя медицинского оборудования, где описано какие реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны использоваться в работе с медицинским оборудованием, с документальным подтверждением от изготовителя (производителя) на русском языке.

2.2. Технические требования к портативному автоматическому анализатору газов и электролитов крови, поставляемому по договору безвозмездного временного пользования (или по договору безвозмездной передачи имущества):

2.2.1 Портативный анализатор должен быть картриджного типа (в состав картриджа должны входить необходимые растворы, датчики, пробоотборник и пакет для отходов).

2.2.2 Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная цельная кровь.

2.2.3 Полностью автоматизированный цикл исследований КОС от момента аспирации пробы до распечатки результата.

2.2.4 Встроенная память более 100 000 тестов с целью хранения результатов выполненных исследований.

2.2.5 Готовность к работе в круглосуточном режиме.

2.2.6* Наличие подзаряжаемого литий-ионного аккумулятора для проведения не менее 50 тестов.

2.2.7 Для обеспечения портативности масса прибора с учетом аккумулятора не должна превышать 10 кг, анализатор должен быть оснащен ручкой для переноски.

2.2.8 Наличие встроенного термопринтера с термочувствительной бумагой; встроенный/внешний сканер штрих-кода.

Примечание: пункты, отмеченные астериксом *, являются принципиальными и обязательными к исполнению. При несоответствии предложения данным пунктам предложение участника не рассматривается