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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Система автоматическая для идентификации и определения чувствительности бактерий к антибиотикам, устройство для автоматического приготовления и розлива питательных сред».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 30.10.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Система автоматическая для идентификации и определения чувствительности бактерий к антибиотикам

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Система автоматическая для идентификации и определения чувствительности бактерий к антибиотикам
	шт.
	1

	1.2
	Источник бесперебойного питания

	шт.
	1

	1.3
	Персональный компьютер
	шт.
	1

	1.4
	Принтер встроенный либо стационарный
	шт.
	1

	1.5
	Стартовый набор реагентов, расходных материалов, контролей (при необходимости) и калибраторов (при необходимости):   

Карты для идентификации и чувствительности грамотрицательных палочек   - 160 исследований

Карты для идентификации и чувствительности грамоположительных палочек – 80 исследований Карты для идентификации и чувствительности дрожжей – 60 исследований

Карты для идентификации и чувствительности нейсерий и гемофилов – 20 исследований

Карты для идентификации и чувствительности анаэробов – 20 исследований
	комплект
	1


По лоту 2 комплекта.

2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1 
	Возможность проведения идентификации бактерий (грам -, грам +, в том числе коринебактерий, неферментеров, анаэробов, нейсерий и гемофилов, бацилл), грибов и определения чувствительности к антибиотикам и антимикотикам
	Наличие

	2.2 
	Заполнение диагностических панелей должно проводиться анализатором в автоматическом режиме
	Наличие

	2.3 
	По окончании цикла диагностические панели должны быть герметичны и автоматически извлекаться в контейнер для отработанных материалов в целях эпидемиологической безопасности
	Наличие

	2.4 
	Экспертная система определения чувствительности к антибиотикам должна быть основана на базе данных фенотипов микроорганизмов, с автоматической корректировкой статуса чувствительности (S/I/R)
	Наличие

	2.5 
	Определение чувствительности к антимикробным препаратам в МИК 
	Наличие

	2.6 
	Определение маркеров резистентности, продукции микроорганизмами карбапенемаз, бета-лактамаз
	Наличие

	2.7 
	Прибор должен быть укомплектован денситометром
	Наличие

	2.8 
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
	Наличие

	2.9 
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
	Наличие

	2.10 
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
	Наличие

	2.11 
	Порт для подключения внешних устройств
	Наличие

	2.12 
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
	Наличие

	2.13 
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие

	2.14 
	Интерфейс на русском языке
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1.Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

3.2.  Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента поставки.

Лот 2 Устройство для автоматического приготовления и розлива питательных сред

3. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Устройство для автоматического приготовления питательных сред
	шт.
	1

	1.2
	Автоматический разливочный модуль
	шт.
	1

	1.3
	Перистальтический насос
	шт.
	1


По лоту 1 комплект.

4. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1 
	Возможность приготовления за один цикл от 1 до 10 л среды
	Наличие

	2.2 
	Температура стерилизации от 50-95 оС до 122-138оС
	Наличие

	2.3 
	Розлив среды при температуре от 16-30 оС до 80оС  
	Наличие

	2.4 
	Перемешиватель
	Наличие

	2.5 
	Возможность программирования и сохранения в памяти не менее 20 программ циклов приготовления сред и не менее 20 программ циклов розлива сред
	Наличие

	2.6 
	Отображение на дисплее параметров приготовления, розлива и работы перистальтического насоса 
	Наличие

	2.7 
	Возможность использования перистальтического насоса в автоматическом и ручном режиме
	Наличие

	2.8 
	Точность разлива среды – погрешность ≤2,0%
	Наличие

	2.9 
	Вместимость чашек Петри не менее 400
	Наличие

	2.10 
	Бактерицидная УФ лампа в разливочном модуле для предотвращения контаминации в процессе розлива сред в чашки Петри
	Наличие

	2.11 
	Контроль температуры и параметров стерилизации
	Наличие

	2.12 
	Порт для внесения добавок
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

3.2.  Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента поставки.

