ГродМТ 421/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Набор инструментария для гистерорезектоскопии

1. Соcтав(комплектация)медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Монополярный электрод петля Кат. № 49-3334 или аналог | шт. | 10 |
| 1.2 | Монополярный электрод петля Кат. № 49-3314 или аналог | шт. | 10 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Монополярный электрод петля Кат. № 49-3334 или аналог | Изогнутая под 90 град, 24 Charr |
| 2.2. | Монополярный электрод петля Кат. № 49-3314 или аналог | Изогнутая под 30 град, 24 Charr |

  - - инструменты должны быть многоразового использования;

  - - подвергаться многочисленным циклам химической дезинфекции;

- подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;

- должны быть совместимы с гистероскопической стойкой производства «LAWTON GmbH& Со. KG, ГЕРМАНИЯ».

Лот 4 Наконечник (рукоятка) для электродов со шнуром к прибору радиохирургическому Surgitron

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник (рукоятка) для электродов со шнуром к прибору радиохирургическому Surgitron EMC | шт | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Предназначен для фиксации электродов.

2.3.  Длина кабеля не менее 3 метров.

2.2. Устойчив к циклу обработки состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, воздушной стерилизации.

2.3. Многократного использования.

2.4. * Наконечник (рукоятка) для электродов со шнуром   должен быть обязательно к адаптирован к аппарату Surgitron EMC, 2011 года выпуска.

Лот 5 Рукоятка к биполярному зажиму BiClamp LAP, ERBE к системе хирургической высокочастотной ERBE модель VIO300 (или аналог)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукоятка к биполярному зажиму BiClamp LAP, ERBE (или аналог) к системе хирургической высокочастотной ERBE модель VIO300D | шт | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Является составной частью биполярного (лапароскопического) зажима BiClamp LAP, ERBE.

2.2.  Длина кабеля не менее 3 метров.

2.3. Допустимые методы стерилизации: паровой (1340С), газовый.

2.4. Многократного использования.

2.5. * Рукоятка к биполярному зажиму BiClamp должна быть адоптирована к системе хирургической высокочастотной ERBE модель VIO300D, 2011 года выпуска

Лот 8 ВЧ-электрод, монополярный для резектоскопа

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЧ-электрод, монополярный для резектоскопа | шт | 6 |

2.Технические требования:

| 2.1 | -тип «петля» |
| --- | --- |
| 2.2 | -диаметр проволки-0.35мм |
| 2.3 | -для использования с оптикой 12* |
| 2.4 | -многоразовый (возможность стерилизации автоклавированием) |

-«ВЧ-электрод, монополярный для резектоскопа» должен быть полностью совместим с резектоскопом производства Olympus Winter & Ibe (Германия) имеющимся в лечебном учреждении.

Лот 9 Электрод-петля для резектоскопа биполярный

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрод-петля для резектоскопа биполярный | шт | 10 |

2. Технические требования:

2.1. Режущая петля – применяется для трансуретральной резекции опухолей предстательной железы или мочевого пузыря. 
2.2. Петля-электрод для биполярной резекции.
2.3. Должен подходить для работы с резектоскопами фирмы STORZ, Ackerman
2.4. Размер петли Ch24.

Лот 11 Расходные материалы к аппарату ультразвуковому хирургическому кавитационному «Фотек», модель «ACTITON»

1. Соcтав(комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы к аппарату ультразвуковому хирургическому кавитационному «Фотек», модель «ACTITON» |  |  |
| 1.1 | Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента | шт. | 3 |
| 1.2 | Переходник-адаптер для подключения ирригационной магистрали к узлу | шт. | 10 |
| 1.3 | Наконечник сменный | шт. | 5 |
| 1.4 | Магистраль для насоса волюметрического Volumat Agilla VP | шт. | 600 |
| 1.5 | Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов | шт. | 20 |
| 1.6 | Коннектор с возвратным клапаном | шт. | 600 |

2. Технические требования:

| № п/п |  | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Узел акустический ультразвуковой с возможностью установки сменного инструмента | -для обработки гнойных ран до 10 см, - используется для лекарственного фонофореза, - совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION, -автоклавируемый, -возможна установка сменного инструмента. |
| 2.2 | Переходник-адаптер для подключения ирригационной магистрали к узлу | -для обработки гнойных ран до 10 см, - используется для лекарственного фонофореза, - совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION, -автоклавируемый, -возможна установка сменного инструмента. |
| 2.3 | Наконечник сменный | -для обработки гнойных ран до 10 см, - наличие ирригационного канал, - автоклавируемый. |
| 2.4 | Магистраль для насоса волюметрического Volumat Agilla VP | -одноразовая стерильная упаковка, -совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION, -используется для проведения жидкостей и лекарственных растворов иземкостей в ирригационный канал узла акустического ультразвукового. |
| 2.5 | Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов | -совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION, -автоклавируемый. |
| 2.6 | Коннектор с возвратным клапаном | -одноразовая упаковка, -совместим с кавитационным ультразвуковым хирургическим аппаратом ACTITION, -используется для подключения к ирригационной магистрали. |

Лот 12 Электроды для аппарата электрохирургического

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроды для аппарата электрохирургического «Сургитрон» | комплект | 10 |
| 1.1. | Электрод игольчатый, с широкой иглой (в комплекте) |  |  |

2.Технические требования:

2.1. предназначен для разрезания, удаления пораженных тканей и новообразований, соединения мягких тканей и сосудов методами радиоволновой хирургии;

2.2. Электрод игольчатый, с широкой иглой (в комплекте) должен быть совместим с имеющимся аппаратом электрохирургическим «Сургитрон»;

2.3. длина стержня: от 50 до 200 мм;

2.4. диаметр стержня: 1,6 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 4,0 мм;

2.5. формы стержня: прямая или изогнутая;

2.6. изготовлен из хирургической вольфрамовой проволоки или другого аналогичного по техническим характеристикам материала;

2.7. быть многоразового использования;

2.8. должен быть устойчив к стерилизации газовым, химическим методом.

Лот 13 Расходные материалы к аппаратам электрохирургическим

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электрод-нож | шт. | 10 |
| 1.2 | Держатель монополярного электрода с кнопками управления | шт | 10 |
| 1.3 | Электрод нейтральный для электрохирургии одноразовый | шт | 200 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Электрод-нож | электрод-нож; электрод-лезвие сечение в пределах 2*0,5 мм; соединение лезвие с диаметром штекера в пределах 4,0 мм; многоразовый. |
| 2.2 | Держатель монополярного электрода с кнопками управления | держатель монополярного электрода; с кнопками управления; с трёхполосной вилкой; с диаметром штекера в пределах 4,0 мм; длина кабеля в пределах 3 метров; совместим с соединением лезвия с диаметром штекера в пределах 4,0 мм; многоразовый. |
| 2.3 | Электрод нейтральный для электрохирургии одноразовый | электрод нейтральный для электрохирургии; для взрослых; гидрогелиевая FOAM; размеры в пределах 202*105 мм; активная поверхность в пределах 118 см2; без кабеля; язычковое соединение; одноразовый. |