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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Центрифуги лабораторные медицинские настольные».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 02.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Центрифуги лабораторные медицинские настольные

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Кол-во

	 1.1.
	Центрифуга лабораторная медицинская настольная
	настольная центрифуга периодического действия с частотой вращения до 4000 оборотов в минуту для медицинских и биохимических лабораторий любого уровня.
	10 шт.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Требование
	Значение параметра

	2.1.
	Максимальная скорость вращения
	До 4000 об/мин

	2.2.
	Ротор сменный
	24х15мл

	2.3.
	Максимальное ускорение
	наличие

	2.4.
	Интервал времени таймера
	От 1 до 99 мин

	2.5.
	Выбор времени вращения с шагом 1 минута
	наличие

	2.6.
	Выбор скорости вращения с интервалом 100 об/мин
	наличие

	2.7.
	Дисплей контроля параметров
	наличие

	2.8.
	Автоматическое отключение
	наличие

	2.9.
	Сетевой выключатель
	наличие

	2.10.
	Звуковое оповещение
	наличие

	2.11.
	Плавный старт и плавное торможение
	наличие

	2.12.
	Напряжение питания
	-230В,50/60Гц

	2.13.
	Потребляемая мощность
	200 вт

	2.14.
	Вес
	До 16 кг

	2.15.
	Микропроцессорное управление
	наличие

	2.16.
	Автоматическое отключение при дисбалансе
	наличие

	2.17.
	Применение конических и цилиндрических пробирок до 15 мл с диаметром до 17 мм
	наличие

	2.18.
	Сохранение последних установленных параметров после выключения питания
	наличие

	2.19.
	Блокировка открывания крышки при работающем двигателе до полной остановки ротора
	наличие

	2.20.
	Блокировка работы двигателя при открытой крышке
	наличие

	2.21.
	Покрытие устойчиво к средствам дезинфекции
	наличие

	2.22.
	Габариты
	не более 460х405х270 мм.


