| 4а | Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры | Критерии |
| i | Технологический процесс | Стерилизующая фильтрация ЛС |
| 2 | Тип фильтрующего элемента по механизму удержания частиц | Мембранный |
| 3 | Степень фильтрации | Стерилизующая |
| 4 | Тип адаптера | 2-226 O-Ring |
| 5 | Высота фильтра, мм | 250 |
| 6 | Рейтинг пор, мкм | 0,22 |
| 7 | Материал фильтрующего элемента | Гидрофильный поливинилиденфторид (PVDF) |
| 8 | Наличие электростатического потенциала фильтра | - |
| 9 | Тест контроля целостности/смачивающий реагент | Тест прямого потока (FF)/вода |
| 10 | Тип стерилизации | В линии |
| 11 | Условия стерилизации | 125°С, 1,0 bard, 60 мин |
| 12 | Количество циклов стерилизации, не менее | 30 |
| 13 | Условия эксплуатации | 1 bard; 19-23 °C; pH 2,5-11,7; |
| 14 | Техническая спецификация в конкурсных документаха | Да |
| 15 | Валидационная документации в конкурсных документаха | Да |
| 16 | Наличие сертификата качестваb | Да |
| 17 | Упаковка и маркировка изделийc | см.пояснение |
| 18 | Количество изделий к закупке, шт. |  |
| 19 | Модели фильтрующих элементов, для которых проведена валидация «удерживающей способности фильтра» | Pall АВ1DFL7PH4; Millipore CVGL71ТР3; Cobetter LHPVND0022HSF10SP. |
|  | а Техническая спецификация на предлагаемое изделие должна содержать следующую информацию: - материалы фильтра (фильтрующий материал, конструктивные элементы фильтра); - геометрические характеристики изделия (габариты, тип адаптера), - рейтинг фильтрации; - площадь поверхности фильтрации; - гидрофильные (гидрофобные) свойства; - экстрабильность в модельных растворителях; - общая химическая совместимость; - рекомендуемые процедуры стерилизации (общее время, число циклов и условия стерилизации); - термическая устойчивость; - максимально допустимый перепад давления; - зависимость потока от дифференциального давления; - свойства выделения частиц или волокон из фильтра в среду; - способность удерживать микроорганизмы и ее корреляция с результатами испытаний на целостность в установленных условиях; - рекомендуемая методика проведения испытаний на целостность; - данные о биологической безопасности. Валидационная документация на предлагаемое к закупке изделие должна содержать следующую информацию (включая методики исследований): - .результаты тестов на удерживание микроорганизмов в соотвествии с требованиями FDA Guideliness Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing - cGMP ( September 2004) и ASTM F838-05 BCT; - .корреляционную зависимость между удерживающей способностью фильтра и результатами теста на целостность; - .устойчивость к регламентированным циклам стерилизации с подтверждением целостности фильтра и удерживающей способности; - .испытания подтверждающие биологическую безопасность изделия в соотвествии с требованиями USP <87>,<88 (121°С)> либо эквивалентные испытания по ISO 10993; - .гравиметрическая экстрабильность изделия по воде, этиловому спирту и изопропиловому спирту в соотвествии с рекомедациями PDA Technical Report No. 26 (2008). Идентификация экстрагируемых веществ. |  |
|  | b Сертификаты качества на каждый(!) фильтр из партии должен включать в себя следующую информацию (образец,копия сертификата качества, должны быть представлены в конкурсных документах): - условия и результаты испытаний на целостность; - экстрагируемость эндотоксинов или пирогенов; - результаты испытаний на удерживание микроорганизмов; - экстрагируемые вещества; - свойства выделения частиц или волокон; - данные о биологической безопасности; - скорость потока от перепада давления; - сопротивление термической и гидравлической нагрузке; - количество гарантированных циклов стерилизации (наихудшие условия стерилизации); 10.дата производства, срок годности. |  |
|  | с Каждый фильтр имеет на корпусе маркировку с указанием типа фильтра, размера пор, номер серии и серийного номера изделия. Каждый фильтр должен поставляться в индивидуальной герметичной упаковке. Упаковка маркирована, с указанием типа фильтра, размера пор, номер серии или партии. Транспортная упаковка в которой поставляется фильтр (коробка) маркирована, с указанием количества фильтров, типа фильтра, размера пор, номер серии или партии. В поставке сертификат качества (паспорт качества) на каждое (!) изделие. |  |